## 月工时统计表
真健康--在研项目2024年08月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2024-08-01 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试修改wifi-mqtt连接功能，并添加数据填充程序，连接上位机显示流量数据 | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2024-08-02 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 调试数据处理，增加校准数据转换，将校准数据加入代码，计算流量值，增加潮气量计算 | (空白) |  | 2024-08-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2024-08-03 |  |  |  | D-TH-02肺活量计 | 229 | 2024-08-02 | D-TH-02肺活量计
2024-08-04 |  |  |  | 总计 | 229 | 2024-08-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2024-08-05 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 增加tcp通信功能，使用上位机网络传输助手可实现无线数据传输，并绘制波形。传输数据时间间隔1ms |  |  | 2024-08-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2024-08-06 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 串联4个新传感器探头，测试传感器一致性 |  |  | 2024-08-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2024-08-07 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 新传感器连接vt650测试精度，误差超10%精度较差 |  |  | 2024-08-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2024-08-08 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 使用新传感器在实验平台进行测试0~100L/min小流量 |  |  | 2024-08-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2024-08-09 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 延长管路后使用新探头测试0~700L/min，后续加入温度补偿观察误差是否减小 |  |  | 2024-08-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2024-08-10 | [5 empty] | 2024-08-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2024-08-11 | D-TH-02肺活量计 | 12 | 编写《呼吸产品软件详细设计》，绘制新版呼吸嵌入式软件架构及各模块运行流程图 |  |  | 2024-08-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2024-08-12 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 解决wifi通信有时数据异常问题 |  |  | 2024-08-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2024-08-13 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 分析串口wifi配置通信协议，编写并测试上位机串口wifi配置功能，使用旧版通信协议，实现与上位机的串口wifi配置交互 |  |  | 2024-08-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2024-08-14 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 移植测试EEPROM读写功能，将上位机最近一次配置的wifi账号、密码、服务器ip写入EEPROM |  |  | 2024-08-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2024-08-15 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 编写并测试oled显示屏驱动，移植spi基于dma的驱动程序 |  |  | 2024-08-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2024-08-16 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试sfm3300准确性，以及气路连接对sfm3300影响 |  |  | 2024-08-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2024-08-17 | [5 empty] | 2024-08-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2024-08-18 | [5 empty] | 2024-08-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2024-08-19 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 测试改善气路后压差式流量传感器压差-流量曲线 |  |  | 2024-08-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2024-08-20 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 编写并测试oled显示屏驱动，包括spi基于dma驱动及oled显示屏驱动，解决dma异常问题 |  |  | 2024-08-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2024-08-21 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 移植并调试lvgl，编写屏幕刷新函数，解决显示异常问题 |  |  | 2024-08-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2024-08-22 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 添加adc外设驱动，使用dma进行adc转换。用于采集电池电压和电源电压值 |  |  | 2024-08-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2024-08-23 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写并测试屏幕显示功能，目前显示电量百分比及实时潮气量和流量值 |  |  | 2024-08-22 | WD-02-01射频消融仪
2024-08-24 | [5 empty] | 2024-08-23 | WD-02-02射频消融针
2024-08-25 | D-TH-02肺活量计 | 12 | 优化无线数据传输功能，修改wifi初始化流程和队列逻辑，解决wifi数据传输一段时间后中断的问题 |  |  | 2024-08-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2024-08-26 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 测试6组v1版本流量传感器一致性，数据差距于1% |  |  | 2024-08-25 | WD-03-02微波消融针
2024-08-27 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试流量探头测试数据不稳定问题，发现流量不变情况下流量监测数据可能会发生变化 |  |  | 2024-08-26 | 生命科学
2024-08-28 | D-TH-02肺活量计 | 10 | 与结构讨论并参考其他家压差探头，设计对称的流量探头 |  |  | 2024-08-27 | 光谱项目
2024-08-29 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试v1版本流量探头0-300L/min流量精度 |  |  | 2024-08-28
2024-08-30 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写v1版本流量探头0-300L/min流量测试报告 |  |  | 2024-08-29
2024-08-31 | [5 empty] | 2024-08-30
2024-08-31

## 本月工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 |  | 产品开发部 |  | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 8月份
工作总结
开发进度与成果输出 | 组件名称 | 月度计划 |  | 相关工作 |  | 输出成果 |  | 完成时间 | 实际工时
| 压差式气体流量计 | 1.完成主机控制程序编写，可满足基本性能。 2.输出至少一台原理样机。 3.输出原理样机详细测试报告及问题分析 |  | 驱动： 1.呼吸新控制板程序移植，驱动程序调试。 2.编写并测试oled显示屏驱动，包括spi基于dma驱动及oled显示屏驱动，解决dma异常问题，oled使用显存形式刷新数据。 3.添加adc外设驱动，使用dma进行adc转换。用于采集电池电压和电源电压值。 无线： 1.测试修改wifi-mqtt连接功能，并添加数据填充程序，连接上位机显示流量数据。 2.增加tcp通信功能，使用上位机网络传输助手可实现无线数据传输，并绘制波形。传输数据时间间隔1ms。 3.降低串口wifi的串口通信波特率，从2MHz降低到1MHz，wifi传输不再产生异常数据。 4.分析串口wifi配置通信协议，由于没有旧版通信协议，直接使用逻辑分析仪观察实际通信数据，并记录分析。 5.编写并测试上位机串口wifi配置功能，使用旧版通信协议，实现与上位机的串口wifi配置交互。 6.移植测试EEPROM读写功能，将上位机最近一次配置的wifi账号、密码、服务器ip写入EEPROM，并在每次启动时读取。 7.优化无线数据传输功能，修改wifi初始化流程和队列逻辑，解决wifi数据传输一段时间后中断的问题。 数据采集处理： 1.调试数据处理，增加校准数据转换，将校准数据表加入代码中，将采集到的压差值转换为流量值，增加潮气量计算。 显示： 1.移植并调试lvgl，编写屏幕刷新函数，解决显示异常问题。 2.编写并测试屏幕显示功能，目前显示电量百分比及实时潮气量和流量值。 文档： 1.编写《呼吸软件详细设计》，绘制新版呼吸嵌入式软件架构及各模块运行流程图。 2.编写《呼吸产品设计说明》，描述整个呼吸流量计的结构参数指标等。 |  | 1.完成新版呼吸产品嵌入式软件的基本功能，包括驱动程序、数据采集、数据转换、数据滤波、wifi-mqtt连接及数据传输、wifi-tcp连接及数据传输、oled屏幕显示、EEPROM数据存储、电池电压监控、呼吸参数及状态监控功能。 2.组装5套基于新控制板和V1版压差式流量传感器的呼吸产品。 3.编写《呼吸软件详细设计》初版。 4.编写《呼吸产品设计说明》初版。 |  |  | 138
| 呼吸产品实验平台 | 1.基于呼吸产品验证平台，测试优化压差式流量传感器，验证流量传感器设计 |  | 自研传感器V1： 1.串联4个V1版本压差式流量传感器，测试传感器一致性，测试标准使用潮气量，测试新传感器之间包括使用旧探头情况下，潮气量最大偏差不超过5%，符合压差传感器6%误差。 2.V1版本压差式流量传感器连接vt650测试精度，误差超10%精度较差，主要因校准数据不准确导致。分析由于压差式流量传感器和sfm3300两种传感器测得气流类型不同导致，测试中需考虑气体温度。 3.发现流量监测不准确，使用新传感器在实验平台进行测试0~100L/min小流量，测试结果与之前基本一致，但与vt650对比误差较大，带入温度计算仍无法消除误差，发现由于sfm3300分流处湍流影响，延长管路后有所改善。 4.延长管路后使用新探头测试0~700L/min，并加入温度补偿流量，误差明显降低。 5.测试改善气路后压差式流量传感器压差-流量曲线。 6.测试6组v1版本流量传感器一致性，涡轮固定转速，分别连接6个流量传感器到vt650出口，观察6个传感器流量监测数据差距于1%。 7.测试v1版本流量探头0-300L/min流量精度，搭建测试环境，保证探头连接不倾斜的情况下测试并记录自研流量探头精度，并连接旧版传感器进行对比测试。 8.编写v1版本流量探头0-300L/min流量测试报告。 自研传感器V2： 1.测试压差式流量探头测试数据不稳定问题，发现流量不变情况下流量监测数据可能会发生变化，经测试发现是探头前端管路弯曲造成，进一步测试发现由于探头的截流测试点在管内侧面一端，导致气流方向的变化会影响测量结果。 2.与结构讨论并参考其他家压差探头，设计对称的流量探头，解决测量受气流方向影响问题，v2版本探头已设计完成。 呼吸测试平台改进： 1.测试sfm3300准确性，以及气路连接对sfm3300影响，延长sfm3300气路后测试4个sfm3300并联与vt650一致性，延长后湍流影响明显改善，与vt650基本一致。 |  | 1.优化测试平台气路，延长气路保证流量测量精度。 2.测试确定6个V1版本压差式流量传感器一致性很好。 3.测试v1版本流量探头0-300L/min流量精度，并编写《呼吸流量传感器V1版测试报告》。 4.测试探头测量不稳定问题并与结构工程师讨论设计V2版本结构。 |  |  | 91
| 累计工时 | [7 empty] | 229
配合工作 | 配合事项 具体工作 |  | 具体工作 |  | 完成情况 |  | 完成时间 |  | 实际工时
| 累计工时 | [7 empty] | 0
| 本月总工时 | [7 empty] | 229
未完成工作及说明
| 自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  |  | 自评日期： | 2024-09-03