## 技术要求对比
序号 | 对比产品 |  | 对比产品 |  |  | 申报产品
| 产品信息：广州市麦力声医疗器械有限公司 肺功能测试仪 MF808 |  | 产品信息：深圳来福士雾化医学有限公司 |  |  | 产品信息
| 结构组成 | 主要由主机、测试传感器、电源线及鼻夹组成 | 结构组成 | 主要由主机、检测组件(含传感器附件(吹管)和 USB 数据线组成。
| 适用范围 | 该产品在医疗机构中用于测量人用力呼吸时、静息呼吸时和最大呼(吸)气时的肺功能通气指标。 | 适用范围 | 适用于医疗机构、家庭肺活量参数的检测
1 | 2.1 外观与形状 2.1.1 测试仪的表面应平整光滑、色泽应均匀、花纹应清晰一致、应无明显露底起层、起泡剥落、开裂、划痕、锋棱、毛刺; 2.1.2 测试仪上的各种文字标志应清晰、准确、牢固、不得有划痕。2.1.3测试仪显示系统应显亮，屏幕无任何亮度不均匀现象，开机程序正常，无程序错乱、死机现象。 |  | 2.1 外观 2.1.1 外观应端正，外表面应整洁，无划痕、凹凸、锋棱、毛刺等缺陷。 2.1.2 外表面各种文字标志应清晰、准确、牢固、不得有划痕。 2.1.3 显示系统应显亮，屏幕无任何亮度不均匀现象，开机程序正常，无程序错乱、死机现象。
2 | 2.2.1 正常工作 在正常工作条件下，采用人工呼吸进行测试，设备内正常显示曲线，并且有结果出现。 |  | 2.2 嵌入式软件功能 2.2.1 电池低电量指示 应具有低电压显示功能,当电池电压低至 d.c.3.3 V±0.1V 时，屏幕应显 示“电量不足”
3 | 2.2.2 肺活量（VC） 2.2.2.1 量程：（0.5~8）L 2.2.2.2 最大示值误差：±3%或者±0.050L，取其大者。 |  | 2.2.2 蓝牙网络检测和连接功能 肺功能测试仪应具有蓝牙网络检测和连接功能，可将检测结果通过蓝牙网 络发送至已配对的蓝牙设备。
4 | 2.2.3 用力肺活量（FVC） 2.2.3.1 量程：（0.5~8）L 2.2.3.2 最大示值误差：±3%或者±0.050L，取其大者。 |  | 2.2.3 屏幕显示及语音提示功能 应具有屏幕显示及语音提示功能，当对仪器进行开机、关机、按键吹气及重新按键吹气、切换测量模式功能操作时，仪器应在屏幕显示相关操作界面；当 使用仪器进行测量时,测量完成后发出”滴滴”提示音提示已经完成测量，并将 测量结果显示在屏幕上。
5 | 2.2.4 呼气峰值流量（PEF） 2.2.4.1 量程：（0~14）L/s 2.2.4.2 最大示值误差：±0.17L/s 或者读数的±10%，取其大者。 |  | 2.3 测量指标和性能 2.3.1 呼气峰值流量（PEF） 2.3.1.1 量程：（0～14）L/s 或（0～840）L/min。 2.3.1.2 最大示值误差：±0.17L/s 或者读数的±10%，取其大者。
6 | 2.2.4.3 测量重复性：±5%或者±0.15L/s，取其大者。 |  | 2.3.1.3 测量重复性：±5%或者 ±0.15 L/s，取其大者。
| 2.2.4.4 线性度：两次相邻测试流量的平均误差的差值应不超过两次测量流量大者的5%。 |  | 2.3.2 线性度 两次相邻测试流量的平均误差的差值应不超过两次测试流量大者的 5%。在 环境条件下,在测量范围内的任何呼气峰值流量的 PEFM 读数变化应不超过 10 L/min(0.17 L/s)或者平均读数的 5%,两者取较大值。
7 | 2.2.4.5 气流阻力：测量范围内的气流阻力应不超过 0.35kPa/（L/s）。 |  | 2.3.3 气流阻力 PEFM 的测量范围内的气流的阻力应不超过 0.35kPa/(L/s)[0.006 kPa/(L/min)]。
8 | 2.2.4.6 频率响应：PEF 读数差值应不超过 0.25L/s 或者 12%，两者取较大值。 |  | 2.3.4 频率响应 对具有相同 PEF 值的A和B波形,用PEFM测出的PEF读数差值应不超过15 L/ min(0.25 L/s)或者12%,两者取较大值。
9 | 2.2.5 最大分钟通气量（MVV） 2.2.5.1 MVV 的量程：（0~250）L/min 2.2.5.2 MVV 的最大示值误差：±10L/min 或者读数的±10%，取其大者 |  | 2.3.5 用力肺活量（FVC） 2.3.5.1 量 程 ：（0.5～8）L 2.3.5.2 最大示值误差：±3%或者±0.050L，取其大者。
10 | 2.2.6 分钟通气量（MV） 2.2.6.1 MV 的量程：（0~250）L/min 2.2.6.2 MV 的最大示值误差:±10L/min 或者读数的±10%，取其大者。 |  | 2.3.6 第一秒用力呼气量（FEV1） 2.3.6.1 量程：（0.2～8）L 2.3.6.2 最大示值误差：±3%或者±0.050L，取其大者。
11 | 2.3 通用安全要求 通用安全要求，应符合 GB9706.1-2007《医用电气设备 第 1 部分 安全通用 要求》中的相关规定。 |  | 2.3.7 最大分钟通气量(MVV) 2.3.7.1 量 程：（0～250）L/min 2.3.7.2 最大示值误差：±10%或者±15L/min，取其大者。
12 | 2.4 专用安全要求 专用安全要求，应符合 YY/T 1438-2016《麻醉和呼吸设备 评价自主呼吸者 肺功能的呼气峰值流量计》中的相关规定。 |  | 2.3.8 瞬时流量（FEF50、FEF75）: 2.3.8.1 量程：（0～14）L/s 或（0～840）L/min。 2.3.8.2 最大示值误差：±0.25L/s 或者读数的±5.5%，取其大者。
13 | 2.5 电磁兼容要求 电磁兼容要求，应符合 YY0505-2012《医用电气设备 第 1-2 部分：安全通 用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》的要求。 |  | 2.3.9 肺活量(VC) 2.3.9.1 量程: (0.5 - 8)L 2.3.9.2 最大示值误差: ±3%或者±0.050L,取其大者。
14 | 2.6 环境试验 环境试验要求，应按 GB/T 14710-2009 中气候环境试验 II 组，机械环境试 验 II 组，以及本标准表1的规定进行。运输试验、电源适应性试验分别符合GB/T 14710-2009 中第4章、5章和表1的规定。 |  | 2.3.10 测量值及测量值与预计值（PRED）百分比参数显示说明 肺功能测试仪显示以下参数：
15 | 2.7 临床功能 2.7.1 用力呼吸时应能测量用力肺活量、0.5 秒用力呼气容积、1 秒用力呼气容积，应能生成容积-流量曲线。 2.7.2 静息呼吸时应能测量肺活量、潮气量、补呼气量、补吸气量、吸气量等，应能生成时间-容积曲线。 2.7.3 最大呼/吸气时应能测量最大自主通气量及呼吸频率。 |  | 2.4 拆卸和重新组装 2.4.1 检测模组与主机可以拆卸，检测模组拆卸后沿着主机滑槽可以正确方便安装。 2.4.2 检测模组与主机拆卸重新组装后重新测试，PEF数值的变化应不大于10%或者0.17L/s,两者取较大的值。
16 | 2.8 第一秒用力呼气量（FEV1） 2.8.1 量程：（0.5~8）L 2.8.2 最大示值误差：±3%或者 0.050L，取其大者。 |  | 2.5 机械老化的影响 经过3.5的检验后，PEF读数的变化应不大于10%或者0.17L/s，两者取其大者。
17 | 2.9 瞬时流量（FEF25、FEF50、FEF75） 2.9.1 量程：（0~14）L/s 2.9.2 精度：应不超过±5%或者 0.200L/s，取其大者。 |  | 2.6 电气安全 应符合 GB 9706.1-2007《医用电气设备第 1 部分：安全通用要求》的要求。
18 | 2.10 软件数据接口 与 PC 端之间采用串口通信协议进行数据传输，通信服务包括 PC 端访问设备 存储测试数据。 |  | 2.7 电磁兼容 应符合 YY 0505-2012《医用电气设备第 1-2 部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》规定的内容。
19 | 2.11 用户访问控制 2.11.1 用户身份鉴别方法 PC 机与设备连接时，必须通过密钥进行识别联机。 |  | 2.8 环境试验 应按 GB/T 14710-2009 中气候环境试验Ⅱ组，机械环境试验Ⅱ组及表 2 的规 定进行。运输试验、电源适应性试验应分别符合 GB/T14710-2009 中第 4 章、5 章 和表 2 的规定。
20 | 2.11.2 用户类型及权限 用户类型为普通医生，用户只有通过账户及密码登录方可通过 PC 界面功能 查找设备，并可查看设备的测试记录、编辑患者信息及打印报告。 |  | 2.9 APP 软件 2.9.1 APP 软件具有以下模块 2.9.1.1 账号模块：应具有用户登录功能，注册用户可根据登录名、密码进入系统，并有找回密码的功能。
21 | 2.11.3 存储格式 设备的记录数据存储格式为 PDF。 |  | 2.9.1.2 主页模块：设备、检测、体验三个模块。
22 |  |  | 2.9.1.2.1 设备：用于搜索设备；
23 |  |  | 2.9.1.2.2 检测：用于搜索设备和肺功能参数测试；
24 |  |  | 2.9.1.2.3 体验：保健、医疗、呼吸新鲜事、设备介绍四个模快；
25 |  |  | 2.9.1.3 点击“设备”中搜索到的设备会出现:肺功能和操作记录模块。
26 |  |  | 2.9.1.3.1 肺功能:用于显示肺功能测试仪测到的PEF、FEV1、FVC、FEV1/FVC、MVV、VC 等参数；
27 |  |  | 2.9.1.3.2 操作记录:用于查看历史操作及历史数据；2.9.2 APP 软件可在 IOS 系统及安卓系统运行。
28 |  |  | 2.10 数据接口 肺功能测试仪遵循 BLE 协议，实现嵌入式设备与其他蓝牙设备的通讯。
29 |  |  | 2.11 用户访问控制 用户身份登录方法：通过微信登录或手机号码登录的方式进行用户身份登录。 用户类型及权限：用户具有接收设备发送过来的肺功能数据,并且按照一定的 格式显示出来。
30 |  |  | 2.12 续航能力 电池续航能力≥240min。
31 |  |  | 2.13 其它安全要求 应符合 YY/T1438-2016 的规定。
32
33
|  |  | 序号 | 显示的参数 | 参数的意义
|  |  | 1 | PEF% | PEF 实际测量值/PEF 预计值*100%
|  |  | 2 | FVC% | FVC 实际测量值/FVC 预计值*100%
|  |  | 3 | FEV1% | FEV1 实际测量值/FEV1 预计值*100%
|  |  | 4 | FEV1/FVC | FEV1 实际测试值/FVC 实际测量值*100%
|  |  | 5 | MVV% | MVV 实际测量值/MVV 预计值*100%
|  |  | 6 | VC% | VC 实际测量值/VC 预计值*100%
|  |  | 7 | FEF50% | FEF50 实际测试值/FEF50 预计值*100%
|  |  | 8 | FEF75% | FEF75 实际测试值/FEF75 预计值*100%
Note on B11: CuiYanYing:

## 汇总信息
序号 | 注册人名称 | 注册证编号 | 产品名称 | 型号 | 适用范围 | 组成结构 | 传感器类型 | 官网
1 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20182070130 | 肺活量计 | FYS-01 | 适用于医疗机构、家庭用力肺活量各参数的检测。 | 产品由主机（显示屏、按键、气流传感器、蓝牙模块、电源输入接口）、吹气嘴、显示屏组成。 | ？？？ | https://www.ueworld.com/index.html
2 | 南京华开生物科技有限公司 | 苏械注准20172071124 | 肺活量计 | HCY-1、 HCY-2、 HCY-3。 | 适用于诊所、家庭进行用力肺活量各参数的检测。 | 肺活量计由主机、吹管组成。 | ？？？ | http://www.njhuakai.com.cn/
3 | 河北舒适医疗设备有限公司 | 冀械注准20202070151 | 肺活量计 | FJ-501 | 适用于肺活量FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF参数的检测。 | 主要由主机、吹嘴、鼻夹（选配）、数据线、电源适配器（选配）组成。主机包括显示面板、控制键、涡轮、蓝牙模块、嵌入式软件。 | 数字红外涡流式传感器 | https://www.comfortmedical.cn/product/
4 | 江苏金怡仪器科技有限公司 | 苏械注准20172071600 | 电子肺活量计 | JY-BF I、 JY-BF II、 JY-DF I、 JY-DF II、 JY-SF I、 JY-SF II | 供医疗机构用于人体肺功能的检测。 | 电子肺活量计由主机、传感器、医用面罩（或咬嘴）、螺纹管、电源线组成。 | 翼片式远红外气体流量传感器 | http://jt-jinyid.com/ProductShow_87.html
5 | 北京鑫东华腾科技开发有限公司 | 京械注准20152071035 | 肺活量计 | GMCS-FHL | 产品供医疗机构测量人体肺活量用。 | 肺活量计为台式。由主机（电源、电路板、传感器芯片）、支撑架、显示屏、呼吸气嘴和通气管、电源适配器组成。 | ？？？ | 查询不到
6 | 广州红象医疗科技有限公司 | 粤械注准20172070734 | 肺活量计 | A1、B1 | 适用于测量用力肺活量。 | 主要由主机、吹嘴、USB数据线组成。 | 压差式传感器 | https://www.huxijia.cn/product2.html
7 | 合肥中科博谐科技有限公司 | 皖械注准20192070106 | 肺功能测试仪 | BX-PVF-100 | 用于呼吸内科、胸科、职业病防治机构、医院体检等，测量肺活量、用力肺活量、最大通气量等肺功能通气指标。 | 主要由流量传感器、信号采集盒、主机（含显示器）和分析软件（版本号：PVF1.0）组成。 | 差压式流量传感器 | https://www.brosharer.com/
8 | 北京谷山丰生物医学技术有限公司 | 京械注准20232070433 | 肺功能测试仪 | ACPT-M | 用于测量肺活量（VC）、用力肺活量(FVC)、最大分钟通气量（MVV）肺功能通气指标。 | 肺功能测试仪由手柄式压差流量传感器、转接头、压差采样管、开关电源适配器（含数据线）、定标筒（选配）及光盘（ACPT肺功能测试软件V1.1）组成。 | 压差流量传感器 | http://www.vhmedical.com/
9 | 品源医疗（江苏）有限公司 | 苏械注准20222071797 | 肺功能测试仪 | LUD-V3、LUD-V4 | 用于呼吸内科、胸科、职业病防治机构、医院体检，测量肺活量、用力肺活量、最大通气量。 | 肺功能测试仪由流量传感器，信号采集盒，计算机主机和肺功能测试系统软件（规格型号：LUD-V、发布版本：V1.0）组成。 | 压差传感器 | http://www.xzpinyuan.com/product_2.html
10 | 合肥泽康电子科技有限公司 | 皖械注准20222070226 | 肺功能测试仪 | ZK-100A | 用于呼吸内科、胸科、职业病防治机构、医院体检等，测量用力肺活量、肺活量、最大通气量及支气管舒张试验和激发试验。 | 由主机、流量传感器、电源适配器、检测分析软件和附件（一次性使用呼吸过滤器、咬嘴）组成。 | 压差传感器 | http://www.hfzekang.com/
11 | 重庆柯洛德科贸有限公司 | 渝械注准20162070034 | 心肺功能测试仪 | PowerCube-ST、PowerCube-STR、PowerCube-SE、PowerCube-STD、PowerCube-STBD、PowerCube-STED | 供不同运动负荷下心肺功能评估用。 | 由主机、台车、计算机（带显示器）、弥散残气模块、气体代谢模块、体描模块、振荡模块、软件和附件（咬嘴和一次性使用麻醉面罩）组成。 |  | 已经注销生产许可证
12 | 广州红象医疗科技有限公司 | 粤械注准20222070581 | 肺功能测试仪 | A60-W、A60-B、A61-W、A61-B、A62-W、A62-B | 适用于测量肺活量、用力肺活量、最大通气量。 | 本产品主要由主机（显示屏、传感器、通讯模块）、USB数据线及应用软件（电脑端、移动端）组成。 | 压差式传感器 | https://www.huxijia.cn/product2.html
13 | 品源医疗（江苏）有限公司 | 苏械注准20232070373 | 肺功能测试仪 | LUD-V1、LUD-V2 | 用于呼吸内科、胸科、职业病防治机构、医院体检，测量肺活量、用力肺活量、最大通气量。 | 肺功能测试仪由手柄（包含流量传感器），信号采集盒，计算机主机和肺功能测试系统软件（规格型号：LUD-V、发布版本：V1.0）组成。 | 压差传感器 | http://www.xzpinyuan.com/product_2.html
14 | 安徽电子科学研究所 | 皖械注准20192070007 | 肺功能测试仪 | PFT-B | 用于呼吸内科、胸科、职业病防治机构、体检机构，测量肺活量、最大通气量、呼气峰值流速等肺功能参数及用药前后激发试验。 | 产品主要由呼吸传感器、主机、打印输出设备和一次性呼吸过滤器（外购）组成。 | 压差传感器 | https://www.ahdzs.com.cn/fgn/17.html
15 | 北京谷山丰生物医学技术有限公司 | 京械注准20242070048 | 肺功能测试仪 | ACPT-C | 本设备用于医疗机构测量肺活量（VC）、用力肺活量（FVC）、最大分钟通气量（MVV）、氧气及二氧化碳浓度肺功能通气指标，可与本公司十二导联心电分析系统配合使用，显示运动心肺数据。 | 肺功能测试仪由台车、气体分析盒、压差流量传感器、压差采样管、面罩、气体采样管、蓝牙适配器、软件(肺功能测试软件V1.2)、定标筒（选配）组成。 | 压差流量传感器 | http://www.vhmedical.com/
16 | 广州红象医疗科技有限公司 | 粤械注准20192070096 | 肺功能测试仪 | BH-AX-MAPG、BH-AX-MAPC、BH-AX-MBPG、A900、A903、A913 | 适用于测量肺活量、用力肺活量、最大通气量、口腔最大吸气压力、口腔最大呼气压力。 | 本产品主要由主机（显示屏、传感器、通讯模块）、流速传感器（型号为LS90/LS91）、呼吸压力测试模块（选配,型号为TA）、数据线及应用软件（电脑端、移动端）组成。 | 压差式传感器 | https://www.huxijia.cn/product2.html
17 | 深圳来福士雾化医学有限公司 | 粤械注准20212071406 | 肺功能测试仪 | Air Smart、Air Smart Extra | 用于医疗机构、家庭肺活量参数的检测。 | Air Smart主要有主机、检测组件（含传感器）、附件（吹管）和USB数据线组成。 Air Smart Extra主要有主机、检测组件（含传感器）、附件（压力吹管、一次性吹管、吹嘴）和USB数据线组成。 | 压差式原理 | https://cn.feellife.com/nebulizer_s.aspx?nid=3&typeid=80
18 | 浙江柯洛德健康科技有限公司 | 浙械注准20212070090 | 心肺功能测试仪 | Ruichao-S、Ruichao-ST、Ruichao-STR、Ruichao-STD、 Ruichao-STRD、Ruichao-SE、Ruichao-STBD、Ruichao-STEBD | 产品供不同运动负荷下心肺功能评估用。 | 产品由电源、主机、通气模块（包含流量传感器）、弥散残气模块、气体代谢模块、体描模块、阻抗模块、CPF软件（包含通气模块、潮气呼吸环分析模块、气道反应性测试模块、弥散功能模块、稀释法残气功能模块、呼吸力学模块、呼吸阻抗模块、体积描记模块、气体分布模块、气体代谢模块）和附件组成，附件包括连接管路、信号线、电源线。 | 超声流量传感器 | ？？？？
19 | 广州市麦力声医疗器械有限公司 | 粤械注准20212071335 | 肺功能测试仪 | MF808 | 该产品在医疗机构中用于测量人用力呼吸时、静息呼吸时和最大呼（吸）气时的肺功能通气指标。 | 主要由主机、测试传感器、电源线及鼻夹组成。 | 双向数字涡轮 | http://www.gzrisound.com.cn/
20 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 京械注准20222070501 | 肺功能测试仪 | PFM311 | 该产品用于测定用力肺活量的通气指标；用于深呼吸训练。 适用于家庭、诊所、医院。 | 由主机（包含流量传感器）、口垫和软件组成。 |  | https://www.leputechnology.com/
21 | 安徽电子科学研究所 | 皖械注准20172070164 | 肺功能测试仪 | FGC-A+ | 主要用于呼吸科、手术室、监护室、门诊和外出巡回医疗的肺功能检查。 | 该产品由传感器、微型计算机、液晶显示器、绘图仪组成。对受试者的一次呼气进行自动分析、处理，从而测定出人体的肺容量、肺通气量等参数。 |  | https://www.ahdzs.com.cn/fgn/24.html
22 | 重庆安酷科技有限公司 | 渝械注准20212070298 | 肺功能测试仪 | SpiroPower Air Pro、SpiroPower Air、SpiroPower Angel | 用于医疗、职业病防治机构，对具有自主配合能力的成人和儿童，测量肺活量、最大通气量等肺功能参数及用药前后的数据比对。 | 该产品由主机、台车、控制系统、通气模块（含流量传感器）、软件和咬嘴组成。 | 超声流量传感器 | http://www.ancool.com.cn/
23 | 重庆安酷科技有限公司 | 渝械注准20212070297 | 肺功能测试仪 | SpiroPower Q | 用于医疗、职业病防治机构，对具有自主配合能力的成人和儿童，测量肺活量、最大通气量等肺功能参数及用药前后的数据比对。 | 该产品由通气模块、呼吸管路、软件和附件组成。软件为外控型软件组成。附件为咬嘴和一次性麻醉呼吸过滤器。 | 超声流量传感器 | http://www.ancool.com.cn/
24 | 北京谷山丰生物医学技术有限公司 | 京械注准20232070314 | 肺功能测试仪 | ACPT-A | 用于呼吸内科、胸科、职业病防治机构、医院体检，测量肺活量（VC）、用力肺活量(FVC)、最大分钟通气量（MVV）肺功能通气指标。 | 肺功能测试仪由台车、气体分析盒、压差流量传感器、压差采样管、面罩、手柄式压差流量传感器（含转接头）（选配）、定标筒、气体采样管、数据线、蓝牙适配器、开关电源适配器（含数据线）、台式一体机（选配）、隔离电源及光盘（肺功能测试软件V1.1）组成。 | 压差流量传感器 | http://www.vhmedical.com/
25 | 深圳市美林医疗器械科技有限公司 | 粤械注准20222070166 | 肺评估仪 | ErgoTOP | 适用于临床肺功能检测，以测定肺容量。 | 由主机、电源适配器及电源线、流量传感器及气路组件、呼吸面罩及接口和头带、3L定标桶及转接管、气体校准管、USB数据线、WebCPT软件组成。 |  | https://www.miraclink.com/index
26 | 广州红象医疗科技有限公司 | 粤械注准20222070719 | 便携式肺功能仪 | A300、A301、A302、A303、A310、A311、A312、A313、A320、A330 | 在医疗机构中用于测量人用力呼吸时、静息呼吸时（型号A320、A330适用）和最大呼（吸）气时（型号A330适用）的肺功能通气指标。 | 本产品主要由主机（显示屏、传感器、通讯模块）、流速传感器（型号C30）、数据线及应用软件（平板电脑端、移动手持端）组成。 | 压差式传感器 | https://www.huxijia.cn/product2.html
27 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 粤械注准20222070687 | 肺功能仪 | VC-10、VC-10A、VC-10T、VC-10 PRO | 用于用力肺活量(FVC)、呼气峰值流量(PEF)肺功能参数的检测。 | 由主机、涡轮传感器(分为重复性涡轮传感器和一次性涡轮传感器)、USB数据线、电源适配器(选配)组成。 | 涡轮传感器 | https://www.medcaptain.com/product/2c923cff802bcae80182303d57b31804
28 | 广州畅呼医疗器械有限公司 | 粤械注准20212070018 | 肺功能仪 | PUS201P、PUS201 | 适用于测量肺活量、用力肺活量、最大自主通气量、呼气峰值流量。 | 由主机、咬嘴(MP201)（选配）、通气管（选配）、通气连接管（选配）、咬嘴(MP202)（选配）、USB线、移动端软件、电脑端软件组成。
29 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 京械注准20232070443 | 肺功能仪 | MSA1000 | 本产品预期用途是适用于呼吸内科、胸科、职业病防治机构、医院体检等，测量肺活量、最大通气量及用药前后激发试验。该产品可以适用于需要肺能力测试的成人和儿童（大于等于7岁）。 | 由主机（软件名称：MSA1000肺功能仪嵌入式软件，版本号：V1）、流量计、软件光盘（软件名称：MSA1000肺功能仪应用软件，版本号：V1）和附件（电源线和电位均衡导线）组成 | 压差式流量传感器 | https://www.mbelec.com/
30 | 泰安大陆医疗器械有限公司 | 鲁械注准20232070644 | 便携式肺功能仪 | DL-DF01 | 该设备预期用于测量最大呼气流量（PEF）。 | 便携式肺功能仪由主机、吹筒和吹嘴组成。 | ？？？ | http://www.cn.dalumedical.com/product/147.html
31 | 湖南医翼健康科技有限公司 | 湘械注准20202071088 | 肺功能仪 | SP-01A、SP-01B、SP-PC、SP-03A | 适用于诊所、家庭用力肺活量各参数的检测。 | SP-01A由主机（显示、控制键、涡轮）、吹嘴、数据线、电源适配器(选配)及应用软件组成；SP-01B由主机（显示、控制键、涡轮、蓝牙模块）、吹嘴、数据线、电源适配器(选配)及应用软件组成；SP-PC由主机（涡轮、USB接口）、吹嘴、USB数据线及应用软件组成（注：SP-PC使用时需连接计算机，计算机配置满足以下要求：主频1GHZ以上、内存：256M以上、显卡：64M以上显存）；SP-03A由主机（显示、控制键、涡轮、蓝牙模块）、吹嘴、鼻夹（选配）、数据线、电源适配器(选配)及应用软件组成。 | 涡轮传感器 | https://www.medwinghealthcare.com/about
32 | 上海朔茂医疗器械有限公司 | 沪械注准20212070536 | 便携式肺功能仪 | SMPF-1D、SMPF-1E、SMPF-1F、SMPF-1G、SMPF-1H、SMPF-2A | 产品供医疗机构用于测量呼气流速，通过计算获得慢肺活量（VCmax）（SMPF-1F不适用）、用力肺活量（FVC）、1秒用力肺活量（FEV1）（SMPF-1G不适用）、6秒用力肺活量（FEV6）（SMPF-1G不适用）、最大分钟通气量（MVV）（SMPF-1E、SMPF-1F不适用）。 | 由主机（含流速传感器、嵌入式软件，发布版本：SMPF-1D型：V2；SMPF-1E型：V2；SMPF-1F型：V2；SMPF-1G型：V2）、吹管、USB数据线及PC软件（发布版本V1）组成。 | 涡轮传感器 | https://www.sonmolmed.com/index.html
33 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20212070401 | 肺功能仪 | LA201、LA202 | 用于4岁及以上可配合患者，测量肺活量、最大通气量。 | 由主机（内含锂电池）、涡轮传感器、口垫、阻力调节阀、和充电线组成。 | 涡轮传感器 | http://www.mehow.com.cn/
35 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 粤械注准20222070688 | 肺功能仪 | VC-20、VC-20A、VC-20T、VC-20 PRO | 在医疗机构中用于测量人用力呼吸时、静息呼吸时和最大呼(吸)气时的肺功能通气指标。 | 由主机、涡轮传感器（分为重复性涡轮传感器和一次性涡轮传感器）、USB 数据线、电源适配器（选配）和客户端软件组成。 | 涡轮传感器 | https://www.medcaptain.com/product/2c923cff802bcae80182303d57b31804
36 | 赛客（厦门）医疗器械有限公司 | 闽械注准20172070241 | 便携式肺功能仪 | X1、X2、X3、X4 | 用于测量患者肺通气功能基本参数；用于呼吸训练，改善呼吸功能；患者自主呼吸时产生振动呼气正压（OPEP）治疗。 | 由主机（含流量传感器和阀头）、电源适配器、易呼吸APP软件（发布版本号V1.0）和易呼吸PC软件（发布版本号V1.0）组成。
37 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 粤械注准20222070648 | 肺功能仪 | VC-30、VC-30A、VC-30T、VC-30 PRO | 在医疗机构中用于测量人用力呼吸时、静息呼吸时和最大呼(吸)气时的肺功能通气指标。 | 由流量传感器(由流量传感器主体和流量传感器采样头组成)、USB数据线及电脑端软件组成。 | 压差传感器 | https://www.medcaptain.com/product/2c923cff802bcae80182303d57b31804
38 | 广州拜瑞医学科技有限公司 | 粤械注准20232070202 | 肺功能仪 | SPM101H、SPM101P | 用于测量人用力呼吸时、静息呼吸时和最大呼（吸）气时的肺功能通气指标。 | 由主机、咬嘴、通气管（选配）、呼吸过滤器（选配）、USB线、移动端软件（选配）、电脑端软件（选配）、微信小程序（选配）组成。 | 超声流量传感器 | http://breathzy.com/
39 | 武汉珈桥科技有限公司 | 鄂械注准20222073738 | 肺功能仪 | JQ-X01、JQ-100 | 用于呼吸内科、胸科、职业病防止机构、医院体检，测量肺活量及支气管舒张试验。 | 包含主机(传感器、蓝牙模块、主电路板集成、显示屏、电源键）、显示终端及软件组件组成。其中，蓝牙模块版本 V1.5、有效传输距离无遮挡最大10米；JQ-X01型配置智能终端打印机作为显示终端，JQ-100型显示终端为用户自行提供的智能手机；安装于显示终端的软件名称为芯呼吸，发布版本号：V1。 | ？？？ | http://www.jiaqiaokeji.com/jqhtml/html/Medical_products.html | 介绍了支气管舒张试验
40 | 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 | 冀械注准20222070013 | 肺功能仪 | SP10/SP10BT/SPM-A/SP70B/SP80B/SPM-D/SP100A/SP100B | 适用于医院、诊所、家庭肺活量、最大通气量及用药前后激发试验。 | SP10由主机（显示、控制键、涡轮）、咬嘴、数据线、电源适配器(选配)及应用软件组成；SP10BT由主机（显示、控制键、涡轮、蓝牙模块）、咬嘴、数据线、电源适配器(选配)及应用软件组成；SPM-A由肺功能探头（涡轮、USB接口）、咬嘴、USB数据线及应用软件组成；SP70B由主机（显示、控制键、涡轮、蓝牙模块）、咬嘴、鼻夹(选配)及应用软件组成；SP80B由主机（显示、控制键、涡轮、蓝牙模块）、咬嘴、鼻夹(选配)、数据线、电源适配器(选配)及应用软件组成；SPM-D由肺功能探头（流量采集器、USB接口）、咬嘴、鼻夹(选配)、USB数据线及应用软件组成；SP100A由主机、肺功能探头（流量采集器、USB接口）、咬嘴、鼻夹(选配)、USB数据线、电源适配器组成；SP100B由主机、电源线、肺功能探头（流量采集器、USB接口）、咬嘴、鼻夹(选配)、USB数据线、打印纸组成。 | 红外线信号采集方式 | https://www.contecmed.com.cn/gsjj
41 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20202070330 | 肺功能仪 | LA101、LA102、LA103 | 本产品用于医疗机构4岁及以上可配合患者，测量肺活量、最大通气量及用药前后激发试验。用药前后激发试验仅适用于型号LA101。 | 由主机、电源适配器、电源线、手柄、手柄支座、流量探头、4G模块、WiFi模块、PC软件、电池及热敏纸组成。 | ？？？ | http://www.mehow.com.cn/
42 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20212071231 | 医用肺功能仪 | LA303、LA304 | 本产品用于医疗机构4岁以上可配合患者，测量肺活量、最大通气量及用药前后激发试验。用药前后激发试验仅适用于型号LA303。 | 由流量探头、手柄、软件组成。 | ？？？ | http://www.mehow.com.cn/
43 | 长沙未来移动医疗科技有限公司 | 湘械注准20222070100 | 肺功能仪 | SPMT-003 | 适用于6岁以上人群测量用力呼吸时的用力肺活量（FVC）、第1秒用力呼气容积（FEV1）、一秒用力呼气容积占预计值的百分比（FEV1％）和1秒率(FEV1/FVC)。可以在家庭、医院、诊所使用。 | 由主机、流量传感器、供电线、涡轮、吹嘴、配套软件组成。肺功能仪嵌入式软件型号SPMT-003S，发布版本V1.0。布咳乐肺功能软件型号Applet-SPMT，发布版本V1.0。 | 涡轮传感器 | http://yirdoc.cn/#/bkl
44 | 北京悦琦创通科技有限公司 | 京械注准20242070063 | 肺功能仪 | PFT-220、PFT-720 | 该产品在医疗机构中用于测量人用力呼吸时、静息呼吸时和最大呼（吸）气时的肺功能通气指标。产品的适用人群为4岁及以上。 | 肺功能仪由安卓显示器（含电源适配器）（可选）、主机（含传感器头）、软件安装光盘(软件名称：肺功能仪软件，发布版本：1.0)组成。 | ？？？ | http://www.chioy.com.cn/html/mainpage.html
45 | 湖州新怡泰普医疗科技有限公司 | 浙械注准20242071074 | 肺功能仪 | SPMT-003 | 适用于6岁以上人群测量用力呼吸时的用力肺活量（FVC）、第1秒用力呼气容积（FEV1）、一秒用力呼气容积占预计值的百分比（FEV1％）和1秒率(FEV1/FVC)。可以在家庭、医院、诊所使用。 | 由主机、流量传感器、供电线、涡轮、吹嘴、配套软件组成。肺功能仪嵌入式软件型号SPMT-003S，发布版本V1.0。布咳乐肺功能软件型号Applet-SPMT，发布版本V1.0。 | 涡轮传感器 | 没找到
46 | 北京悦琦创通科技有限公司 | 京械注准20242070231 | 肺功能仪 | PFU-160、PFU-260、PFU-360、PFU-760 | 该产品在医疗机构中用于测量人用力呼吸时、静息呼吸时和最大呼（吸）气时的肺功能通气指标。产品的适用人群为4岁及以上。 | 肺功能仪由主机、安卓显示器（PFU-160不配置）、电源适配器（主机用）、电源适配器（安卓显示器用，PFU-160不配置）、咬嘴、软件光盘（软件名称：肺功能仪软件，软件版本：1.0）组成。 | ？？？ | http://www.chioy.com.cn/html/mainpage.html
47 | 青岛未来移动医疗科技有限公司 | 鲁械注准20222070173 | 肺功能仪 | SPMT-003 | 适用于6岁以上的人群测量用力呼吸时的用力肺活量（FVC）、第1秒用力呼气容积（FEV1）、一秒用力呼气容积占预计值的百分比（FEV1(百分比)）和1秒率(FEV1/FVC)。 | 该产品由主机（包含显示屏、电路板、流量传感器、外壳）、供电线、涡轮、吹嘴、肺功能仪嵌入式软件（发布版本V1.0）、肺功能仪微信小程序（发布版本V1.0）组成。 | 涡轮传感器 | http://yirdoc.cn/#/bkl
48 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 京械注准20172070727 | 肺功能仪 | MSA100、MSA100BT | 用于测量患有哮喘和慢阻肺患者的最大呼气流量PEF值和1秒量FEV1值，用于确诊后跟踪检测及恢复治疗阶段的日常监测。可以在医院使用，或制定测量计划后家庭使用。 | 由机体、软件光盘组成 | ？？？ | https://www.mbelec.com/
49 | 广州红象医疗科技有限公司 | 粤械注准20222071664 | 便携式肺功能仪 | T10、T11、T12 | 该产品在医疗机构中用于测量人用力呼吸时、静息呼吸时和最大呼（吸）气时的肺功能通气指标。 | 由主机（显示屏、传感器、通讯模块）、USB数据线、应用软件（移动端）及附件（选配：呼吸管）组成。 | 压差式传感器 | https://www.huxijia.cn/product2.html
50 | 河南迈松医用设备制造有限公司 | 豫械注准20182070740 | 肺功能仪 | MSPFT-S、MSPFT-W、MSPFT-B、MSPFT-K | MSPFT-B、MSPFT-K型用于测量肺活量（VC）、用力肺活量（FVC）、呼气峰值流量（PEF）、最大呼气中期流量（MMEF）、一秒用力呼气容积（FEV1）、每分钟通气量（MV）、每分钟最大自主通气量（MVV）。MSPFT-S、MSPFT-W型用于测量肺活量（VC）、用力肺活量（FVC）、呼气峰值流量（PEF）、最大呼气中期流量（MMEF）、一秒用力呼气容积（FEV1）。 | 由主机、手柄、咬嘴、充电器、蓝牙打印机组成。选配件：3L定标桶。 | 超声波传感器 | http://chinamedsonic.com/cate-709-1036.html
51 | 上海朔茂医疗器械有限公司 | 沪械注准20202070047 | 便携式肺功能仪 | SMPF-1、SMPF-2 | 产品供医疗机构用于测量呼气流速，通过计算获得用力肺活量（FVC）（SMPF-2型不适用）、1秒用力肺活量（FEV1）。 | 由主机（含流速传感器）、吹管组成。软件发布版本为：SMPF-1型：V2，SMPF-2型：V2。 | 涡轮传感器 | https://www.sonmolmed.com/index.html
52 | 湘潭迈康医疗科技有限公司 | 湘械注准20222070184 | 婴幼儿肺功能仪 | B60-W、B62-W | 适用于从新生儿至学步期婴儿的潮气呼吸参数测量。 | 由测试探头、控制盒、USB数据线及应用软件（肺功能测试仪移动端软件V 1、肺功能测试仪电脑端软件V 1）组成。 | ？？？ | 广州红象1005控股子公司
53 | 碧海（厦门）医疗科技有限公司 | 闽械注准20232070145 | 肺功能仪 | Spiro-BH-01 | 供医疗机构用于测量人用力呼气时的用力肺活量（FVC）、1秒用力肺活量（FEV1）、最大呼气流量（PEF）。. | 该产品由主机（含流量传感器）和电源适配器组成。. |  | 没有官网
54 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20232072057 | 肺功能仪 | LA206、LA207 | 用于4岁及以上可配合病人，测量肺活量、最大通气量。 | 本产品由主机、涡轮传感器、充电线、咬嘴、移动端软件组成。 | 涡轮传感器 | http://www.mehow.com.cn/
55 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 京械注准20182070193 | 肺功能仪 | MSA99 | 该产品适用于医院对肺活量、用力肺活量，每分钟最大通气量的测量。 | 本机器由机体、流量计、软件光盘组成 | ？？？ | https://www.mbelec.com/index.php?c=article&id=129
56 | 苏州百慧华业精密仪器有限公司 | 苏械注准20212071725 | 肺功能仪 | SP-01，SP-02，SP-03，SP-11，SP-12，SP-13 | 适用于医院、诊所用力肺活量各参数的检测。 | 由肺功能仪、流量传感器、USB线和软件（发布版本V1）组成。 | 涡轮式传感器 | https://www.beneware.net/
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77