## 10-12-v2.2
型号 | 压差正 | 压差反 | 流量 | Q²/P |  |  | 气阻 | 斜率变化 | 流量(L/min) | 直径(mm) | 流速(m/s)
22mm | 25.23 | -25.85 | 100 | 19.9086 | 19.6684 | 0.15339 | 0.015138 | -0.031338 | 800 | 25 | 27.1762
22mm | 60.5 | -62.3 | 150 | 19.2847 | 19.0041 | 0.13554 | 0.0242 | -0.015194 | 800 | 60 | 4.7181
22mm | 110.9 | -116.5 | 200 | 18.9917 | 18.5296 | 0.12894 | 0.03327 | -0.019929
22mm | 180.4 | -190.3 | 250 | 18.6132 | 18.1226 | 0.12805 | 0.043296 | -0.0017737
22mm | 260.7 | -286.6 | 300 | 18.5802 | 17.7208 | 0.11009 | 0.05214
22mm |  |  | 700 | [5 empty] | 流量(L/min) | 管径(mm) | 截流直径(mm) | 压差(Pa)
22mm |  |  | 735 | [5 empty] | 800 | 26 | 8.8401 | 113.4081
22mm |  |  | 800 | [5 empty] | 800 | 24 | 8.3966 | 167.3594
[9 empty] | 800 | 26 | 15 | 507.6423
24mm | 21.36 | -22.26 | 100 | 21.6371 | 21.1952 | 0.055712 | 0.012816 | -0.041392
24mm | 52.3 | -54.5 | 150 | 20.7415 | 20.3186 | 0.06501 | 0.02092 | -0.018928
24mm | 96.6 | -102.9 | 200 | 20.3489 | 19.7162 | 0.048654 | 0.02898 | -0.020433 | 流量(L/min) | 管截面积(mm²) | 截流截面积(mm²) | 压差(Pa)
24mm | 157.3 | -167.8 | 250 | 19.9331 | 19.2994 | 0.040687 | 0.037752 | -0.011898 | 800 | 530.66 | 61.345 | 113.4081
24mm | 232 | -245.3 | 300 | 19.696 | 19.1546 | 0.052155 | 0.0464 |  | 800 | 530.66 | 61.345 | 113.4081
24mm | 1150 |  | 700 | 20.6419 |  | 0.078261 | 0.098571
24mm |  |  | 735 |  |  |  | 0 |  | 流量(L/min) | 管径(mm) | 截流截面积(mm²) | 压差(Pa)
24mm | 1502.0408 |  | 800 |  |  |  | 0.11265 |  | 800 | 26 | 61.345 | 113.4081
[9 empty] | 800 | 26 | 111.585 | 245.7136
26mm | 20.17 | -19.8 | 100 | 22.2662 | 22.4733 |  | 0.012102 | -0.036637 | 800 | 26 | 86.9674 | 175.2721
26mm | 48.9 | -47.5 | 150 | 21.4505 | 21.7643 |  | 0.01956 | -0.027397
26mm | 91.9 | -89.85 | 200 | 20.8628 | 21.0994 |  | 0.02757 | -0.024509
26mm | 150.9 | -146.6 | 250 | 20.3515 | 20.6478 |  | 0.036216 | -0.0059385
26mm | 219.9 | -215 | 300 | 20.2306 | 20.4598 |  | 0.04398
26mm | 1060 |  | 700 | 21.5003 |  |  | 0.090857 | -0.013149
26mm | 1200 |  | 735 | 21.2176 |  |  | 0.097959
26mm | 1384.4898 |  | 800 |  |  |  | 0.10384

## 10-22-v2.3
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P
26*9mm | 16.1344 | 99.8952 | 24.8696 | -16.4235 | 99.9234 | 24.6567
| 39.3957 | 149.96 | 23.8919 | -39.8709 | 149.9628 | 23.7495
| 75.2425 | 199.9865 | 23.0552 | -75.9887 | 199.9672 | 22.9395
| 124.7112 | 250.0211 | 22.3884 | -125.7981 | 249.9848 | 22.2883
| 184.8491 | 299.9995 | 22.0654 | -186.3261 | 299.9818 | 21.9765
| 255.1693 | 350.0197 | 21.9118 | -257.572 | 349.9924 | 21.8077
| 340.5237 | 399.9883 | 21.6757 | -342.3197 | 399.9959 | 21.6192
| 433.6778 | 449.9956 | 21.6085 | -430.798 | 449.9892 | 21.6803
| 535.5723 | 500.0084 | 21.6057 | -523.0744 | 500.0265 | 21.8631
| 640.4048 | 550.0164 | 21.7344 | -609.7777 | 549.971 | 22.2717
| 746.1736 | 600.0424 | 21.9666 | -703.2919 | 600.0099 | 22.6251
| 865.8198 | 650.0402 | 22.0916 | -812.2128 | 649.9415 | 22.8055
| 990.4733 | 699.9681 | 22.2411 | -932.9146 | 699.9695 | 22.917
| 1110.1609 | 741.2516 | 22.2471 | -1022.6472 | 735.5598 | 23.0014
| 1293.1075 | 800 |  | 1209.6783 | 800
| 1500 | 861.625 |  | 1500 | 890.842
26*8mm | 19.2831 | 99.9108 | 22.7522 | -19.6399 | 99.9178 | 22.5462
| 46.8112 | 149.9694 | 21.9194 | -48.1088 | 149.9574 | 21.62
| 88.0586 | 199.9935 | 21.3123 | -91.5812 | 199.9746 | 20.8964
| 144.0453 | 249.9871 | 20.829 | -150.5083 | 250.0069 | 20.3785
| 210.7 | 300.0011 | 20.6676 | -222.3494 | 299.9776 | 20.1174
| 288.0974 | 350.0104 | 20.6211 | -302.5639 | 350.0179 | 20.1225
| 379.6988 | 399.9734 | 20.5263 | -393.344 | 399.9698 | 20.167
| 476.6945 | 449.9551 | 20.6086 | -487.2951 | 449.9622 | 20.3836
| 583.1967 | 499.9534 | 20.7025 | -580.9421 | 499.9875 | 20.744
| 689.5384 | 549.9467 | 20.9431 | -671.666 | 549.9861 | 21.2215
| 799.8768 | 599.9232 | 21.2121 | -773.7986 | 599.9785 | 21.5686
| 935.3179 | 649.9951 | 21.2535 | -889.3295 | 649.9381 | 21.7942
| 1080.3464 | 699.9441 | 21.2952 | -1006.6425 | 700.0406 | 22.0641
| 1198.8678 | 737.6288 | 21.3036 | -1117.7942 | 740.4243 | 22.1462
| 1410.1833 | 800 |  | 1304.91 | 800
| 1500 | 825.0834 |  | 1500 | 857.7196
26*7mm | 21.1057 | 99.9391 | 21.7538 | -21.2112 | 99.9177 | 21.695
| 51.5664 | 149.9531 | 20.882 | -51.6257 | 149.953 | 20.87
| 97.0959 | 199.9784 | 20.2947 | -96.3091 | 199.9879 | 20.3784
| 159.2029 | 250.0107 | 19.8145 | -157.8465 | 250.0012 | 19.8987
| 232.0276 | 299.9959 | 19.6945 | -234.3876 | 299.9839 | 19.5943
| 318.1872 | 349.9991 | 19.6212 | -324.4538 | 349.9742 | 19.4294
| 425.598 | 399.9896 | 19.3887 | -436.8616 | 399.978 | 19.1366
| 547.9412 | 450.004 | 19.2243 | -563.5883 | 450.0002 | 18.9553
| 671.2647 | 499.9531 | 19.2967 | -692.1054 | 499.948 | 19.0037
| 787.5953 | 549.9572 | 19.5964 | -832.6597 | 549.9948 | 19.0601
| 926.6689 | 600.0264 | 19.711 | -953.9424 | 599.9699 | 19.4253
| 1070.2601 | 649.9444 | 19.867 | -1073.3361 | 649.9872 | 19.8398
| 1216.4806 | 699.9197 | 20.0676 | -1213.7883 | 699.9919 | 20.0919
| 1347.8981 | 740.5358 | 20.1705 | -1322.7489 | 738.7521 | 20.3123
| 1573.0585 | 800 |  | 1551.1717 | 800
| 1500 | 781.2017 |  | 1500 | 786.6937
26*6mm | 23.4517 | 99.9437 | 20.638 | -24.0577 | 99.9519 | 20.3781
| 58.0322 | 149.9507 | 19.684 | -59.5625 | 149.9511 | 19.4296
| 108.2194 | 199.9864 | 19.2242 | -110.2181 | 200.018 | 19.0521
| 175.9098 | 250.0115 | 18.8502 | -179.8017 | 249.9927 | 18.6436
| 255.8607 | 300.0113 | 18.7558 | -265.7744 | 300.0035 | 18.4022
| 351.9568 | 350.0092 | 18.6567 | -368.2928 | 349.9899 | 18.2372
| 474.0377 | 400.0211 | 18.3728 | -502.0755 | 399.9747 | 17.8504
| 614.3177 | 449.9669 | 18.1545 | -640.646 | 450.0001 | 17.7788
| 755.347 | 499.9837 | 18.1921 | -784.6488 | 499.9809 | 17.8491
| 905.0666 | 549.9631 | 18.2807 | -919.8722 | 549.9607 | 18.1329
| 1058.3654 | 599.9685 | 18.4421 | -1047.5073 | 599.9961 | 18.5383
| 1214.3276 | 649.9536 | 18.6515 | -1190.2849 | 649.9766 | 18.8396
| 1385.9847 | 700.0007 | 18.8027 | -1323.9586 | 700.0185 | 19.2385
| 1539.2632 | 738.2899 | 18.8179 | -1457.6509 | 739.6478 | 19.3731
| 1807.3363 | 800 |  | 1705.2322 | 800
| 1500 | 728.813 |  | 1500 | 750.3154
28*9mm | 15.1175 | 99.8727 | 25.6867 | -15.6569 | 99.9615 | 25.2627
| 37.1857 | 149.9641 | 24.5923 | -38.407 | 149.9513 | 24.1961
| 70.7531 | 199.9818 | 23.7748 | -73.4692 | 199.9828 | 23.3314
| 115.3837 | 250.0304 | 23.2767 | -121.4364 | 250.0006 | 22.6865
| 170.3575 | 300.0211 | 22.9864 | -182.2481 | 299.993 | 22.2218
| 233.9849 | 349.9806 | 22.8797 | -251.8393 | 349.9825 | 22.0539
| 310.9722 | 399.9991 | 22.6829 | -331.9947 | 399.9904 | 21.9525
| 391.598 | 450.0043 | 22.7403 | -413.3494 | 449.9954 | 22.1335
| 475.4434 | 499.9501 | 22.9286 | -493.709 | 499.9907 | 22.5023
| 554.3808 | 550.0033 | 23.3594 | -577.3419 | 549.9639 | 22.8885
| 653.4908 | 599.9869 | 23.4705 | -665.6684 | 599.9481 | 23.2533
| 760.6022 | 650.0032 | 23.5688 | -765.6296 | 649.9492 | 23.4893
| 883.14 | 699.9348 | 23.5528 | -881.8604 | 700.0535 | 23.5739
| 1002.6848 | 741.1375 | 23.4054 | -984.6104 | 739.9598 | 23.5817
| 1168.2797 | 800 |  | 1150.875 | 800
| 1500 | 906.4883 |  | 1500 | 913.317
28*8mm | 17.6292 | 99.9257 | 23.7991 | -17.6221 | 99.8875 | 23.7948
| 43.4924 | 149.9654 | 22.7397 | -43.0056 | 149.9472 | 22.8652
| 82.1515 | 199.9756 | 22.0632 | -82.0802 | 199.9925 | 22.0747
| 134.5256 | 250.0011 | 21.5546 | -135.5079 | 249.9704 | 21.4737
| 199.1058 | 299.9922 | 21.2602 | -202.7338 | 300.0078 | 21.0702
| 275.1439 | 349.9821 | 21.0992 | -280.1535 | 350.0085 | 20.9113
| 369.0526 | 399.9933 | 20.8213 | -370.5982 | 399.9638 | 20.7763
| 467.6541 | 449.9767 | 20.8079 | -467.8938 | 449.9547 | 20.8015
| 565.6934 | 499.9899 | 21.0218 | -566.918 | 500.0074 | 20.9999
| 654.6845 | 549.9463 | 21.4934 | -662.3621 | 549.981 | 21.3698
| 758.5666 | 599.9744 | 21.7839 | -753.287 | 599.9402 | 21.8589
| 882.4782 | 649.9643 | 21.8795 | -864.1291 | 650.0269 | 22.1127
| 1019.5595 | 699.9938 | 21.9224 | -975.1938 | 699.9989 | 22.4157
| 1137.4109 | 738.6035 | 21.9004 | -1069.355 | 737.7105 | 22.5593
| 1334.3649 | 800 |  | 1257.5635 | 800
| 1500 | 848.2001 |  | 1500 | 873.7167
28*7mm | 19.8717 | 99.9129 | 22.4132 | -20.0572 | 99.8907 | 22.3044
| 48.9852 | 149.961 | 21.4262 | -49.8058 | 149.973 | 21.2507
| 93.0137 | 199.9993 | 20.7374 | -94.0145 | 199.9942 | 20.6262
| 153.2413 | 250.0171 | 20.1968 | -154.8971 | 249.9844 | 20.0859
| 223.0317 | 300.0052 | 20.0884 | -232.971 | 300.0105 | 19.6556
| 306.0001 | 350.0078 | 20.0086 | -322.0069 | 350.0006 | 19.5046
| 408.707 | 399.9887 | 19.7853 | -426.7356 | 399.9706 | 19.3619
| 525.589 | 449.9554 | 19.6267 | -540.3251 | 450.0084 | 19.3595
| 648.3633 | 499.9847 | 19.6358 | -643.2697 | 499.958 | 19.7123
| 762.6681 | 550.0039 | 19.9158 | -754.8381 | 549.9526 | 20.017
| 895.239 | 599.9222 | 20.0505 | -879.4643 | 600.0104 | 20.2325
| 1035.4443 | 649.9803 | 20.1993 | -995.6501 | 649.9839 | 20.5991
| 1185.5547 | 699.9631 | 20.3289 | -1122.9995 | 700.0597 | 20.8903
| 1306.0635 | 736.6874 | 20.3845 | -1236.0219 | 737.8881 | 20.9883
| 1540.2024 | 800 |  | 1452.8644 | 800
| 1500 | 789.4902 |  | 1500 | 812.8737
28*6mm | 23.515 | 99.9274 | 20.6069 | -23.4019 | 99.9106 | 20.6532
| 58.5972 | 149.9629 | 19.5905 | -57.632 | 149.9587 | 19.7533
| 109.0654 | 199.9861 | 19.1495 | -107.0786 | 200.0074 | 19.3283
| 177.5937 | 249.98 | 18.7582 | -174.8281 | 250.0049 | 18.9079
| 261.1929 | 299.991 | 18.5621 | -256.9934 | 299.9716 | 18.712
| 361.9179 | 349.9893 | 18.3971 | -353.5869 | 349.9932 | 18.6128
| 491.236 | 399.9767 | 18.0464 | -479.651 | 399.9572 | 18.2621
| 638.6782 | 449.9797 | 17.8054 | -620.6191 | 449.9896 | 18.063
| 781.5779 | 499.9607 | 17.8834 | -777.2141 | 500.0044 | 17.9351
| 920.7723 | 549.9759 | 18.1246 | -945.1949 | 549.9622 | 17.8884
| 1068.8895 | 599.9511 | 18.3506 | -1094.9824 | 599.9264 | 18.1299
| 1226.1196 | 649.9346 | 18.5611 | -1229.1937 | 649.9999 | 18.5397
| 1406.8809 | 699.9781 | 18.6619 | -1387.7039 | 699.9124 | 18.7886
| 1563.0802 | 737.42 | 18.652 | -1541.0287 | 737.7875 | 18.7943
| 1839.634 | 800 |  | 1811.8746 | 800
| 1500 | 722.387 |  | 1500 | 727.8997

## 10-30-v2.3
环境温度 | 20℃ | 环境湿度 | 54%
探头类型 | 流量(L/min) | 压差正(Pa) | 压差上(Pa) | 压差下(Pa) | 压差右(Pa)
26*9mm | 100 | 16.247 | 16.4068 | 15.8425 | 16.1185
| 200 | 77.2674 | 77.6419 | 76.1974 | 76.3187
| 300 | 191.9112 | 193.1547 | 187.6048 | 189.4125
26*8mm | 100 | 19.3717 | 19.4299 | 19.2022 | 19.2801
| 200 | 90.7116 | 90.8409 | 90.0555 | 90.9417
| 300 | 221.9906 | 223.7444 | 220.2986 | 222.6397
26*7mm | 100 | 20.7484 | 20.7668 | 20.6436 | 20.6275
| 200 | 98.4243 | 97.931 | 98.086 | 98.1621
| 300 | 240.5449 | 240.4559 | 240.6157 | 240.4826
26*6mm | 100 | 23.5719 | 23.5207 | 23.4764 | 23.5701
| 200 | 112.9634 | 112.4688 | 112.4013 | 112.8374
| 300 | 273.6698 | 272.8797 | 273.0864 | 272.8845
28*9mm | 100 | 15.0411 | 15.1986 | 14.591 | 14.9753
| 200 | 72.5852 | 72.8994 | 70.517 | 71.6202
| 300 | 179.9884 | 184.3323 | 173.2548 | 176.7585
28*8mm | 100 | 16.9841 | 17.0633 | 16.5504 | 16.8275
| 200 | 81.5313 | 81.3374 | 78.5872 | 80.6143
| 300 | 202.8258 | 202.342 | 195.739 | 200.7548
28*7mm | 100 | 19.4365 | 19.4716 | 19.1225 | 19.3036
| 200 | 93.2372 | 92.6872 | 90.9474 | 92.8163
| 300 | 229.6297 | 229.4473 | 226.9747 | 230.309
28*6mm | 100 | 22.7938 | 22.7124 | 22.6396 | 22.6444
| 200 | 109.6279 | 109.2692 | 107.9069 | 109.6577
| 300 | 269.6168 | 268.8028 | 267.407 | 271.9772

## 11-1-v2.3
环境温度 | 25℃ | 环境湿度 | 42%
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃)
26*9mm | 15.7513 | 99.9201 | 25.1764 | 22.4807
| 38.2135 | 149.9621 | 24.259 | 22.552
| 73.0534 | 199.9663 | 23.3957 | 22.602
| 120.221 | 250.0096 | 22.8017 | 22.7047
| 177.3517 | 300.001 | 22.5271 | 22.838
| 242.3393 | 349.9997 | 22.4831 | 23.0502
| 320.5596 | 399.9777 | 22.3399 | 23.3411
| 406.0207 | 450.0325 | 22.3342 | 23.7995
| 499.4817 | 499.9926 | 22.3719 | 24.4023
| 597.7231 | 549.9564 | 22.4946 | 25.1935
| 699.2727 | 599.9681 | 22.6885 | 26.1102
| 804.8613 | 649.9595 | 22.91 | 27.1482
| 932.1745 | 699.9871 | 22.9267 | 28.2387
| 1038.6311 | 742.0994 | 23.0267 | 28.6096
| 1207.0273 | 800
| 1500 | 891.8197
26*9mm | 15.6408 | 99.8991 | 25.26 | 23.5262
| 37.9843 | 149.9706 | 24.3335 | 23.4584
| 72.4048 | 199.9886 | 23.5029 | 23.4173
| 119.2253 | 249.9907 | 22.8949 | 23.4254
| 175.8164 | 299.9778 | 22.6235 | 23.5153
| 239.8887 | 349.9951 | 22.5973 | 23.6549
| 316.5963 | 399.9854 | 22.4797 | 23.8971
| 400.2767 | 449.9767 | 22.4911 | 24.265
| 492.0299 | 500.0032 | 22.5412 | 24.7947
| 589.1676 | 549.9978 | 22.659 | 25.5648
| 688.7704 | 599.9406 | 22.8597 | 26.2306
| 791.0102 | 649.9562 | 23.1096 | 27.1476
| 870.6418 | 699.9803 | 23.7228 | 27.7437
| 851.2 | 740.5982 | 25.3844 | 27.7437
| 993.2219 | 800
| 1500 | 983.1335
26*9mm | 15.4773 | 99.9317 | 25.4013 | 24.0539
| 37.519 | 149.9535 | 24.4811 | 23.9299
| 71.6091 | 199.9837 | 23.6325 | 23.8372
| 117.6716 | 249.9811 | 23.0447 | 23.7855
| 172.8732 | 299.9854 | 22.8158 | 23.8111
| 235.739 | 350.0128 | 22.7965 | 23.9105
| 310.2852 | 400.0061 | 22.7084 | 24.0929
| 391.8474 | 450.0179 | 22.7338 | 24.4492
| 480.1392 | 499.9989 | 22.8184 | 24.981
| 574.3267 | 549.9619 | 22.9484 | 25.7454
| 673.7307 | 600.0562 | 23.1179 | 26.5893
| 773.9113 | 649.9222 | 23.3623 | 27.3719
| 897.2328 | 700.0005 | 23.3693 | 28.4957
| 1008.5993 | 741.0212 | 23.333 | 28.7641
| 1175.54 | 800
| 1500 | 903.6847
26*9mm | 15.2137 | 99.9211 | 25.6177 | 24.7694
| 36.7626 | 149.948 | 24.7308 | 24.5849
| 69.83 | 199.9735 | 23.9305 | 24.4068
| 114.8826 | 249.9818 | 23.3228 | 24.3024
| 167.6839 | 300.0262 | 23.1693 | 24.2486
| 228.1687 | 350.0098 | 23.1714 | 24.2584
| 299.7778 | 399.9939 | 23.1022 | 24.3959
| 377.166 | 450.0058 | 23.1714 | 24.7771
| 459.7959 | 499.9584 | 23.3159 | 25.3589
| 550.2143 | 550.0236 | 23.4485 | 26.039
| 644.7482 | 599.942 | 23.6273 | 26.8425
| 743.0443 | 649.9848 | 23.8449 | 27.8701
| 853.6626 | 699.9149 | 23.9553 | 28.8961
| 944.0311 | 740.9209 | 24.1145 | 29.2582
| 1100.5824 | 800
| 1500 | 933.9515
26*9mm | 15.1227 | 99.9231 | 25.6951 | 27.0496
| 36.59 | 149.9477 | 24.789 | 26.3675
| 69.3324 | 200.0139 | 24.0211 | 25.7799
| 113.7933 | 250.0204 | 23.4378 | 25.3084
| 166.0557 | 300.0012 | 23.2807 | 25.0199
| 225.2906 | 350.0095 | 23.3189 | 24.9103
| 294.9698 | 399.9752 | 23.2886 | 24.9282
| 370.9511 | 449.9611 | 23.3624 | 25.1985
| 451.5843 | 499.9854 | 23.5282 | 25.6892
| 539.634 | 550.0415 | 23.678 | 26.3921
| 632.0857 | 599.9614 | 23.8636 | 27.2195
| 727.1082 | 650.0745 | 24.1081 | 28.0753
| 835.0308 | 699.9922 | 24.2238 | 29.0771
| 954.0789 | 742.0745 | 24.0246 | 29.5347
| 1108.841 | 800
| 1500 | 930.467
26*9mm | 14.6331 | 99.9421 | 26.1265 | 23.408
| 35.2551 | 149.9509 | 25.2545 | 23.4039
| 66.987 | 199.9941 | 24.4355 | 23.4234
| 109.9201 | 250.0094 | 23.8461 | 23.4859
| 159.5395 | 299.9987 | 23.7512 | 23.5858
| 215.1103 | 349.9642 | 23.8612 | 23.735
| 280.7118 | 399.996 | 23.874 | 24.0035
| 352.0131 | 449.9806 | 23.9836 | 24.5043
| 429.8722 | 499.9627 | 24.1139 | 25.0783
| 514.3499 | 550.0269 | 24.2524 | 25.7824
| 602.9325 | 599.9534 | 24.4334 | 26.5763
| 693.7499 | 650.023 | 24.679 | 27.4322
| 794.7355 | 699.9276 | 24.828 | 28.4285
| 817.8 | 742.2384 | 25.9549 | 28.4399
| 950.0364 | 800
| 1500 | 1005.2301

## 11-11-v2.4
环境温度 | 25℃ | 环境湿度 | 42%
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃)
26*9mm-a |  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #REF! |  |  |  | #DIV/0!
| #REF! | 800 |  |  | #DIV/0! | 800
| 1500 | #REF! |  |  | 1500 | #DIV/0!
26*8mm-a | 15.1181 | 99.914 | 25.6968 | 29.9416 |  |  | #DIV/0!
| 36.4337 | 149.9584 | 24.8439 | 29.5435 |  |  | #DIV/0!
| 67.228 | 199.9899 | 24.3912 | 29.2572 |  |  | #DIV/0!
| 110.2291 | 249.9874 | 23.8106 | 29.0536 |  |  | #DIV/0!
| 161.4702 | 300.0229 | 23.6107 | 28.993 |  |  | #DIV/0!
| 222.1541 | 349.9665 | 23.4801 | 29.0222 |  |  | #DIV/0!
| 296.133 | 399.9695 | 23.2425 | 29.2227 |  |  | #DIV/0!
| 374.8655 | 449.9583 | 23.2399 | 29.5482 |  |  | #DIV/0!
| 454.3017 | 499.9777 | 23.4573 | 30.0105 |  |  | #DIV/0!
| 536.1934 | 549.9697 | 23.7508 | 30.5245 |  |  | #DIV/0!
| 621.8116 | 599.9992 | 24.0614 | 31.0173 |  |  | #DIV/0!
| 711.5505 | 650.0093 | 24.3678 | 31.7952 |  |  | #DIV/0!
| 810.5988 | 699.9785 | 24.5857 | 32.7095 |  |  | #DIV/0!
| 907.2624 | 738.0839 | 24.5041 | 33.8564 |  |  | #DIV/0!
| 1065.8632 | 800 |  |  | #DIV/0! | 800
| 1500 | 949.0408 |  |  | 1500 | #DIV/0!
24*10mm-a | 14.7262 | 99.9167 | 26.0371 | 29.1041 |  |  | #DIV/0!
| 34.8707 | 149.9591 | 25.3947 | 28.948 |  |  | #DIV/0!
| 64.793 | 199.985 | 24.8447 | 28.8639 |  |  | #DIV/0!
| 105.6885 | 250.0245 | 24.3203 | 28.814 |  |  | #DIV/0!
| 152.4063 | 300.0233 | 24.3026 | 28.8112 |  |  | #DIV/0!
| 203.4799 | 349.9715 | 24.5342 | 28.8883 |  |  | #DIV/0!
| 258.0405 | 400.0017 | 24.9011 | 29.0909 |  |  | #DIV/0!
| 312.6391 | 450.0052 | 25.4505 | 29.3589 |  |  | #DIV/0!
| 368.4569 | 500.0045 | 26.0484 | 29.6715 |  |  | #DIV/0!
| 427.257 | 549.9803 | 26.6074 | 30.0937 |  |  | #DIV/0!
| 495.0192 | 599.9399 | 26.9648 | 30.3505 |  |  | #DIV/0!
| 574.6581 | 649.9642 | 27.1134 | 30.8284 |  |  | #DIV/0!
| 667.4774 | 699.9551 | 27.0927 | 31.168 |  |  | #DIV/0!
| 756.0083 | 740.4278 | 26.929 | 31.5236 |  |  | #DIV/0!
| 882.5536 | 800 |  |  | #DIV/0! | 800
| 1500 | 1042.9538 |  |  | 1500 | #DIV/0!

## 11-12-v2.4
环境温度 | 23℃ | 环境湿度 | 42%
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃)
26*9mm-a | 14.937 | 99.9105 | 25.8512 | 28.3226 | -14.7491 | 99.9135 | 26.016 | 28.1289
| 35.7973 | 149.9488 | 25.0621 | 28.2265 | -35.2143 | 149.9453 | 25.2681 | 28.0429
| 66.5854 | 199.9972 | 24.5095 | 28.1333 | -65.7602 | 199.989 | 24.6618 | 28.0934
| 110.597 | 249.9848 | 23.7707 | 28.1568 | -109.1077 | 249.9909 | 23.933 | 28.2252
| 161.7519 | 299.9901 | 23.5875 | 28.3029 | -159.94 | 299.9861 | 23.7204 | 28.4227
| 218.9847 | 349.9687 | 23.6495 | 28.5285 | -219.7242 | 350.0052 | 23.6122 | 28.7115
| 282.3967 | 399.9825 | 23.8019 | 28.8614 | -286.0857 | 400.0092 | 23.6495 | 29.0396
| 343.0736 | 449.9938 | 24.2948 | 29.3016 | -352.4023 | 450.0134 | 23.9721 | 29.5211
| 402.4329 | 500.0245 | 24.9255 | 29.8103 | -413.7107 | 500.0155 | 24.583 | 30.0574
| 458.624 | 549.9673 | 25.6808 | 30.3604 | -474.4175 | 549.9553 | 25.2492 | 30.6535
| 522.5183 | 599.9507 | 26.2461 | 31.0067 | -545.6622 | 599.9387 | 25.6829 | 31.4075
| 593.8336 | 649.9772 | 26.6726 | 31.7279 | -619.261 | 649.9954 | 26.12 | 32.2397
| 677.4658 | 700.0018 | 26.894 | 32.5072 | -703.278 | 699.9517 | 26.394 | 33.1609
| 746.0474 | 733.4353 | 26.8521 | 33.352 | -771.6338 | 733.1827 | 26.3941 | 34.0949
| 887.6112 | 800 |  |  | 918.6854 | 800
| 1500 | 1039.9782 |  |  | 1500 | 1022.2384
26*8mm-a | 14.6128 | 99.9324 | 26.142 | 27.9369 | -12.6445 | 99.9161 | 28.0986 | 26.4984 | 26*8mm-a | -13.8196 | 99.8997 | 26.873 | 25.4022
| 34.9022 | 149.9617 | 25.3836 | 27.5891 | -29.6057 | 149.9626 | 27.561 | 26.4871 |  | -32.493 | 149.9632 | 26.3081 | 25.5429
| 64.4987 | 199.9899 | 24.9019 | 27.3614 | -53.9124 | 199.9992 | 27.2386 | 26.4992 |  | -60.644 | 199.9898 | 25.6811 | 25.6734
| 105.9871 | 250.0161 | 24.2852 | 27.2491 | -87.1926 | 249.9985 | 26.773 | 26.5657 |  | -99.592 | 249.9712 | 25.0483 | 25.7433
| 155.6546 | 300.0056 | 24.0463 | 27.2546 | -125.1424 | 300.0028 | 26.8178 | 26.7244 |  | -143.9744 | 299.9872 | 25.0012 | 25.932
| 214.8205 | 349.999 | 23.8797 | 27.3792 | -170.2493 | 350.0081 | 26.8247 | 26.9292 |  | -195.5654 | 350.0289 | 25.0298 | 26.186
| 286.542 | 399.9667 | 23.6282 | 27.5699 | -223.5446 | 399.9545 | 26.7503 | 27.2296 |  | -253.4534 | 399.9857 | 25.1244 | 26.4564
| 362.6385 | 449.9582 | 23.6284 | 27.8984 | -277.8913 | 450.0008 | 26.9945 | 27.516 |  | -311.2261 | 449.9459 | 25.5048 | 26.7561
| 438.4917 | 499.9923 | 23.8772 | 28.3509 | -330.9927 | 499.994 | 27.4825 | 28.0179 |  | -368.959 | 500.0156 | 26.0312 | 27.2186
| 516.2131 | 549.9565 | 24.2055 | 28.87 | -380.9867 | 549.9641 | 28.176 | 28.7889 |  | -428.4297 | 549.97 | 26.5705 | 27.6295
| 599.2327 | 599.961 | 24.509 | 29.5515 | -434.4133 | 599.9386 | 28.7843 | 29.5902 |  | -496.1338 | 599.9359 | 26.9343 | 28.1797
| 686.4682 | 649.9497 | 24.8067 | 30.522 | -491.3629 | 649.9948 | 29.323 | 30.4835 |  | -571.2312 | 649.9675 | 27.1948 | 28.7971
| 783.287 | 699.9262 | 25.0087 | 31.5486 | -556.5574 | 700.0032 | 29.6719 | 31.5051 |  | -653.8494 | 699.9648 | 27.3739 | 29.3988
| 876.5093 | 739.0701 | 24.9636 | 32.6386 | -611.5418 | 741.7855 | 29.9961 | 32.4782 |  | -729.0312 | 736.6718 | 27.2836 | 30.1381
| 1026.9877 | 800 |  |  | 711.2946 | 800 |  |  |  | 859.7615 | 800
| 1500 | 966.8364 |  |  | 1500 | 1161.7452 |  |  |  | 1500 | 1056.6876
28*8mm-a | 17.242 | 99.9292 | 24.0657 | 29.3775 | -17.4393 | 99.9387 | 23.9315 | 28.6651
| 41.4056 | 149.9602 | 23.3048 | 29.0166 | -42.0681 | 149.9592 | 23.1205 | 28.401
| 77.1063 | 199.9942 | 22.7757 | 28.7469 | -80.0343 | 199.9947 | 22.3553 | 28.1647
| 128.0689 | 249.9834 | 22.0897 | 28.5734 | -135.4017 | 249.9942 | 21.4841 | 28.0364
| 188.6519 | 300.0059 | 21.8423 | 28.515 | -196.3124 | 299.9885 | 21.4107 | 27.9911
| 256.8776 | 349.9971 | 21.8374 | 28.5335 | -258.4414 | 349.9859 | 21.7706 | 28.0353
| 334.1408 | 399.9795 | 21.8813 | 28.6454 | -326.1771 | 399.971 | 22.1463 | 28.1658
| 410.0038 | 449.9999 | 22.2238 | 28.8479 | -394.2894 | 449.9707 | 22.6609 | 28.558
| 482.8748 | 499.9922 | 22.7534 | 29.2992 | -460.3489 | 500.0175 | 23.3046 | 29.0169
| 560.6205 | 550.0134 | 23.2294 | 29.9722 | -528.7615 | 550.0004 | 23.9185 | 29.6488
| 645.1104 | 599.98 | 23.6222 | 30.8972 | -599.0865 | 599.9968 | 24.5134 | 30.1474
| 735.7947 | 649.9582 | 23.9611 | 31.7461 | -676.269 | 649.9859 | 24.9945 | 30.8338
| 839.0029 | 699.9919 | 24.1664 | 32.7439 | -773.9322 | 699.9883 | 25.1617 | 31.6785
| 950.8255 | 739.7264 | 23.9895 | 33.7776 | -879.2723 | 741.2267 | 24.9971 | 32.6462
| 1112.0865 | 800 |  |  | 1024.2389 | 800
| 1500 | 929.1083 |  |  | 1500 | 968.1329
24*10mm-a | 14.88 | 99.8807 | 25.8929 | 27.1451 | -13.8196 | 99.8997 | 26.873 | 25.4022 | 24*10mm-a | 14.6897 | 99.8936 | 26.0634 | 28.7554 | -14.101 | 99.9161 | 26.6079 | 27.8188
| 35.4727 | 149.9608 | 25.1785 | 27.0996 | -32.493 | 149.9632 | 26.3081 | 25.5429 |  | 34.7011 | 149.9688 | 25.4583 | 28.5605 | -33.0892 | 149.9618 | 26.0698 | 27.7343
| 66.1879 | 199.9859 | 24.5816 | 27.0839 | -60.644 | 199.9898 | 25.6811 | 25.6734 |  | 65.0969 | 199.9901 | 24.7872 | 28.4135 | -61.7893 | 199.9982 | 25.4431 | 27.6878
| 108.417 | 250.009 | 24.0108 | 27.1143 | -99.592 | 249.9712 | 25.0483 | 25.7433 |  | 107.7817 | 249.9769 | 24.0784 | 28.3172 | -101.9562 | 249.9946 | 24.7585 | 27.6933
| 155.7121 | 299.9985 | 24.0413 | 27.2157 | -143.9744 | 299.9872 | 25.0012 | 25.932 |  | 157.3161 | 300.0117 | 23.9195 | 28.2691 | -148.1278 | 300.0105 | 24.6501 | 27.7705
| 207.8455 | 349.9927 | 24.2766 | 27.4018 | -195.5654 | 350.0289 | 25.0298 | 26.186 |  | 211.1369 | 350.0047 | 24.0875 | 28.3228 | -202.3661 | 349.9885 | 24.6028 | 27.9129
| 262.6976 | 400.0076 | 24.6797 | 27.6681 | -253.4534 | 399.9857 | 25.1244 | 26.4564 |  | 268.7924 | 400.0046 | 24.3981 | 28.4474 | -262.6819 | 399.9916 | 24.6795 | 28.1917
| 317.254 | 449.9941 | 25.2641 | 28.0146 | -311.2261 | 449.9459 | 25.5048 | 26.7561 |  | 325.5129 | 449.9855 | 24.941 | 28.6208 | -323.426 | 449.9964 | 25.022 | 28.5023
| 373.1891 | 500.0012 | 25.8825 | 28.4318 | -368.959 | 500.0156 | 26.0312 | 27.2186 |  | 384.3085 | 500.0285 | 25.5067 | 28.8635 | -383.0109 | 499.9841 | 25.5476 | 28.8445
| 431.3438 | 550.011 | 26.4825 | 28.8377 | -428.4297 | 549.97 | 26.5705 | 27.6295 |  | 444.7271 | 549.9673 | 26.0789 | 29.399 | -442.9952 | 549.9916 | 26.131 | 29.2185
| 500.3524 | 599.9476 | 26.821 | 29.3206 | -496.1338 | 599.9359 | 26.9343 | 28.1797 |  | 517.783 | 599.9801 | 26.3671 | 30.127 | -511.4536 | 599.9141 | 26.5269 | 29.6591
| 581.6829 | 649.9586 | 26.949 | 30.0383 | -571.2312 | 649.9675 | 27.1948 | 28.7971 |  | 601.7419 | 649.9462 | 26.4955 | 30.8493 | -587.0846 | 649.9131 | 26.8229 | 30.3117
| 677.4649 | 699.9489 | 26.892 | 30.7382 | -653.8494 | 699.9648 | 27.3739 | 29.3988 |  | 700.3193 | 699.9039 | 26.4478 | 31.5657 | -669.7257 | 699.9729 | 27.0478 | 30.992
| 762.6323 | 738.2816 | 26.734 | 31.5411 | -729.0312 | 736.6718 | 27.2836 | 30.1381 |  | 784.2488 | 736.9952 | 26.3171 | 32.4601 | -741.4465 | 734.467 | 26.9732 | 31.6973
| 895.4701 | 800 |  |  | 859.7615 | 800 |  |  |  | 924.0692 | 800 |  |  | 879.6608 | 800
| 1500 | 1035.4046 |  |  | 1500 | 1056.6876 |  |  |  | 1500 | 1019.2562 |  |  | 1500 | 1044.6673
24*10mm-b | 16.205 | 99.8855 | 24.8129 | 26.7836 | -14.6123 | 99.9331 | 26.1427 | 27.0262
| 38.0331 | 149.9522 | 24.3149 | 26.5871 | -34.4455 | 149.9562 | 25.5505 | 26.8784
| 70.6429 | 199.9776 | 23.7929 | 26.5253 | -64.1138 | 199.9878 | 24.9763 | 26.7567
| 115.6978 | 249.9691 | 23.2393 | 26.4999 | -105.4683 | 249.9824 | 24.3416 | 26.7121
| 165.8019 | 299.9833 | 23.2971 | 26.522 | -148.5982 | 299.9811 | 24.6086 | 26.7246
| 216.4763 | 349.9934 | 23.7878 | 26.6258 | -191.1078 | 350.0094 | 25.3186 | 26.8543
| 269.4445 | 399.9874 | 24.3675 | 26.822 | -236.4192 | 399.9945 | 26.0143 | 27.1482
| 324.912 | 449.9948 | 24.9646 | 27.1544 | -285.6279 | 449.9427 | 26.623 | 27.4484
| 388.1143 | 500.0048 | 25.3802 | 27.6258 | -342.3667 | 500.0021 | 27.0225 | 27.7924
| 458.2198 | 549.9874 | 25.6931 | 28.1756 | -407.084 | 550 | 27.2597 | 28.419
| 545.1046 | 599.9428 | 25.6963 | 28.7927 | -484.3567 | 599.9521 | 27.2605 | 29.1757
| 642.6828 | 649.9572 | 25.6381 | 29.6137 | -572.6185 | 649.9788 | 27.1623 | 29.9412
| 752.8213 | 699.9493 | 25.5106 | 30.389 | -664.7369 | 699.9952 | 27.15 | 30.7631
| 857.5503 | 740.483 | 25.2863 | 31.2955 | -759.0674 | 741.7477 | 26.9225 | 31.6268
| 1000.943 | 800 |  |  | 882.9741 | 800
| 1500 | 979.3342 |  |  | 1500 | 1042.7055

## 11-13-v2.4
环境温度 | 25℃ | 环境湿度 | 40%
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃)
26*9mm-b | 15.9214 | 99.8859 | 25.0331 | 27.3665 | -18.1748 | 99.9349 | 23.4413 | 26.7477
| 38.8752 | 149.9611 | 24.0515 | 27.1606 | -43.7089 | 149.9599 | 22.6825 | 26.6708
| 74.0094 | 199.9995 | 23.248 | 26.9985 | -83.0949 | 199.9885 | 21.9391 | 26.5865
| 124.1704 | 249.9941 | 22.4347 | 26.8875 | -139.0604 | 249.981 | 21.1985 | 26.5708
| 183.2881 | 300.0077 | 22.1598 | 26.8941 | -201.2728 | 300.0146 | 21.1471 | 26.6641
| 246.4711 | 349.9796 | 22.2926 | 27.0126 | -261.961 | 349.9738 | 21.6231 | 26.8543
| 315.928 | 399.9643 | 22.5023 | 27.2157 | -324.0914 | 399.9859 | 22.2183 | 27.1856
| 388.8569 | 449.9633 | 22.8182 | 27.5643 | -391.4508 | 449.9672 | 22.7427 | 27.7323
| 464.8851 | 499.9679 | 23.1883 | 28.1047 | -470.3592 | 499.997 | 23.0543 | 28.4123
| 548.1173 | 549.9151 | 23.4887 | 28.8397 | -558.2177 | 549.9138 | 23.2752 | 29.2612
| 647.7869 | 600.0242 | 23.5751 | 29.624 | -652.9904 | 599.9754 | 23.479 | 30.2385
| 750.7364 | 649.9566 | 23.7214 | 30.4995 | -769.2805 | 650.0228 | 23.4361 | 31.2312
| 875.3375 | 699.9392 | 23.6577 | 31.4562 | -912.7233 | 699.9415 | 23.1682 | 32.1667
| 936.4329 | 721.1984 | 23.5677 | 32.3106 | -986.9923 | 727.0984 | 23.1439 | 33.0207
| 1152.2512 | 800 |  |  | 1194.8335 | 800
| 1500 | 912.7714 |  |  | 1500 | 896.3589
26*8mm-b | 15.9611 | 99.8907 | 25.0031 | 28.6898 | -17.1019 | 99.9019 | 24.1575 | 28.1856
| 36.4326 | 149.9491 | 24.8427 | 28.5811 | -40.1105 | 149.9698 | 23.6796 | 27.7515
| 64.9276 | 199.9743 | 24.8176 | 28.5319 | -72.6201 | 199.9909 | 23.4683 | 27.3822
| 103.7807 | 249.9903 | 24.5395 | 28.549 | -117.4006 | 249.9991 | 23.073 | 27.1424
| 148.0015 | 299.9874 | 24.6587 | 28.6543 | -168.8073 | 299.9887 | 23.0892 | 27.025
| 196.9668 | 349.9483 | 24.9349 | 28.8236 | -226.9541 | 349.9933 | 23.2322 | 27.1488
| 250.8324 | 399.991 | 25.2556 | 29.0856 | -291.4431 | 399.9664 | 23.4286 | 27.3378
| 310.0454 | 449.9706 | 25.5547 | 29.4556 | -356.5663 | 449.9991 | 23.831 | 27.6966
| 372.192 | 499.9828 | 25.9162 | 29.9148 | -421.6759 | 499.9279 | 24.3455 | 28.1624
| 439.4987 | 549.9655 | 26.2335 | 30.4955 | -491.5826 | 549.951 | 24.8042 | 28.7831
| 518.7109 | 600.0273 | 26.3456 | 31.1021 | -572.8609 | 599.9756 | 25.0674 | 29.5737
| 608.9488 | 649.9698 | 26.3392 | 31.7805 | -653.4274 | 650.0095 | 25.4285 | 30.4494
| 713.6674 | 699.9834 | 26.2023 | 32.6999 | -751.1085 | 699.9721 | 25.5405 | 31.3972
| 796.8488 | 735.3657 | 26.0505 | 33.5686 | -841.6484 | 735.8917 | 25.3658 | 32.4289
| 943.0812 | 800 |  |  | 994.679 | 800
| 1500 | 1008.9301 |  |  | 1500 | 982.4131
28*8mm-b | 17.8808 | 99.9564 | 23.6383 | 27.3504 | -17.5126 | 99.9158 | 23.8758 | 26.9929
| 42.7074 | 149.9528 | 22.9458 | 26.9504 | -42.1994 | 149.9728 | 23.0866 | 26.8346
| 78.8075 | 200.0099 | 22.5303 | 26.7031 | -79.124 | 200.0017 | 22.4843 | 26.6544
| 131.989 | 249.9767 | 21.7586 | 26.5765 | -132.6093 | 249.9659 | 21.7067 | 26.6487
| 190.2742 | 299.9943 | 21.7482 | 26.6667 | -191.3941 | 300.002 | 21.685 | 26.6202
| 239.666 | 349.9785 | 22.6068 | 26.934 | -249.4984 | 349.9928 | 22.1577 | 26.7148
| 289.1786 | 399.9986 | 23.5221 | 27.1835 | -308.3446 | 399.9973 | 22.7792 | 26.951
| 341.1539 | 449.9703 | 24.3618 | 27.6166 | -368.2957 | 449.9623 | 23.4465 | 27.3378
| 401.0819 | 500.0108 | 24.9668 | 28.2501 | -430.034 | 499.9879 | 24.1106 | 27.9381
| 468.7395 | 549.9682 | 25.4022 | 28.9995 | -500.0091 | 549.9911 | 24.5961 | 28.7081
| 551.2784 | 600.0214 | 25.5553 | 29.4854 | -582.6063 | 599.9374 | 24.8553 | 29.6028
| 642.3374 | 649.9985 | 25.6467 | 30.1227 | -671.6181 | 649.9579 | 25.0798 | 30.4125
| 748.8115 | 699.9625 | 25.5793 | 31.1492 | -782.6097 | 699.9537 | 25.0205 | 31.3126
| 853.8066 | 741.85 | 25.3885 | 32.3774 | -900.5359 | 740.8655 | 24.6882 | 32.4376
| 992.9041 | 800 |  |  | 1050.0313 | 800
| 1500 | 983.2908 |  |  | 1500 | 956.1686
24*10mm-b |  |  |  |  | -14.4612 | 99.9197 | 26.2754 | 27.3189
[5 empty] | -33.8397 | 149.9589 | 25.7786 | 27.3572
[5 empty] | -62.7085 | 199.9732 | 25.2528 | 27.4202
[5 empty] | -103.0644 | 250.0004 | 24.6256 | 27.5088
[5 empty] | -146.3644 | 299.9881 | 24.7963 | 27.6329
[5 empty] | -189.152 | 350.0341 | 25.451 | 27.8483
[5 empty] | -234.7017 | 400.0039 | 26.11 | 28.1034
[5 empty] | -284.1134 | 449.9977 | 26.6971 | 28.462
[5 empty] | -339.8862 | 499.9871 | 27.1201 | 28.9428
[5 empty] | -403.2946 | 549.988 | 27.3868 | 29.5471
[5 empty] | -477.5284 | 599.9663 | 27.4554 | 30.1672
[5 empty] | -564.1858 | 649.9419 | 27.363 | 30.8928
[5 empty] | -654.0959 | 699.9763 | 27.3692 | 31.733
[5 empty] | -734.9218 | 737.2568 | 27.1956 | 32.5906
| #DIV/0! | 800 |  |  | 865.3336 | 800
| 1500 | 0 |  |  | 1500 | 1053.28
26*8mm-b | 15.6984 | 99.8977 | 25.2132 | 26.0159
| 35.6253 | 149.9515 | 25.123 | 25.5544
| 63.5134 | 199.9832 | 25.0935 | 25.186
| 102.0019 | 249.9992 | 24.7534 | 24.9987
| 144.3083 | 299.9895 | 24.9724 | 24.9671
| 191.0762 | 349.9572 | 25.317 | 25.0065
| 243.4195 | 399.9877 | 25.6371 | 25.2311
| 302.6786 | 449.9652 | 25.8635 | 25.5804
| 364.7723 | 499.9739 | 26.178 | 26.0409
| 430.7038 | 549.9368 | 26.4986 | 26.3959
| 511.0291 | 599.9946 | 26.5414 | 26.8912
| 600.1223 | 649.9468 | 26.5313 | 27.4161
| 703.6314 | 699.9507 | 26.3873 | 28.1047
| 805.6827 | 744.7263 | 26.237 | 28.7823
| 929.7167 | 800
| 1500 | 1016.1558
26*8mm-b | 15.6641 | 99.9157 | 25.2454 | 23.955
| 35.586 | 149.9602 | 25.1383 | 23.9065
| 63.378 | 199.9761 | 25.1194 | 23.8988
| 101.9516 | 249.9961 | 24.7592 | 23.9314
| 144.2465 | 299.9883 | 24.9777 | 24.0104
| 190.9083 | 349.9991 | 25.3311 | 24.2236
| 243.5449 | 399.9762 | 25.6298 | 24.5678
| 301.9828 | 449.9928 | 25.8949 | 25.0083
| 364.3434 | 499.9591 | 26.1926 | 25.5037
| 431.1253 | 549.9412 | 26.4859 | 26.0263
| 511.2551 | 599.9496 | 26.5336 | 26.6258
| 601.0407 | 650.0099 | 26.5136 | 27.2233
| 704.71 | 700.0055 | 26.3692 | 27.9171
| 807.7209 | 744.3945 | 26.1922 | 28.6522
| 932.8997 | 800
| 1500 | 1014.4208
26*8mm-b | 15.7824 | 99.9332 | 25.155 | 25.463
| 35.9388 | 149.9589 | 25.0144 | 25.5482
| 64.2401 | 199.9928 | 24.9523 | 25.6517
| 103.2215 | 250.0079 | 24.6076 | 25.7431
| 146.5497 | 299.9807 | 24.78 | 25.9487
| 194.6066 | 350.002 | 25.0895 | 26.2691
| 248.0942 | 399.9732 | 25.3935 | 26.6081
| 307.7271 | 450.0238 | 25.6539 | 27.0107
| 371.8903 | 499.9868 | 25.9269 | 27.5256
| 439.7358 | 550.0074 | 26.2284 | 28.1523
| 522.0224 | 599.9753 | 26.2596 | 28.8661
| 614.6147 | 649.9908 | 26.2184 | 29.6708
| 719.8844 | 699.9785 | 26.0888 | 30.5232
| 795.1293 | 732.7743 | 25.9867 | 31.3435
| 947.714 | 800
| 1500 | 1006.461

## 11-15-v2.4
环境温度 | 25℃ | 环境湿度 | 40%
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃)
26*9mm-b | 15.8202 | 99.8908 | 25.1142 | 27.2966
| 36.0932 | 149.946 | 24.9587 | 27.4285
| 64.6263 | 200.0095 | 24.8797 | 27.5247
| 103.6577 | 250.0037 | 24.5553 | 27.6091
| 147.2987 | 299.9797 | 24.7168 | 27.8178
| 196.0562 | 349.9673 | 24.9941 | 28.1032
| 250.2375 | 399.998 | 25.2861 | 28.4407
| 310.4961 | 449.968 | 25.536 | 28.8368
| 375.199 | 499.9351 | 25.8097 | 29.3313
| 444.4855 | 550.0045 | 26.0878 | 29.9436
| 527.4612 | 600.0019 | 26.1251 | 30.5284
| 621.47 | 650.0118 | 26.0742 | 31.2924
| 726.4956 | 699.9545 | 25.9689 | 31.928
| 796.7076 | 730.7968 | 25.8909 | 32.8566
| 954.7412 | 800
| 1500 | 1002.7503
26*9mm-b | 15.9235 | 99.9734 | 25.0533 | 28.3117
| 36.3009 | 149.9562 | 24.8889 | 28.3211
| 64.9332 | 199.9888 | 24.8183 | 28.3087
| 104.1763 | 250.0088 | 24.4946 | 28.3921
| 148.3255 | 300.0122 | 24.6338 | 28.4889
| 197.2113 | 350.0048 | 24.9234 | 28.671
| 251.7291 | 399.9951 | 25.2109 | 29.0159
| 312.2105 | 449.9484 | 25.4647 | 29.3765
| 376.9461 | 499.9983 | 25.7531 | 29.8273
| 445.9758 | 549.9874 | 26.0434 | 30.3411
| 529.2637 | 599.9651 | 26.0789 | 30.9201
| 623.0982 | 649.961 | 26.0381 | 31.6426
| 729.9247 | 700.0192 | 25.9102 | 32.4901
| 751.65 | 731.7058 | 26.6888 | 32.4901
| 898.5094 | 800
| 1500 | 1033.6519

## 11-21~29-v2.4
日期：2024-11-21 |  | 环境温度：22℃ |  | 环境湿度：28% |  |  |  |  | 日期：2024-11-22 |  | 环境温度：20℃ |  | 环境湿度：34% |  |  |  |  | 日期：2024-11-25 |  | 环境温度：24℃ |  | 环境湿度：24% |  |  |  |  | 日期：2024-11-26 |  | 环境温度：18℃ |  | 环境湿度：20% |  |  |  |  | 日期：2024-11-28 |  | 环境温度：22℃ |  | 环境湿度：15% |  |  |  |  | 日期：2024-11-28-2 |  | 环境温度：25.5℃ |  | 环境湿度：20% |  |  |  |  | 日期：2024-11-29 |  | 环境温度：18℃ |  | 环境湿度：20% | [5 empty] | 误差计算
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) |  | 正向误差(%) | 反向误差(%)
26*9mm-b | 15.6465 | 99.9272 | 25.2624 | 25.0563 | -18.8483 | 99.9394 | 23.0198 | 25.5424 | 26*9mm-b | 15.7129 | 99.8966 | 25.2013 | 25.933 | -18.6593 | 99.907 | 23.1285 | 26.0925 | 26*9mm-b | 14.671 | 99.9446 | 26.0933 | 28.0556 | -20.2154 | 99.9764 | 22.236 | 28.8473 | 26*9mm-b |  |  | #DIV/0! |  | -19.0263 | 99.9691 | 22.9187 | 27.86 | 26*9mm-b | 15.7452 | 99.8872 | 25.1731 | 25.3368 | -18.719 | 99.9546 | 23.1026 | 27.4306 | 26*9mm-b | 15.9462 | 99.9823 | 25.0377 | 28.6711 | -18.9561 | 99.9397 | 22.9543 | 29.3507 | 26*9mm-b | 15.4358 | 99.9155 | 25.4313 | 24.1212 | -18.4941 | 99.9384 | 23.2389 | 23.4736 |  | 2.1102 | 2.0562
| 38.6522 | 149.948 | 24.1187 | 24.9184 | -44.8565 | 149.9738 | 22.3925 | 25.2053 |  | 38.7181 | 149.9575 | 24.0997 | 25.6642 | -44.5002 | 149.952 | 22.4787 | 25.98 |  | 36.8852 | 149.9506 | 24.69 | 27.9037 | -47.2871 | 149.9562 | 21.8068 | 28.4708 |  |  |  | #DIV/0! |  | -45.4782 | 149.9718 | 22.2386 | 27.178 |  | 38.8894 | 149.9532 | 24.0459 | 25.2296 | -44.4956 | 149.9458 | 22.4789 | 26.867 |  | 39.308 | 149.9655 | 23.9194 | 28.7701 | -45.1506 | 149.9637 | 22.3179 | 29.0983 |  | 37.9571 | 149.9657 | 24.3414 | 23.6326 | -43.8745 | 149.9633 | 22.6401 | 23.4839 |  | 1.7702 | 1.8747
| 73.6369 | 200.0016 | 23.307 | 24.7846 | -84.4284 | 200.0032 | 21.7667 | 24.9215 |  | 74.1916 | 199.9858 | 23.2178 | 25.5222 | -83.5609 | 199.9854 | 21.8775 | 25.8621 |  | 70.0348 | 199.992 | 23.8977 | 27.7998 | -88.8194 | 199.9913 | 21.2206 | 28.1915 |  |  |  | #DIV/0! |  | -86.5855 | 200.0089 | 21.4945 | 26.5987 |  | 74.8229 | 200.0148 | 23.123 | 25.2322 | -84.4918 | 200.0008 | 21.7583 | 26.4486 |  | 75.3075 | 199.9969 | 23.0465 | 28.8118 | -85.7751 | 199.9651 | 21.591 | 28.9531 |  | 73.0729 | 199.9852 | 23.3948 | 23.3594 | -83.2755 | 199.9923 | 21.9157 | 23.5207 |  | 2.0581 | 1.9698
| 123.937 | 250.0112 | 22.4574 | 24.7359 | -140.1634 | 249.995 | 21.1161 | 24.7313 |  | 124.871 | 249.9957 | 22.3718 | 25.4683 | -136.576 | 249.9958 | 21.3917 | 25.7614 |  | 117.8488 | 250.0031 | 23.0294 | 27.7891 | -145.9732 | 250.0112 | 20.693 | 28.0869 |  |  |  | #DIV/0! |  | -143.2663 | 249.9927 | 20.886 | 26.25 |  | 124.2399 | 249.9931 | 22.4284 | 25.3251 | -139.0768 | 250.0006 | 21.1989 | 26.1918 |  | 125.7372 | 250.0018 | 22.2952 | 28.8504 | -142.4246 | 250.0041 | 20.9486 | 28.9051 |  | 122.5256 | 249.9877 | 22.5842 | 23.2512 | -137.5643 | 249.9837 | 21.3137 | 23.6417 |  | 1.7003 | 2.1935
| 185.9916 | 300.0092 | 21.9982 | 24.8504 | -201.9334 | 299.9934 | 21.1109 | 24.6996 |  | 188.7638 | 299.9878 | 21.8345 | 25.5405 | -202.028 | 299.9895 | 21.1057 | 25.8491 |  | 177.0975 | 299.9789 | 22.5416 | 27.8848 | -211.9175 | 299.9946 | 20.6077 | 28.1555 |  |  |  | #DIV/0! |  | -206.0708 | 299.9831 | 20.8972 | 26.0928 |  | 186.6584 | 299.9897 | 21.9575 | 25.5063 | -200.4814 | 299.9857 | 21.1867 | 26.1709 |  | 190.1062 | 300.0052 | 21.7586 | 28.9758 | -206.3491 | 299.994 | 20.8839 | 28.9659 |  | 185.7203 | 300 | 22.0136 | 23.3739 | -201.114 | 299.9774 | 21.1528 | 23.8954 |  | 1.7978 | 1.7252
| 254.1576 | 349.978 | 21.9528 | 25.0321 | -262.4481 | 349.9879 | 21.6039 | 24.8705 |  | 258.407 | 349.9973 | 21.7727 | 25.784 | -265.6491 | 349.9689 | 21.4721 | 26.0544 |  | 242.2991 | 349.9821 | 22.4838 | 28.1099 | -275.7633 | 349.9838 | 21.0756 | 28.366 |  |  |  | #DIV/0! |  | -267.0518 | 350.0334 | 21.4196 | 26.1148 |  | 251.9856 | 349.9904 | 22.048 | 25.8075 | -260.9946 | 350.0378 | 21.667 | 26.3593 |  | 259.5501 | 349.9864 | 21.724 | 29.2227 | -268.8125 | 349.9906 | 21.3467 | 29.1597 |  | 253.6117 | 349.9885 | 21.977 | 23.6602 | -261.9358 | 349.984 | 21.6247 | 24.2373 |  | 1.9058 | 1.8702
| 328.5248 | 399.9787 | 22.0675 | 25.2855 | -326.1484 | 399.9792 | 22.1478 | 25.1313 |  | 335.0607 | 400.0045 | 21.8526 | 26.2685 | -331.0244 | 400.0008 | 21.9852 | 26.4093 |  | 313.9209 | 399.9911 | 22.5756 | 28.4188 | -343.8065 | 399.9812 | 21.5716 | 28.7136 |  |  |  | #DIV/0! |  | -331.187 | 399.9949 | 21.9795 | 26.3346 |  | 323.4701 | 399.958 | 22.2381 | 26.2072 | -323.5879 | 400.0136 | 22.2371 | 26.7046 |  | 335.0328 | 399.9975 | 21.8531 | 29.5932 | -333.3824 | 399.9599 | 21.9051 | 29.5478 |  | 327.988 | 399.9709 | 22.0851 | 24.0964 | -325.291 | 399.9844 | 22.1772 | 24.6894 |  | 2.0235 | 1.9533
| 404.7283 | 449.9627 | 22.3663 | 25.7848 | -394.1169 | 449.9653 | 22.6656 | 25.523 |  | 413.9621 | 449.9957 | 22.1171 | 26.7778 | -398.3483 | 449.9716 | 22.5452 | 26.9034 |  | 385.9304 | 449.9879 | 22.9058 | 28.886 | -416.2541 | 450.0085 | 22.0567 | 29.2189 |  |  |  | #DIV/0! |  | -400.8053 | 449.9899 | 22.4769 | 26.7789 |  | 397.5414 | 449.9878 | 22.5689 | 26.7625 | -389.6874 | 449.981 | 22.7948 | 27.2019 |  | 414.027 | 449.9937 | 22.1153 | 30.0763 | -402.4153 | 449.973 | 22.431 | 30.0507 |  | 406.5895 | 449.985 | 22.3162 | 24.6741 | -393.3418 | 449.9838 | 22.6888 | 25.2876 |  | 2.2918 | 1.969
| 481.6415 | 499.993 | 22.7825 | 26.4925 | -473.5652 | 500.013 | 22.9769 | 26.1448 |  | 494.026 | 499.9716 | 22.4942 | 27.3685 | -475.0331 | 499.9852 | 22.9401 | 27.499 |  | 456.6217 | 499.9841 | 23.398 | 29.4988 | -499.3452 | 499.9735 | 22.3741 | 29.8471 |  |  |  | #DIV/0! |  | -481.1744 | 500.0304 | 22.7953 | 27.3701 |  | 472.8057 | 499.9736 | 22.9935 | 27.4583 | -466.2643 | 500.0524 | 23.1579 | 27.7334 |  | 493.144 | 499.977 | 22.5145 | 30.7092 | -482.0686 | 499.9702 | 22.7714 | 30.7444 |  | 485.0999 | 500.0084 | 22.7019 | 25.3404 | -471.6529 | 499.9766 | 23.0218 | 26.0426 |  | 2.5414 | 1.8503
| 564.8203 | 549.9792 | 23.1415 | 27.457 | -565.745 | 549.9907 | 23.123 | 27.0971 |  | 580.7739 | 549.9609 | 22.8207 | 28.133 | -565.2662 | 549.9137 | 23.1296 | 28.2836 |  | 535.4668 | 549.9904 | 23.7678 | 30.2513 | -596.4089 | 549.9866 | 22.5206 | 30.5889 |  |  |  | #DIV/0! |  | -573.5011 | 549.9953 | 22.9663 | 28.0395 |  | 556.0583 | 549.9628 | 23.3224 | 28.254 | -556.3273 | 549.9356 | 23.3156 | 28.3913 |  | 579.3316 | 549.9896 | 22.8502 | 31.4648 | -575.5851 | 550.0372 | 22.9265 | 31.5514 |  | 571.43 | 549.989 | 23.0077 | 26.1288 | -563.1548 | 549.9559 | 23.1747 | 26.8076 |  | 2.6624 | 1.7896
| 663.8278 | 599.9266 | 23.2847 | 28.4168 | -666.9352 | 599.9506 | 23.2313 | 28.1128 |  | 682.3619 | 599.9794 | 22.9683 | 29.1573 | -666.5431 | 599.9925 | 23.2398 | 29.2117 |  | 630.1496 | 600.0344 | 23.9031 | 31.0253 | -701.0776 | 599.9185 | 22.6574 | 31.4153 |  |  |  | #DIV/0! |  | -675.4963 | 599.9616 | 23.084 | 28.8722 |  | 657.8607 | 600.0129 | 23.3934 | 29.1583 | -652.5468 | 599.9954 | 23.4878 | 29.1829 |  | 683.7707 | 600.0035 | 22.9456 | 32.3377 | -677.6708 | 599.9824 | 23.0478 | 32.4512 |  | 672.7891 | 599.994 | 23.1317 | 27.0229 | -666.3611 | 599.9616 | 23.2417 | 27.7459 |  | 2.6237 | 1.7192
| 762.6533 | 649.9766 | 23.5361 | 29.4571 | -790.4196 | 649.9583 | 23.1183 | 29.216 |  | 784.553 | 649.9698 | 23.205 | 30.3502 | -789.3231 | 649.963 | 23.1346 | 30.3394 |  | 728.3139 | 650.0209 | 24.0862 | 32.002 | -827.6746 | 649.9739 | 22.5926 | 32.3689 |  |  |  | #DIV/0! |  | -803.2491 | 650.0289 | 22.9355 | 29.8378 |  | 755.8051 | 649.9659 | 23.6421 | 30.1909 | -770.6326 | 649.9822 | 23.4141 | 30.1193 |  | 786.0174 | 649.948 | 23.1826 | 33.3265 | -803.3585 | 649.9902 | 22.9325 | 33.4561 |  | 772.743 | 649.9623 | 23.3814 | 28.2117 | -791.521 | 649.9507 | 23.102 | 28.8343 |  | 2.5317 | 1.7925
| 896.7922 | 699.9904 | 23.3747 | 30.5498 | -937.1263 | 699.954 | 22.865 | 30.3672 |  | 923.9664 | 699.9497 | 23.0271 | 31.607 | -933.8075 | 699.9568 | 22.9056 | 31.4651 |  | 835.4408 | 699.9142 | 24.2151 | 33.044 | -969.813 | 700.0092 | 22.4781 | 33.385 |  |  |  | #DIV/0! |  | -950.7677 | 699.9899 | 22.7015 | 30.9578 |  | 883.2428 | 700.0095 | 23.554 | 31.3261 | -913.2615 | 699.9295 | 23.161 | 31.1875 |  | 920.907 | 699.9847 | 23.0664 | 34.5351 | -950.9324 | 699.9327 | 22.6977 | 34.5384 |  | 908.3931 | 699.948 | 23.2236 | 29.6518 | -935.5052 | 699.9598 | 22.885 | 29.9912 |  | 3.073 | 1.5818
| 1016.7753 | 738.4585 | 23.1587 | 31.6157 | -1063.421 | 740.3035 | 22.7016 | 31.4864 |  | 1034.0404 | 736.5225 | 22.9043 | 32.8874 | -1045.9215 | 736.4539 | 22.7717 | 32.6984 |  | 922.744 | 731.0485 | 24.0661 | 34.1748 | -1059.6752 | 730.0323 | 22.4262 | 34.3666 |  |  |  | #DIV/0! |  | -1061.9427 | 738.6079 | 22.6654 | 31.9348 |  | 992.7955 | 734.7941 | 23.3204 | 32.4227 | -1022.2529 | 735.0045 | 22.9885 | 32.3516 |  | 1011.3093 | 729.4605 | 22.9382 | 35.6111 | -1039.7222 | 728.6703 | 22.5981 | 35.4942 |  | 1016.8166 | 736.7744 | 23.1054 | 30.9315 | -1047.2395 | 737.1702 | 22.7795 | 31.0533 |  | 2.7692 | 1.6264
| 1193.3087 | 800 |  |  | 1241.8398 | 800 |  |  |  | 1219.9595 | 800 |  |  | 1234.2069 | 800 |  |  |  | 1105.0168 | 800 |  |  | 1272.5317 | 800 |  |  |  | #DIV/0! | 800 |  |  | 1245.8139 | 800 |  |  |  | 1176.8158 | 800 |  |  | 1211.0397 | 800 |  |  |  | 1216.3552 | 800 |  |  | 1253.2426 | 800 |  |  |  | 1198.8188 | 800 |  |  | 1233.3616 | 800 |  |  | 平均值 | 2.2757 | 1.8551
| 1500 | 896.9314 |  |  | 1500 | 879.2307 |  |  |  | 1500 | 887.0802 |  |  | 1500 | 881.9452 |  |  |  | 1500 | 932.0757 |  |  | 1500 | 868.563 |  |  |  | 1500 | #DIV/0! |  |  | 1500 | 877.8272 |  |  |  | 1500 | 903.1947 |  |  | 1500 | 890.3411 |  |  |  | 1500 | 888.3936 |  |  | 1500 | 875.2216 |  |  |  | 1500 | 894.8677 |  |  | 1500 | 882.2474
26*8mm-b | 16.1055 | 99.9156 | 24.897 | 25.9695 | -17.3571 | 99.9207 | 23.9838 | 24.5161 | 26*8mm-b | 15.8145 | 99.9761 | 25.1402 | 25.7807 | -17.3214 | 99.9672 | 24.0196 | 25.1727 | 26*8mm-b | 16.2093 | 99.9273 | 24.82 | 27.3317 |  |  | #DIV/0! |  | 26*8mm-b | 16.2151 | 99.9599 | 24.8237 | 24.4579 | -17.2528 | 99.9265 | 24.0575 | 24.5407 | 26*8mm-b | 16.0812 | 99.9252 | 24.9181 | 27.0009 | -17.4263 | 99.9756 | 23.9492 | 29.7863 | 26*8mm-b | 15.7796 | 99.9515 | 25.1618 | 21.3889 | -17.3495 | 99.9686 | 24.0005 | 24.9386 | 26*8mm-b | 15.9476 | 99.9513 | 25.0289 | 23.2193 | -17.0798 | 99.9247 | 24.1786 | 23.0743 |  | 1.0477 | 0.56926
| 36.5114 | 149.9473 | 24.8156 | 25.8056 | -40.5476 | 149.9668 | 23.5512 | 24.5334 |  | 35.5695 | 149.9616 | 25.1444 | 25.5819 | -40.3171 | 149.9549 | 23.6165 | 25.0448 |  | 36.8192 | 149.9566 | 24.7132 | 27.3057 |  |  | #DIV/0! |  |  | 36.7918 | 149.9416 | 24.7199 | 24.5492 | -40.2209 | 149.9607 | 23.6457 | 24.4893 |  | 36.4853 | 149.9505 | 24.825 | 26.9134 | -40.793 | 149.9583 | 23.4789 | 29.181 |  | 35.5482 | 149.9555 | 25.1509 | 21.3542 | -40.5133 | 149.9574 | 23.5596 | 24.3595 |  | 35.8107 | 149.9579 | 25.0589 | 23.1686 | -39.7172 | 149.9728 | 23.7971 | 23.0295 |  | 1.4699 | 0.82232
| 65.3084 | 199.991 | 24.7472 | 25.6848 | -73.6808 | 199.9789 | 23.2974 | 24.5427 |  | 63.7374 | 199.9989 | 25.0513 | 25.4649 | -73.2766 | 199.9899 | 23.3628 | 24.8902 |  | 66.4247 | 199.994 | 24.5387 | 27.3309 |  |  | #DIV/0! |  |  | 66.2516 | 199.9999 | 24.5715 | 24.6185 | -74.2091 | 199.9816 | 23.2146 | 24.486 |  | 65.8356 | 199.9935 | 24.6482 | 26.9342 | -74.4818 | 199.9995 | 23.1742 | 28.7183 |  | 64.5966 | 199.9901 | 24.8831 | 21.4036 | -74.7639 | 199.9957 | 23.1299 | 24.0245 |  | 64.3628 | 199.9742 | 24.9262 | 23.1476 | -73.2434 | 199.9923 | 23.3684 | 23.0237 |  | 1.484 | 0.88327
| 103.8683 | 250.0095 | 24.531 | 25.6453 | -119.1604 | 249.9953 | 22.9016 | 24.6101 |  | 101.2514 | 250.0046 | 24.8455 | 25.3582 | -117.9584 | 250.0045 | 23.0188 | 24.8424 |  | 105.4502 | 250.0023 | 24.3456 | 27.3675 |  |  | #DIV/0! |  |  | 104.7227 | 250.0009 | 24.4299 | 24.6995 | -119.7322 | 249.9988 | 22.8472 | 24.5484 |  | 104.6939 | 250.0008 | 24.4332 | 27.0262 | -119.5388 | 249.9865 | 22.8645 | 28.4803 |  | 102.9373 | 249.9842 | 24.6392 | 21.5168 | -120.8596 | 249.9927 | 22.7398 | 23.8132 |  | 101.2036 | 249.9739 | 24.8483 | 23.1839 | -118.801 | 249.9854 | 22.9353 | 23.1086 |  | 1.5203 | 0.70676
| 147.9706 | 299.9805 | 24.6607 | 25.6194 | -172.1705 | 299.9721 | 22.8613 | 24.7431 |  | 145.6048 | 299.9954 | 24.8615 | 25.3505 | -172.2403 | 300 | 22.8588 | 24.9547 |  | 150.9278 | 299.9836 | 24.4182 | 27.4561 |  |  | #DIV/0! |  |  | 148.8283 | 299.9936 | 24.5906 | 24.8275 | -174.1369 | 299.9945 | 22.7336 | 24.6629 |  | 149.817 | 299.987 | 24.5088 | 27.1909 | -174.2294 | 300.0304 | 22.7303 | 28.3684 |  | 147.2106 | 299.9797 | 24.7242 | 21.7177 | -174.3029 | 300.0016 | 22.7233 | 23.7138 |  | 146.5601 | 299.9597 | 24.7774 | 23.2765 | -171.6487 | 300.009 | 22.8989 | 23.2686 |  | 1.1486 | 0.784
| 196.8036 | 349.9797 | 24.9475 | 25.7772 | -232.0802 | 349.997 | 22.9745 | 24.9661 |  | 194.3504 | 349.9837 | 25.1047 | 25.4455 | -231.7854 | 349.9921 | 22.9887 | 25.0963 |  | 200.0317 | 349.9843 | 24.7457 | 27.6591 |  |  | #DIV/0! |  |  | 195.978 | 349.9813 | 25.0001 | 25.0619 | -233.1966 | 350.0079 | 22.9201 | 24.8538 |  | 200.1965 | 350.0074 | 24.7371 | 27.455 | -234.9395 | 350.0042 | 22.8347 | 28.4194 |  | 196.4458 | 350.0063 | 24.9721 | 22.0465 | -234.1196 | 349.9901 | 22.8737 | 23.7451 |  | 195.9893 | 350.0101 | 25.0014 | 23.4185 | -231.1663 | 350.002 | 23.0202 | 23.5177 |  | 0.93764 | 0.62253
| 250.8985 | 400.0071 | 25.2533 | 26.0675 | -298.1721 | 399.9906 | 23.1641 | 25.3162 |  | 248.497 | 399.9628 | 25.3723 | 25.6691 | -297.3536 | 399.9924 | 23.1961 | 25.3228 |  | 254.3995 | 400.0057 | 25.0789 | 27.9489 |  |  | #DIV/0! |  |  | 248.0591 | 399.9786 | 25.3956 | 25.3665 | -295.3291 | 400.0294 | 23.2776 | 25.154 |  | 256.237 | 399.9912 | 24.9879 | 27.8573 | -300.5433 | 400.0116 | 23.0738 | 28.6492 |  | 251.5862 | 400.0198 | 25.2196 | 22.4836 | -299.3002 | 399.9563 | 23.1185 | 23.931 |  | 251.5764 | 399.9795 | 25.2175 | 23.6811 | -296.8821 | 400.0194 | 23.2161 | 23.8067 |  | 1.0261 | 0.56684
| 309.7087 | 449.9516 | 25.5675 | 26.4262 | -362.4096 | 450.0233 | 23.6393 | 25.7458 |  | 307.0796 | 449.9849 | 25.6787 | 25.9961 | -361.0507 | 449.9657 | 23.6807 | 25.6799 |  | 314.2931 | 449.9682 | 25.3813 | 28.3503 |  |  | #DIV/0! |  |  | 306.5409 | 449.995 | 25.7018 | 25.7369 | -356.835 | 449.9862 | 23.8213 | 25.4896 |  | 316.5778 | 450.0118 | 25.292 | 28.3287 | -365.8312 | 449.9664 | 23.5255 | 29.0491 |  | 310.1396 | 449.9839 | 25.5516 | 22.9629 | -363.3232 | 449.9849 | 23.6076 | 24.2667 |  | 311.1645 | 450.0043 | 25.5107 | 24.0515 | -361.871 | 450.019 | 23.6567 | 24.2046 |  | 1.0298 | 0.6516
| 373.3918 | 499.976 | 25.8742 | 26.8856 | -428.8219 | 499.9221 | 24.1415 | 26.3122 |  | 370.8528 | 499.9415 | 25.9608 | 26.4255 | -426.9654 | 499.9835 | 24.1969 | 26.2432 |  | 380.2191 | 499.9896 | 25.6415 | 28.8487 |  |  | #DIV/0! |  |  | 369.8478 | 499.9813 | 25.9981 | 26.1955 | -422.363 | 499.9505 | 24.3267 | 25.9662 |  | 382.0723 | 500.0047 | 25.58 | 28.9179 | -431.5226 | 499.9759 | 24.0684 | 29.5336 |  | 373.9423 | 499.9532 | 25.854 | 23.5432 | -430.0818 | 499.9833 | 24.109 | 24.7756 |  | 375.7268 | 500.0027 | 25.795 | 24.5262 | -427.8449 | 499.9473 | 24.1702 | 24.734 |  | 1.0925 | 0.61811
| 441.4395 | 549.9443 | 26.1748 | 27.4608 | -501.1842 | 550.0111 | 24.5682 | 26.9701 |  | 439.5054 | 549.9913 | 26.2346 | 27.1022 | -499.9341 | 549.9312 | 24.5953 | 26.7827 |  | 450.1364 | 549.9225 | 25.9197 | 29.4144 |  |  | #DIV/0! |  |  | 438.6892 | 549.9284 | 26.2559 | 26.816 | -496.4372 | 550.052 | 24.6872 | 26.5863 |  | 451.5605 | 549.9969 | 25.8823 | 29.5115 | -503.7914 | 549.931 | 24.5009 | 30.1063 |  | 442.8074 | 550.0356 | 26.1387 | 24.2754 | -503.2967 | 549.9606 | 24.5143 | 25.4418 |  | 445.3394 | 549.9694 | 26.0611 | 25.0819 | -500.661 | 550.0263 | 24.5817 | 25.4437 |  | 1.0862 | 0.44854
| 524.709 | 599.9163 | 26.1898 | 28.2429 | -583.3521 | 599.9611 | 24.8404 | 27.7623 |  | 522.6229 | 599.9043 | 26.2414 | 27.8692 | -582.9944 | 599.9308 | 24.8467 | 27.5389 |  | 532.5245 | 599.9297 | 25.9974 | 29.9751 |  |  | #DIV/0! |  |  | 522.4695 | 599.9648 | 26.2479 | 27.4594 | -579.3664 | 600.0157 | 24.9279 | 27.309 |  | 534.5496 | 600.0114 | 25.9517 | 30.1975 | -587.0588 | 599.9923 | 24.7631 | 30.8133 |  | 523.6149 | 599.9719 | 26.2195 | 25.2288 | -583.5368 | 599.9969 | 24.8379 | 26.186 |  | 529.9894 | 600.0265 | 26.0637 | 25.7294 | -581.0233 | 599.9807 | 24.8909 | 26.3279 |  | 0.9007 | 0.36217
| 618.9813 | 650.0073 | 26.1264 | 29.2664 | -669.017 | 649.9348 | 25.1276 | 28.9249 |  | 616.1473 | 649.9658 | 26.1847 | 28.8835 | -668.8931 | 649.9392 | 25.1301 | 28.3975 |  | 620.0744 | 649.9911 | 26.1027 | 30.7456 |  |  | #DIV/0! |  |  | 616.3278 | 649.9713 | 26.1811 | 28.2503 | -664.8208 | 649.9275 | 25.2065 | 28.026 |  | 627.4598 | 649.9742 | 25.948 | 30.9777 | -671.4169 | 649.9421 | 25.0829 | 31.6439 |  | 613.3487 | 649.9564 | 26.244 | 26.2673 | -668.8756 | 649.9861 | 25.1323 | 27.0679 |  | 622.4011 | 649.9244 | 26.0512 | 26.5292 | -665.4041 | 649.934 | 25.1957 | 27.4166 |  | 0.64923 | 0.31312
| 727.5419 | 699.9935 | 25.9517 | 30.3619 | -774.6768 | 699.9984 | 25.1499 | 30.1348 |  | 722.5804 | 700.002 | 26.0409 | 29.8485 | -776.5632 | 699.9789 | 25.1187 | 29.5982 |  | 724.8344 | 700.0138 | 26.0008 | 31.5388 |  |  | #DIV/0! |  |  | 720.9272 | 699.9667 | 26.0694 | 29.0978 | -768.2832 | 699.9894 | 25.254 | 28.8581 |  | 732.4729 | 699.9582 | 25.8628 | 31.8627 | -770.4744 | 699.9337 | 25.2161 | 32.5089 |  | 718.3337 | 700.0134 | 26.1182 | 27.3863 | -771.7095 | 699.9404 | 25.1961 | 28.0996 |  | 726.9348 | 699.9407 | 25.9605 | 27.4832 | -767.4576 | 700.0085 | 25.2683 | 28.4724 |  | 0.66503 | 0.58524
| 815.7582 | 735.8956 | 25.7653 | 31.4774 | -870.8358 | 735.6171 | 24.9278 | 31.2707 |  | 814.5049 | 738.4651 | 25.8752 | 30.7701 | -880.0579 | 738.4566 | 24.8925 | 30.7556 |  | 796.3948 | 729.4545 | 25.8484 | 32.4099 |  |  | #DIV/0! |  |  | 805.0803 | 739.2298 | 26.0531 | 29.9363 | -837.6078 | 728 | 25.1542 | 29.699 |  | 802.3038 | 730.1126 | 25.7763 | 32.7635 | -844.0728 | 731.8383 | 25.1898 | 33.4111 |  | 800.3917 | 736.9721 | 26.0495 | 28.6149 | -865.9159 | 738.3518 | 25.0914 | 29.1461 |  | 820.443 | 739.5319 | 25.8186 | 28.3761 | -859.9024 | 737.1378 | 25.1376 | 29.5146 |  | 1.3239 | 1.9537
| 964.0711 | 800 |  |  | 1029.9417 | 800 |  |  |  | 955.9027 | 800 |  |  | 1032.8596 | 800 |  |  |  | 957.882 | 800 |  |  | #DIV/0! | 800 |  |  |  | 942.8883 | 800 |  |  | 1011.4814 | 800 |  |  |  | 963.2502 | 800 |  |  | 1008.6248 | 800 |  |  |  | 943.1493 | 800 |  |  | 1016.5506 | 800 |  |  |  | 960.0959 | 800 |  |  | 1012.8188 | 800 |  |  | 平均值 | 1.0987 | 0.70625
| 1500 | 997.8864 |  |  | 1500 | 965.4489 |  |  |  | 1500 | 1002.1409 |  |  | 1500 | 964.0842 |  |  |  | 1500 | 1001.105 |  |  | 1500 | #DIV/0! |  |  |  | 1500 | 1009.0333 |  |  | 1500 | 974.2191 |  |  |  | 1500 | 998.3115 |  |  | 1500 | 975.5978 |  |  |  | 1500 | 1008.8937 |  |  | 1500 | 971.7871 |  |  |  | 1500 | 999.9501 |  |  | 1500 | 973.5757
28*8mm-b | 17.2347 | 100.0418 | 24.0979 | 25.9097 | -17.3622 | 99.945 | 23.9861 | 21.3177 | 28*8mm-b | 17.5932 | 99.9178 | 23.8216 | 26.7678 | -17.4097 | 99.9401 | 23.9521 | 22.7753 | 28*8mm-b | 17.5897 | 99.93 | 23.8269 | 26.0396 | -17.7241 | 99.9243 | 23.735 | 27.9326 | 28*8mm-b | 17.0889 | 99.907 | 24.1679 | 21.1128 | -17.525 | 99.9318 | 23.8712 | 24.1979 | 28*8mm-b | 17.3623 | 99.9239 | 23.9809 | 27.9969 | -17.609 | 99.9752 | 23.8245 | 27.8471 | 28*8mm-b | 17.7872 | 99.9551 | 23.7001 | 29.2478 | -17.6165 | 99.9637 | 23.8168 | 27.8696 | 28*8mm-b | 17.1737 | 99.9387 | 24.1158 | 26.2592 | -17.4366 | 99.9831 | 23.944 | 25.6503 |  | 1.5476 | 1.102
| 41.4254 | 149.9717 | 23.3011 | 25.0357 | -41.25 | 149.9501 | 23.3472 | 21.2837 |  | 42.2969 | 149.9706 | 23.0596 | 26.1291 | -41.4974 | 149.965 | 23.2798 | 22.8141 |  | 42.5063 | 149.9502 | 22.9996 | 25.9184 | -42.6795 | 149.9717 | 22.9562 | 27.6525 |  | 40.5643 | 149.946 | 23.5431 | 21.162 | -41.737 | 149.9635 | 23.2126 | 23.5319 |  | 41.5565 | 149.9657 | 23.2633 | 27.9817 | -42.0718 | 149.9599 | 23.1195 | 27.8494 |  | 42.7578 | 149.9652 | 22.9342 | 28.9199 | -42.148 | 149.9579 | 23.0983 | 27.8786 |  | 40.9261 | 149.9723 | 23.4429 | 25.8724 | -41.4895 | 149.9695 | 23.2827 | 25.4742 |  | 1.9216 | 1.6659
| 77.4237 | 199.9901 | 22.7285 | 24.0565 | -77.7428 | 199.9872 | 22.6815 | 21.2817 |  | 79.1143 | 200.0025 | 22.4858 | 25.6349 | -77.8681 | 199.9868 | 22.6632 | 22.8561 |  | 80.4872 | 199.9844 | 22.2912 | 25.8567 | -80.8335 | 199.9808 | 22.243 | 27.5588 |  | 77.1359 | 199.9875 | 22.7706 | 21.2587 | -79.3081 | 200.0029 | 22.4583 | 23.0896 |  | 77.8843 | 199.9863 | 22.6608 | 28.0124 | -79.621 | 199.9666 | 22.4101 | 27.8739 |  | 80.5032 | 199.9846 | 22.289 | 28.7391 | -79.7296 | 199.9734 | 22.3956 | 27.9027 |  | 77.3595 | 199.9674 | 22.7354 | 25.6106 | -78.029 | 199.9837 | 22.6395 | 25.3357 |  | 1.8612 | 1.915
| 128.6073 | 250.006 | 22.0454 | 23.2535 | -128.0865 | 250.0005 | 22.0897 | 21.3404 |  | 131.3062 | 249.9904 | 21.8163 | 25.264 | -128.7871 | 250.0047 | 22.0299 | 22.9648 |  | 133.1091 | 249.9807 | 21.6672 | 25.8685 | -133.7255 | 249.9891 | 21.6179 | 27.5859 |  | 127.5272 | 249.986 | 22.1368 | 21.4303 | -132.0018 | 250.0102 | 21.7604 | 22.8644 |  | 128.538 | 250.0154 | 22.0521 | 28.0678 | -131.6008 | 249.9888 | 21.7917 | 27.9462 |  | 134.9654 | 250.0057 | 21.5198 | 28.6375 | -131.7487 | 249.9919 | 21.7797 | 27.9987 |  | 127.3958 | 249.9818 | 22.1478 | 25.5085 | -127.0291 | 250.0016 | 22.1815 | 25.2761 |  | 2.0631 | 2.4058
| 185.1558 | 299.9735 | 22.0452 | 22.6815 | -185.9716 | 300.0163 | 21.9999 | 21.4758 |  | 188.4593 | 299.968 | 21.8507 | 25.0593 | -186.6566 | 299.9956 | 21.958 | 23.1358 |  | 190.1883 | 299.9885 | 21.7527 | 26.0046 | -193.3075 | 300.0275 | 21.5793 | 27.7008 |  | 183.8675 | 300.0084 | 22.1249 | 21.6459 | -190.6704 | 300.0218 | 21.7276 | 22.7727 |  | 185.3144 | 300.0156 | 22.0389 | 28.2076 | -192.2035 | 299.9903 | 21.6385 | 28.0797 |  | 193.4555 | 299.9921 | 21.5685 | 28.6347 | -192.6831 | 299.9927 | 21.6117 | 28.1527 |  | 184.6433 | 300.0018 | 22.0779 | 25.4995 | -186.5613 | 300.0081 | 21.9645 | 25.2807 |  | 1.6738 | 2.3527
| 232.4836 | 350.0003 | 22.9547 | 22.35 | -242.6384 | 349.9858 | 22.4683 | 21.721 |  | 237.6694 | 350.0269 | 22.7046 | 25.0975 | -243.9546 | 349.9963 | 22.4083 | 23.4136 |  | 238.529 | 349.9985 | 22.6619 | 26.2542 | -251.3318 | 349.9912 | 22.0767 | 27.8894 |  | 231.0689 | 350.0108 | 23.0256 | 21.9551 | -247.1432 | 350.0122 | 22.2643 | 22.8058 |  | 233.4361 | 349.9886 | 22.9071 | 28.4169 | -252.3712 | 350.0226 | 22.0331 | 28.2814 |  | 242.0711 | 350.0075 | 22.496 | 28.7656 | -252.5679 | 349.9718 | 22.0214 | 28.3923 |  | 232.7929 | 349.9885 | 22.9387 | 25.6438 | -244.6599 | 350.0136 | 22.3771 | 25.3982 |  | 1.6844 | 2.4864
| 281.3836 | 400.0014 | 23.8458 | 22.2923 | -302.3378 | 399.973 | 23.003 | 22.0087 |  | 287.2774 | 400.0093 | 23.6004 | 25.1799 | -304.213 | 399.9996 | 22.9335 | 23.754 |  | 288.5287 | 399.9804 | 23.5475 | 26.6725 | -311.3311 | 399.9849 | 22.669 | 28.1857 |  | 279.6959 | 400.0208 | 23.9188 | 22.3522 | -305.8478 | 400.0122 | 22.8729 | 23.0154 |  | 281.4216 | 400.0282 | 23.8458 | 28.7563 | -314.7019 | 400.0023 | 22.5482 | 28.5656 |  | 291.3276 | 399.9752 | 23.4338 | 28.9647 | -315.2013 | 399.9372 | 22.5267 | 28.7346 |  | 281.7299 | 399.9793 | 23.8298 | 25.8914 | -305.3135 | 400.0274 | 22.8937 | 25.6345 |  | 1.484 | 2.3474
| 332.5331 | 449.9622 | 24.6751 | 22.4819 | -360.2133 | 449.9616 | 23.708 | 22.4145 |  | 338.6163 | 449.9791 | 24.4534 | 25.446 | -363.5167 | 449.9946 | 23.6018 | 24.3003 |  | 340.0255 | 449.9945 | 24.4035 | 27.1358 | -372.2391 | 450.0101 | 23.3244 | 28.5946 |  | 330.2783 | 450.0323 | 24.763 | 22.8343 | -365.1903 | 449.9969 | 23.5478 | 23.3648 |  | 332.8459 | 450.0178 | 24.6665 | 29.1439 | -376.3892 | 449.9423 | 23.192 | 28.9658 |  | 343.6882 | 449.9859 | 24.2726 | 29.3231 | -377.0041 | 449.9572 | 23.1738 | 29.2136 |  | 332.7309 | 450.0059 | 24.6701 | 26.2054 | -365.0085 | 449.9748 | 23.5525 | 25.9859 |  | 1.3781 | 2.6868
| 390.7918 | 499.9555 | 25.2906 | 22.898 | -421.2732 | 499.9304 | 24.3572 | 22.9592 |  | 397.7546 | 499.9746 | 25.0692 | 25.9421 | -425.0774 | 500.0097 | 24.2518 | 24.9739 |  | 400.9694 | 499.9772 | 24.9686 | 27.7191 | -436.2733 | 499.964 | 23.9364 | 29.0797 |  | 388.0899 | 500.0056 | 25.381 | 23.3655 | -429.5685 | 500.015 | 24.125 | 23.8405 |  | 392.0429 | 500.0176 | 25.2533 | 29.6649 | -439.0589 | 499.984 | 23.8613 | 29.4991 |  | 405.2366 | 499.9883 | 24.8374 | 29.8592 | -439.8225 | 499.9817 | 23.8405 | 29.7923 |  | 391.6546 | 499.9827 | 25.2641 | 26.6826 | -424.3363 | 499.9512 | 24.2702 | 26.4467 |  | 1.5525 | 2.6308
| 457.7466 | 549.9857 | 25.7063 | 23.5372 | -490.8647 | 549.9624 | 24.8229 | 23.7132 |  | 463.9935 | 549.9988 | 25.5332 | 26.5834 | -494.0776 | 549.9346 | 24.7408 | 25.8308 |  | 468.4845 | 549.9698 | 25.4092 | 28.5123 | -508.2117 | 550.0278 | 24.3985 | 29.667 |  | 454.3965 | 550.0032 | 25.8017 | 23.9907 | -503.8086 | 549.9884 | 24.5031 | 24.4529 |  | 460.4055 | 549.9748 | 25.6314 | 30.3239 | -509.5808 | 550.0169 | 24.3652 | 30.1841 |  | 473.2975 | 549.9938 | 25.2808 | 30.5205 | -510.1695 | 549.9526 | 24.3483 | 30.4356 |  | 458.6134 | 549.9571 | 25.6806 | 27.3097 | -489.1748 | 549.9815 | 24.8666 | 27.0722 |  | 1.435 | 2.4859
| 540.6091 | 599.9885 | 25.8048 | 24.3058 | -572.2218 | 599.9594 | 25.0807 | 24.7237 |  | 546.4238 | 599.9616 | 25.666 | 27.3643 | -575.8173 | 599.9804 | 25.0032 | 26.7927 |  | 550.3169 | 599.9949 | 25.5765 | 29.4763 | -588.2954 | 599.9956 | 24.7372 | 30.4785 |  | 536.3725 | 599.9871 | 25.9065 | 24.7557 | -588.6533 | 600.0142 | 24.7304 | 25.1669 |  | 545.2405 | 599.9955 | 25.6953 | 31.1493 | -592.67 | 599.9922 | 24.6456 | 30.9384 |  | 558.3148 | 599.9522 | 25.3908 | 31.238 | -593.6744 | 599.9932 | 24.6248 | 31.2217 |  | 541.6809 | 600.0638 | 25.7825 | 28.1393 | -567.8627 | 599.9486 | 25.1763 | 27.8054 |  | 1.3308 | 2.3989
| 633.9667 | 649.9526 | 25.8136 | 25.2011 | -661.2717 | 649.9269 | 25.274 | 25.8343 |  | 640.3321 | 649.9616 | 25.6853 | 28.4744 | -664.7332 | 649.9398 | 25.2086 | 27.8171 |  | 640.7468 | 650.0095 | 25.6789 | 30.4975 | -676.5462 | 650.0196 | 24.9907 | 31.3391 |  | 629.1684 | 649.957 | 25.912 | 25.6286 | -682.3067 | 649.9233 | 24.8813 | 25.947 |  | 639.9442 | 649.9712 | 25.6935 | 32.0124 | -681.9138 | 649.9366 | 24.8889 | 31.84 |  | 653.5781 | 649.9733 | 25.4242 | 32.075 | -683.5209 | 649.9714 | 24.861 | 32.0767 |  | 633.601 | 650.0107 | 25.8234 | 29.1733 | -650.5647 | 649.9588 | 25.4824 | 28.6222 |  | 1.1541 | 2.3533
| 740.6376 | 699.9243 | 25.7187 | 26.2621 | -774.7662 | 699.9962 | 25.1484 | 27.0193 |  | 749.8938 | 699.9391 | 25.56 | 29.7505 | -778.0712 | 699.9727 | 25.0941 | 29.007 |  | 733.8185 | 699.954 | 25.839 | 31.619 | -788.4658 | 699.961 | 24.9277 | 32.3703 |  | 734.3173 | 700.0275 | 25.8329 | 26.6138 | -801.4922 | 699.9661 | 24.7245 | 26.8678 |  | 744.914 | 699.9329 | 25.645 | 32.993 | -793.5548 | 699.9594 | 24.8476 | 32.8672 |  | 762.5529 | 699.9937 | 25.3489 | 33.0864 | -794.86 | 699.969 | 24.8275 | 33.0663 |  | 739.2562 | 699.9744 | 25.7445 | 30.2819 | -753.4332 | 699.9053 | 25.4986 | 29.5941 |  | 1.1245 | 2.2361
| 873.6676 | 748.7159 | 25.3305 | 27.3558 | -910.4864 | 747.336 | 24.7673 | 28.2724 |  | 857.1762 | 740.8119 | 25.3031 | 31.0737 | -897.0723 | 741.9291 | 24.7713 | 30.2276 |  | 797.0955 | 732.4343 | 25.9426 | 32.7183 | -875.6519 | 730.9814 | 24.7025 | 33.4946 |  | 812.2234 | 732.7797 | 25.712 | 27.6694 | -896.5894 | 734.5117 | 24.5302 | 27.8844 |  | 815.2337 | 730.8273 | 25.5961 | 33.9191 | -872.5571 | 729.2798 | 24.6886 | 33.8493 |  | 831.0175 | 729.9263 | 25.3206 | 34.0568 | -871.929 | 728.3272 | 24.6653 | 34.0758 |  | 824.5412 | 735.5629 | 25.6161 | 31.3672 | -847.7971 | 735.0978 | 25.2464 | 30.5629 |  | 5.813 | 3.6852
| 997.4523 | 800 |  |  | 1043.3299 | 800 |  |  |  | 999.6183 | 800 |  |  | 1042.996 | 800 |  |  |  | 950.9398 | 800 |  |  | 1048.8148 | 800 |  |  |  | 968.0743 | 800 |  |  | 1063.5948 | 800 |  |  |  | 976.8605 | 800 |  |  | 1049.9907 | 800 |  |  |  | 998.2335 | 800 |  |  | 1051.9813 | 800 |  |  |  | 975.3326 | 800 |  |  | 1004.1108 | 800 |  |  | 平均值 | 1.8588 | 2.3394
| 1500 | 981.0464 |  |  | 1500 | 959.2345 |  |  |  | 1500 | 979.9829 |  |  | 1500 | 959.388 |  |  |  | 1500 | 1004.7525 |  |  | 1500 | 956.723 |  |  |  | 1500 | 995.821 |  |  | 1500 | 950.0523 |  |  |  | 1500 | 991.3325 |  |  | 1500 | 956.1871 |  |  |  | 1500 | 980.6625 |  |  | 1500 | 955.282 |  |  |  | 1500 | 992.1087 |  |  | 1500 | 977.7882
24*10mm-b | 16.2491 | 99.8888 | 24.78 | 24.7313 | -14.6437 | 99.9538 | 26.12 | 26.4809 | 24*10mm-b | 16.4963 | 99.9345 | 24.6049 | 24.7128 | -14.6474 | 99.9421 | 26.1137 | 25.7457 | 24*10mm-b | 16.5867 | 99.9462 | 24.5406 | 27.138 | -15.0263 | 99.9993 | 25.7971 | 29.0143 | 24*10mm-b | 16.6492 | 99.9806 | 24.503 | 26.1455 |  |  | #DIV/0! |  | 24*10mm-b | 16.2772 | 99.9031 | 24.7622 | 24.4019 | -15.0814 | 99.9883 | 25.7471 | 27.6112 | 24*10mm-b | 16.6539 | 99.9405 | 24.4897 | 28.217 | -15.1648 | 99.9392 | 25.6636 | 31.1592 | 24*10mm-b | 16.4225 | 99.889 | 24.6489 | 25.1948 | -14.5906 | 99.9357 | 26.1628 | 25.6155 |  | 1.6322 | 1.9094
| 37.6646 | 149.9593 | 24.4347 | 24.486 | -34.1297 | 149.9628 | 25.6695 | 26.0887 |  | 38.5579 | 149.961 | 24.1503 | 24.7623 | -34.3444 | 149.9605 | 25.5888 | 25.6213 |  | 38.8793 | 149.9688 | 24.0515 | 27.0727 | -35.3065 | 149.9551 | 25.2368 | 28.5045 |  | 38.9281 | 149.9675 | 24.0362 | 25.8547 |  |  | #DIV/0! |  |  | 37.9854 | 149.951 | 24.3299 | 24.4714 | -35.5444 | 149.9653 | 25.1539 | 26.8489 |  | 39.0978 | 149.9644 | 23.9835 | 28.2805 | -35.8688 | 149.958 | 25.0387 | 30.3708 |  | 38.4389 | 149.9676 | 24.1887 | 24.763 | -34.1944 | 149.9567 | 25.6442 | 25.2676 |  | 2.6107 | 2.7015
| 69.8896 | 199.9967 | 23.923 | 24.3262 | -62.9072 | 199.9847 | 25.2143 | 25.6941 |  | 71.9827 | 199.9948 | 23.5725 | 24.8408 | -64.5661 | 199.9979 | 24.8899 | 25.5193 |  | 72.3929 | 199.9799 | 23.5038 | 27.0335 | -66.2574 | 200.0013 | 24.5706 | 28.1597 |  | 72.9125 | 199.9979 | 23.422 | 25.6508 |  |  | #DIV/0! |  |  | 71.4633 | 199.9955 | 23.658 | 24.5548 | -67.0216 | 199.9775 | 24.4272 | 26.2557 |  | 73.3331 | 199.9888 | 23.3537 | 28.3143 | -67.8909 | 199.9946 | 24.2724 | 29.7384 |  | 72.3278 | 199.9699 | 23.5132 | 24.5366 | -64.1249 | 199.9854 | 24.9738 | 24.9807 |  | 3.5949 | 4.8721
| 113.3383 | 249.9752 | 23.4806 | 24.2825 | -100.9065 | 250.0121 | 24.8887 | 25.3801 |  | 116.8776 | 250.009 | 23.1254 | 24.9373 | -105.2506 | 249.9936 | 24.3678 | 25.4789 |  | 118.1863 | 250.0196 | 22.998 | 27.0784 | -108.0109 | 250.0241 | 24.0574 | 27.9345 |  | 118.6596 | 249.9882 | 22.9492 | 25.5652 |  |  | #DIV/0! |  |  | 116.7533 | 249.9957 | 23.1365 | 24.6243 | -109.0734 | 250.0067 | 23.9382 | 25.8921 |  | 119.5508 | 250.0038 | 22.865 | 28.3294 | -111.4145 | 250.0024 | 23.685 | 29.3136 |  | 118.3566 | 249.9855 | 22.9783 | 24.4708 | -104.1669 | 250.0029 | 24.4952 | 24.8426 |  | 4.1696 | 6.6167
| 163.3499 | 299.9838 | 23.4714 | 24.3611 | -146.2829 | 300.0076 | 24.8048 | 25.2431 |  | 170.526 | 299.981 | 22.972 | 25.1247 | -150.9407 | 299.99 | 24.4176 | 25.5517 |  | 168.5979 | 299.9923 | 23.1038 | 27.2003 | -153.1605 | 299.9995 | 24.2408 | 27.8418 |  | 171.3321 | 299.9985 | 22.9192 | 25.5661 |  |  | #DIV/0! |  |  | 170.1278 | 299.9904 | 22.9996 | 24.7627 | -154.8175 | 299.9952 | 24.1104 | 25.6722 |  | 171.8528 | 299.9944 | 22.8842 | 28.3785 | -159.6657 | 300.0136 | 23.743 | 29.0581 |  | 172.6606 | 299.9666 | 22.8284 | 24.5055 | -150.3946 | 299.9933 | 24.4622 | 24.8383 |  | 4.5912 | 5.1359
| 213.6457 | 349.9991 | 23.9453 | 24.5725 | -189.7948 | 349.998 | 25.4052 | 25.2152 |  | 223.126 | 349.9881 | 23.4303 | 25.3611 | -195.5052 | 349.9691 | 25.0294 | 25.6895 |  | 220.5981 | 349.9696 | 23.5629 | 27.3939 | -197.2283 | 350.0182 | 24.9233 | 27.8985 |  | 223.7593 | 349.9795 | 23.3966 | 25.6379 |  |  | #DIV/0! |  |  | 222.8181 | 350.0144 | 23.4483 | 24.9936 | -199.4455 | 349.9824 | 24.7819 | 25.6427 |  | 224.4063 | 349.9633 | 23.3617 | 28.5082 | -206.3911 | 349.9802 | 24.3612 | 28.9739 |  | 225.9985 | 349.9887 | 23.281 | 24.6619 | -194.7628 | 350.0083 | 25.0799 | 24.939 |  | 4.5895 | 4.6744
| 266.8091 | 400.0015 | 24.4884 | 24.9483 | -235.4492 | 399.9959 | 26.068 | 25.3023 |  | 278.8805 | 399.9774 | 23.9512 | 25.6646 | -242.2468 | 399.9883 | 25.6991 | 25.9324 |  | 274.4284 | 399.9903 | 24.1454 | 27.6672 | -243.8897 | 399.9822 | 25.612 | 28.0557 |  | 279.0657 | 400.0105 | 23.9452 | 25.803 |  |  | #DIV/0! |  |  | 278.2605 | 400.0168 | 23.9802 | 25.3147 | -246.5103 | 399.9675 | 25.4746 | 25.794 |  | 279.2145 | 400.022 | 23.9395 | 28.7317 | -254.9703 | 400.0154 | 25.0514 | 29.0464 |  | 281.8082 | 399.9877 | 23.827 | 24.8587 | -241.756 | 400.0046 | 25.7262 | 25.0854 |  | 4.4228 | 4.4279
| 322.0199 | 450.0133 | 25.0775 | 25.3754 | -283.6679 | 449.9776 | 26.7169 | 25.4892 |  | 336.8633 | 450.0184 | 24.519 | 26.046 | -292.9878 | 449.9859 | 26.289 | 26.2566 |  | 330.2614 | 450.0113 | 24.7625 | 27.9764 | -294.0758 | 449.9649 | 26.2391 | 28.331 |  | 335.9302 | 450.0158 | 24.5529 | 26.0489 |  |  | #DIV/0! |  |  | 336.3143 | 450.0151 | 24.5389 | 25.7068 | -296.4391 | 449.9655 | 26.1343 | 26.0625 |  | 336.3697 | 450.0038 | 24.5362 | 29.0744 | -307.664 | 449.9985 | 25.655 | 29.2286 |  | 340.2877 | 449.9745 | 24.393 | 25.1571 | -292.1254 | 449.9623 | 26.3264 | 25.3253 |  | 4.3428 | 4.5795
| 386.0858 | 500.0302 | 25.448 | 25.8871 | -337.9879 | 499.9894 | 27.1963 | 25.852 |  | 403.5967 | 499.9645 | 24.8866 | 26.5033 | -351.6209 | 500.0207 | 26.6656 | 26.6362 |  | 393.0444 | 500.0217 | 25.2213 | 28.3611 | -352.3599 | 499.9806 | 26.6354 | 28.6719 |  | 401.5062 | 499.978 | 24.952 | 26.4096 |  |  | #DIV/0! |  |  | 402.8024 | 499.9745 | 24.9116 | 26.1414 | -354.2292 | 499.9774 | 26.5649 | 26.3946 |  | 402.0994 | 499.9731 | 24.9333 | 29.5242 | -369.6883 | 499.984 | 26.0039 | 29.5893 |  | 407.3633 | 500.0302 | 24.7745 | 25.5623 | -349.6505 | 499.9807 | 26.7384 | 25.6402 |  | 4.0534 | 5.1842
| 457.7008 | 550.0095 | 25.7087 | 26.5609 | -403.0008 | 550.0073 | 27.3978 | 26.3592 |  | 481.2121 | 549.9802 | 25.0714 | 27.0155 | -419.7975 | 549.9717 | 26.8423 | 27.1207 |  | 462.378 | 549.988 | 25.5773 | 28.829 | -418.5378 | 549.9849 | 26.8834 | 29.1598 |  | 476.4024 | 549.9854 | 25.1979 | 26.9084 |  |  | #DIV/0! |  |  | 478.4451 | 549.9816 | 25.1439 | 26.6326 | -421.1887 | 549.9412 | 26.7965 | 26.7718 |  | 476.6943 | 549.9715 | 25.1895 | 30.0622 | -441.7138 | 549.9407 | 26.1665 | 30.033 |  | 485.6334 | 549.9062 | 24.9537 | 26.0683 | -417.0885 | 549.9804 | 26.9298 | 26.0859 |  | 4.1716 | 5.1277
| 545.9789 | 599.9609 | 25.6765 | 27.4071 | -481.2914 | 599.939 | 27.3466 | 27.0053 |  | 572.0429 | 599.9642 | 25.0848 | 27.6048 | -501.491 | 600.032 | 26.7943 | 27.7817 |  | 547.1606 | 599.9764 | 25.6494 | 29.3485 | -497.3402 | 599.9421 | 26.9019 | 29.6894 |  | 567.53 | 600.0415 | 25.1876 | 27.4678 |  |  | #DIV/0! |  |  | 570.9708 | 599.9872 | 25.1093 | 27.1792 | -500.4444 | 600.017 | 26.8217 | 27.2856 |  | 568.5079 | 600.0433 | 25.166 | 30.6764 | -527.9048 | 599.9446 | 26.1116 | 30.6029 |  | 579.7292 | 599.9539 | 24.9175 | 26.7301 | -497.4952 | 599.9607 | 26.8985 | 26.6947 |  | 3.9705 | 4.9126
| 644.8917 | 649.9418 | 25.5936 | 28.3186 | -569.8571 | 649.966 | 27.2275 | 27.733 |  | 677.1371 | 650.0004 | 24.979 | 28.3541 | -590.6586 | 650.0084 | 26.7455 | 28.618 |  | 643.6086 | 649.9485 | 25.6193 | 29.9864 | -586.8369 | 649.9368 | 26.8295 | 30.3355 |  | 670.338 | 649.8924 | 25.1012 | 28.1324 |  |  | #DIV/0! |  |  | 674.0088 | 650.0044 | 25.0371 | 27.8886 | -587.8326 | 649.9682 | 26.8081 | 27.8703 |  | 672.4281 | 649.9611 | 25.0648 | 31.3175 | -619.9259 | 649.9643 | 26.1048 | 31.2124 |  | 683.9251 | 649.9403 | 24.8524 | 27.5021 | -584.8961 | 649.9462 | 26.8744 | 27.4426 |  | 3.9971 | 4.2419
| 761.5342 | 699.9545 | 25.3644 | 29.3255 | -663.7119 | 699.9474 | 27.1691 | 28.4923 |  | 794.6685 | 699.9736 | 24.8307 | 29.2544 | -688.8295 | 700.0444 | 26.6729 | 29.6107 |  | 754.2095 | 699.9355 | 25.4866 | 30.7412 | -681.493 | 699.9998 | 26.8143 | 31.1813 |  | 783.1187 | 699.9534 | 25.0124 | 28.8862 |  |  | #DIV/0! |  |  | 786.8488 | 699.9655 | 24.9535 | 28.669 | -684.0187 | 699.9916 | 26.7645 | 28.6009 |  | 786.964 | 699.9792 | 24.9521 | 32.1358 | -721.2055 | 699.9327 | 26.0631 | 31.9998 |  | 799.3159 | 699.9869 | 24.7589 | 28.4383 | -680.5981 | 700.0062 | 26.8322 | 28.3571 |  | 3.2953 | 4.1459
| 862.9354 | 736.6237 | 25.0759 | 30.4261 | -760.4615 | 741.753 | 26.898 | 29.4171 |  | 915.1392 | 739.4127 | 24.4424 | 30.2225 | -786.3837 | 739.3378 | 26.3649 | 30.5471 |  | 833.9748 | 733.306 | 25.3927 | 31.5785 | -750.8955 | 730.7446 | 26.6671 | 31.8959 |  | 893.4171 | 739.3948 | 24.7371 | 29.6942 |  |  | #DIV/0! |  |  | 898.2896 | 739.4124 | 24.6705 | 29.4448 | -775.297 | 736.2246 | 26.4409 | 29.3994 |  | 870.6926 | 730.5025 | 24.7565 | 32.9671 | -796.33 | 730.7115 | 25.894 | 32.8023 |  | 909.4062 | 735.8196 | 24.4001 | 29.331 | -768.2406 | 735.6565 | 26.5416 | 29.2385 |  | 3.8865 | 2.4714
| 1017.8103 | 800 |  |  | 884.5831 | 800 |  |  |  | 1071.2562 | 800 |  |  | 920.7222 | 800 |  |  |  | 992.5728 | 800 |  |  | 899.9704 | 800 |  |  |  | 1045.8791 | 800 |  |  | #DIV/0! | 800 |  |  |  | 1051.5329 | 800 |  |  | 915.4348 | 800 |  |  |  | 1044.2426 | 800 |  |  | 954.5113 | 800 |  |  |  | 1074.9672 | 800 |  |  | 908.5045 | 800 |  |  | 平均值 | 3.8091 | 4.3572
| 1500 | 971.1855 |  |  | 1500 | 1041.7567 |  |  |  | 1500 | 946.6489 |  |  | 1500 | 1021.1071 |  |  |  | 1500 | 983.4548 |  |  | 1500 | 1032.8126 |  |  |  | 1500 | 958.0648 |  |  | 1500 | #DIV/0! |  |  |  | 1500 | 955.4857 |  |  | 1500 | 1024.0518 |  |  |  | 1500 | 958.8152 |  |  | 1500 | 1002.871 |  |  |  | 1500 | 945.0135 |  |  | 1500 | 1027.9502

## 12-4-v2.4.5
日期：2024-12-3 |  | 环境温度：23℃ |  | 环境湿度：15% |  |  |  |  | 日期：2024-12-4 |  | 环境温度：23℃ |  | 环境湿度：15%
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃)
26*7mm-1 | 32.8744 | 99.9191 | 17.4269 | 23.5052 | -34.3323 | 99.9198 | 17.053 | 26.6338 | 26*7mm-1 | 32.4102 | 99.9426 | 17.5554 | 22.233 | -33.7012 | 99.939 | 17.2152 | 17.3812
| 74.894 | 149.9665 | 17.3289 | 23.286 | -77.9561 | 149.9556 | 16.9839 | 25.7761 |  | 73.4584 | 149.9669 | 17.4974 | 21.6327 | -76.2083 | 149.9512 | 17.1771 | 17.4815
| 136.7915 | 199.9832 | 17.0987 | 23.1701 | -142.4783 | 199.9935 | 16.7549 | 25.1477 |  | 134.6404 | 200.0031 | 17.2365 | 21.1901 | -140.2792 | 199.9756 | 16.8842 | 17.6296
| 216.0639 | 250.0058 | 17.0082 | 23.1989 | -226.4561 | 250.007 | 16.6135 | 24.7062 |  | 212.6281 | 250.0216 | 17.1462 | 20.9317 | -211.3861 | 250.0026 | 17.1952 | 17.8554
| 307.1231 | 299.9711 | 17.1168 | 23.2883 | -325.005 | 299.9878 | 16.6402 | 24.4892 |  | 302.4655 | 299.9945 | 17.2495 | 20.777 | -318.5786 | 300.0104 | 16.8085 | 18.1628
| 408.1467 | 350.0016 | 17.3245 | 23.437 | -435.8986 | 349.9515 | 16.7616 | 24.4152 |  | 402.4681 | 349.9832 | 17.4454 | 20.776 | -426.7508 | 350.0178 | 16.9435 | 18.5489
| 535.1401 | 399.9825 | 17.2905 | 23.721 | -575.0537 | 399.9748 | 16.6793 | 24.4437 |  | 527.9004 | 399.9859 | 17.4088 | 20.932 | -565.1832 | 399.9536 | 16.8234 | 19.003
| 675.5848 | 449.9892 | 17.3126 | 24.1443 | -708.2535 | 449.9997 | 16.909 | 24.6454 |  | 666.2912 | 449.9882 | 17.4329 | 21.2543 | -705.6815 | 450.013 | 16.9403 | 19.6114
| 827.233 | 499.9366 | 17.3821 | 24.6148 | -906.4666 | 500.037 | 16.6083 | 25.0171 |  | 816.731 | 499.9521 | 17.494 | 21.6981 | -887.7294 | 499.9844 | 16.7809 | 20.2562
| 992.6218 | 549.9775 | 17.4563 | 25.1694 | -1070.6049 | 549.9948 | 16.8091 | 25.5377 |  | 979.0859 | 549.9512 | 17.5757 | 22.3077 | -1051.4924 | 550.0278 | 16.9622 | 20.9915
| 1167.1553 | 599.9348 | 17.5606 | 25.8846 | -1250.4874 | 599.9438 | 16.9657 | 26.1906 |  | 1148.7399 | 599.966 | 17.7017 | 22.9977 | -1225.6968 | 599.9612 | 17.1369 | 21.7836
| 1346.0435 | 649.994 | 17.7166 | 26.8141 | -1448.3031 | 649.9549 | 17.0786 | 27.0044 |  | 1327.0894 | 649.9455 | 17.8413 | 23.7531 | -1428.5126 | 649.9962 | 17.1976 | 22.6468
| 1551.0541 | 699.9431 | 17.7725 | 27.8605 | -1632.9125 | 700.0005 | 17.3228 | 28.0193 |  | 1529.8762 | 699.9913 | 17.8964 | 24.7707 | -1621.9023 | 699.9986 | 17.3814 | 23.6209
| 1638.2755 | 742.8157 | 18.3522 | 28.9261 | -1638.4 | 741.4481 | 18.3177 | 29.0939 |  | 1638.266 | 747.7126 | 18.4732 | 25.8983 | -1638.3999 | 747.4995 | 18.4672 | 24.8379
| 1900.2237 | 800 |  |  | 1907.3854 | 800 |  |  |  | 1875.4047 | 800 |  |  | 1876.6274 | 800
| 1500 | 710.7768 |  |  | 1500 | 709.4412 |  |  |  | 1500 | 715.4645 |  |  | 1500 | 715.2314
26*6mm-1 | 19.4932 | 99.9458 | 22.6372 | 24.2482 | -20.6067 | 99.958 | 22.0198 | 27.3078 | 26*6mm-1 | 19.4952 | 99.9551 | 22.6381 | 21.1353 | -20.6962 | 99.9361 | 21.9673 | 23.9833
| 46.5307 | 149.9447 | 21.9817 | 23.6931 | -49.0944 | 149.96 | 21.4022 | 26.2602 |  | 46.2275 | 149.9698 | 22.0574 | 20.8636 | -49.2743 | 149.9584 | 21.3629 | 23.2078
| 86.5385 | 199.9893 | 21.4982 | 23.3978 | -89.7113 | 199.9808 | 21.1137 | 25.3867 |  | 85.7348 | 199.985 | 21.5983 | 20.7664 | -89.7092 | 199.97 | 21.1128 | 22.6898
| 138.1698 | 249.9999 | 21.2683 | 23.3162 | -144.0134 | 249.9988 | 20.8323 | 24.7173 |  | 135.5628 | 250.0111 | 21.4728 | 20.792 | -143.4162 | 250.0044 | 20.8761 | 22.3851
| 190.7897 | 299.9927 | 21.7187 | 23.3501 | -200.0882 | 300.0056 | 21.2089 | 24.3888 |  | 186.1536 | 299.9987 | 21.9879 | 20.9112 | -198.9315 | 299.9943 | 21.2697 | 22.1855
| 235.0014 | 350.032 | 22.8335 | 23.5239 | -242.7955 | 350.006 | 22.4624 | 24.2841 |  | 228.3781 | 349.9876 | 23.1593 | 21.0888 | -240.1761 | 349.9884 | 22.5834 | 22.1132
| 282.3278 | 400.0199 | 23.807 | 23.733 | -287.6167 | 399.9875 | 23.5852 | 24.3394 |  | 274.7281 | 399.976 | 24.1314 | 21.355 | -284.7757 | 400.0205 | 23.7045 | 22.2174
| 333.8009 | 450.0211 | 24.6314 | 24.0886 | -346.2477 | 449.9385 | 24.1802 | 24.6038 |  | 325.1112 | 449.9971 | 24.9571 | 21.6774 | -342.2463 | 449.976 | 24.3232 | 22.4682
| 394.484 | 499.9743 | 25.1729 | 24.53 | -417.7624 | 499.9948 | 24.4625 | 25.0113 |  | 384.5597 | 499.9648 | 25.4951 | 22.1406 | -413.8768 | 499.9667 | 24.5757 | 22.8639
| 463.8272 | 550.032 | 25.5394 | 25.1492 | -507.2506 | 550.0345 | 24.4219 | 25.4903 |  | 454.0255 | 549.9864 | 25.8114 | 22.6608 | -501.718 | 549.9938 | 24.5543 | 23.3773
| 550.2217 | 599.9708 | 25.5777 | 25.8213 | -608.7672 | 599.9948 | 24.3177 | 25.9871 |  | 539.2039 | 599.9445 | 25.8366 | 23.318 | -599.824 | 599.9536 | 24.4966 | 23.917
| 646.7487 | 650.0181 | 25.5598 | 26.6506 | -720.0657 | 649.9941 | 24.2227 | 26.6934 |  | 636.1926 | 649.9026 | 25.7664 | 24.0548 | -707.8479 | 649.9565 | 24.4295 | 24.5158
| 755.7374 | 699.926 | 25.4605 | 27.7341 | -859.2488 | 699.9649 | 23.879 | 27.8496 |  | 741.3031 | 699.9533 | 25.7082 | 24.9498 | -842.4832 | 699.9059 | 24.1134 | 25.2887
| 859.6346 | 739.0889 | 25.2081 | 28.9744 | -983.3329 | 741.7908 | 23.6554 | 29.0676 |  | 863.8352 | 745.9458 | 25.38 | 25.9639 | -978.7276 | 746.6423 | 23.8661 | 26.3731
| 1007.1648 | 800 |  |  | 1143.7147 | 800 |  |  |  | 993.5651 | 800 |  |  | 1123.6128 | 800
| 1500 | 976.3046 |  |  | 1500 | 916.1715 |  |  |  | 1500 | 982.9636 |  |  | 1500 | 924.3305
24*7mm-1 | 32.8211 | 99.9091 | 17.4393 | 23.8425 | -30.5733 | 99.9629 | 18.0787 | 24.3706 | 24*7mm-1 | 33.1238 | 99.967 | 17.3695 | 23.7302 | -30.2541 | 99.9391 | 18.1695 | 24.2267
| 72.9577 | 149.9623 | 17.5569 | 23.2154 | -67.6801 | 149.9758 | 18.2302 | 23.8716 |  | 75.2438 | 149.9507 | 17.2867 | 22.9618 | -66.9776 | 149.9747 | 18.3254 | 23.5071
| 131.5941 | 200.0089 | 17.4354 | 22.7873 | -121.4402 | 199.9713 | 18.1462 | 23.5484 |  | 136.6073 | 200.0033 | 17.112 | 22.5675 | -119.4555 | 199.9768 | 18.2969 | 23.0428
| 203.3069 | 250.0019 | 17.5334 | 22.5948 | -191.6771 | 249.9895 | 18.0566 | 23.3848 |  | 212.081 | 249.9911 | 17.1662 | 22.2993 | -186.8861 | 250.0175 | 18.2887 | 22.7297
| 287.2737 | 299.9987 | 17.6999 | 22.5497 | -272.6674 | 300.0031 | 18.1681 | 23.3506 |  | 294.7396 | 300.0134 | 17.4752 | 22.199 | -264.5 | 299.9965 | 18.446 | 22.5278
| 374.6633 | 350.0099 | 18.0826 | 22.563 | -363.1522 | 350.0166 | 18.3673 | 23.3672 |  | 382.4269 | 349.9866 | 17.8969 | 22.1989 | -350.2207 | 349.9849 | 18.7016 | 22.4996
| 481.022 | 399.9798 | 18.2371 | 22.7555 | -474.9513 | 400.0113 | 18.3547 | 23.5058 |  | 489.7364 | 399.9965 | 18.0749 | 22.3219 | -455.6046 | 399.9784 | 18.7388 | 22.5958
| 599.704 | 449.9911 | 18.3753 | 23.103 | -601.0153 | 449.9746 | 18.3546 | 23.6703 |  | 591.8029 | 450.0014 | 18.498 | 22.5636 | -576.63 | 450.0013 | 18.7398 | 22.8459
| 732.2986 | 500.0265 | 18.4777 | 23.5554 | -735.9591 | 499.9746 | 18.4298 | 23.9982 |  | 740.6868 | 499.9776 | 18.371 | 22.8717 | -706.9515 | 499.9686 | 18.8039 | 23.1045
| 870.1336 | 549.9986 | 18.6453 | 24.1581 | -887.8821 | 549.9931 | 18.4578 | 24.4405 |  | 878.711 | 549.962 | 18.5528 | 23.3122 | -856.4424 | 550.0051 | 18.7939 | 23.497
| 1025.9183 | 599.9907 | 18.7322 | 24.7913 | -1033.3051 | 599.9821 | 18.6648 | 24.9931 |  | 1035.4895 | 599.9626 | 18.6445 | 23.8621 | -1000.2943 | 599.9286 | 18.9686 | 24.0334
| 1179.6157 | 650.003 | 18.9254 | 25.5339 | -1199.3544 | 649.9969 | 18.7688 | 25.7843 |  | 1191.069 | 649.9781 | 18.8335 | 24.5224 | -1161.1121 | 649.949 | 19.074 | 24.6943
| 1345.3403 | 699.9253 | 19.0825 | 26.5724 | -1366.8552 | 699.9861 | 18.9334 | 26.6655 |  | 1358.8259 | 700.028 | 18.9904 | 25.4202 | -1317.8691 | 699.939 | 19.2808 | 25.4977
| 1504.0085 | 740.6325 | 19.0975 | 27.6792 | -1548.4581 | 742.1907 | 18.861 | 27.543 |  | 1544.8933 | 746.434 | 18.9908 | 26.4443 | -1509.9673 | 747.1339 | 19.2271 | 26.3748
| 1754.7883 | 800 |  |  | 1799.0716 | 800 |  |  |  | 1774.5801 | 800 |  |  | 1731.2137 | 800
| 1500 | 739.6449 |  |  | 1500 | 730.4851 |  |  |  | 1500 | 735.5087 |  |  | 1500 | 744.6639

## 12-5-v2.4
日期：2024-12-5 |  | 环境温度：23℃ |  | 环境湿度：10%
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃)
26*7mm-2 | 33.2914 | 99.9375 | 17.3206 | 27.7602 | -34.3898 | 99.8907 | 17.0337 | 24.6794
| 76.0608 | 149.9637 | 17.1951 | 27.3535 | -78.0355 | 149.9693 | 16.9768 | 24.6576
| 137.7535 | 199.9865 | 17.0392 | 26.9742 | -142.6083 | 199.981 | 16.7462 | 24.654
| 217.4485 | 250.0046 | 16.9539 | 26.7182 | -228.3195 | 250.0048 | 16.5454 | 24.6689
| 308.0848 | 299.9998 | 17.0917 | 26.5971 | -326.5241 | 299.9912 | 16.6016 | 24.784
| 409.2711 | 349.9985 | 17.3006 | 26.4899 | -440.2024 | 350.0049 | 16.682 | 25.1276
| 535.4105 | 399.9923 | 17.2865 | 26.6431 | -581.252 | 399.9954 | 16.591 | 25.5888
| 675.9854 | 449.9508 | 17.306 | 27.0166 | -719.926 | 449.9971 | 16.7713 | 26.0505
| 829.0449 | 500.0033 | 17.3654 | 27.6252 | -920.0172 | 499.9731 | 16.4835 | 26.5964
| 997.4838 | 550.0147 | 17.4149 | 28.3415 | -1087.0041 | 549.9589 | 16.6807 | 27.2197
| 1176.39 | 599.9317 | 17.4915 | 29.1596 | -1270.0394 | 599.9962 | 16.836 | 28.0887
| 1355.5781 | 649.9291 | 17.6524 | 30.1483 | -1467.364 | 649.9547 | 16.9674 | 28.9849
| 1559.9066 | 699.9884 | 17.7232 | 31.2287 | -1637.4183 | 699.978 | 17.2983 | 30.0667
| 1638.2676 | 739.5883 | 18.2725 | 32.3378 | -1638.4 | 737.5341 | 18.221 | 31.4212
| 1916.835 | 800 |  |  | 1927.6836 | 800
| 1500 | 707.6903 |  |  | 1500 | 705.6961
26*6mm-2 | 20.729 | 99.9731 | 21.9581 | 25.4751 | -19.5702 | 99.9592 | 22.5957 | 25.4447
| 50.7523 | 149.9521 | 21.0487 | 25.4073 | -46.6708 | 149.959 | 21.9508 | 25.2354
| 94.5056 | 199.9835 | 20.5715 | 25.4091 | -84.8891 | 199.9826 | 21.7053 | 25.1615
| 153.49 | 249.9866 | 20.1779 | 25.496 | -136.5481 | 249.9863 | 21.3931 | 25.1373
| 219.9875 | 300.0001 | 20.2266 | 25.6513 | -197.7554 | 299.9918 | 21.3327 | 25.1545
| 279.2571 | 349.9984 | 20.9442 | 25.8973 | -258.7202 | 349.9775 | 21.7583 | 25.2657
| 336.3346 | 400.0193 | 21.812 | 26.2075 | -319.6213 | 399.9648 | 22.372 | 25.5394
| 400.6969 | 449.9522 | 22.478 | 26.6455 | -378.4368 | 449.9468 | 23.1294 | 25.9631
| 473.3271 | 499.9998 | 22.9821 | 27.2052 | -442.3634 | 499.9917 | 23.7724 | 26.5718
| 567.8376 | 549.9845 | 23.0801 | 27.7851 | -519.868 | 549.9952 | 24.1219 | 27.2416
| 669.0739 | 599.8945 | 23.192 | 28.4598 | -608.5139 | 599.9783 | 24.3221 | 27.9831
| 784.5551 | 649.8945 | 23.2023 | 29.266 | -706.7989 | 649.9276 | 24.4465 | 29.0109
| 924.1513 | 699.9472 | 23.0247 | 30.1239 | -830.3366 | 699.9661 | 24.2913 | 30.1147
| 1036.2046 | 736.5676 | 22.8818 | 31.0795 | -937.2509 | 737.0792 | 24.0761 | 31.2114
| 1222.3633 | 800 |  |  | 1104.0977 | 800
| 1500 | 886.2076 |  |  | 1500 | 932.4635
26*6mm-2-堵死 | 42.7698 | 99.9327 | 15.2806 | 27.2346 |  |  | #DIV/0!
| 91.6258 | 149.9598 | 15.6663 | 26.9001 |  |  | #DIV/0!
| 160.2816 | 199.9798 | 15.7959 | 26.7384 |  |  | #DIV/0!
| 249.568 | 249.994 | 15.8247 | 26.783 |  |  | #DIV/0!
| 350.3246 | 299.9803 | 16.0272 | 26.9257 |  |  | #DIV/0!
| 470.8107 | 349.9949 | 16.1302 | 27.181 |  |  | #DIV/0!
| 625.6858 | 400.0323 | 15.9925 | 27.4864 |  |  | #DIV/0!
| 790.0085 | 449.9712 | 16.0092 | 27.9313 |  |  | #DIV/0!
| 980.7585 | 499.9642 | 15.9646 | 28.4771 |  |  | #DIV/0!
| 1178.2262 | 549.9728 | 16.0224 | 29.1779 |  |  | #DIV/0!
| 1372.3966 | 599.9664 | 16.1952 | 29.8771 |  |  | #DIV/0!
| 1583.1097 | 649.9429 | 16.335 | 30.7555 |  |  | #DIV/0!
| 1638.35 | 699.9781 | 17.2934 | 31.6681 |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| 2398.505 | 800 |  |  | #DIV/0! | 800
| 1500 | 632.6526 |  |  | 1500 | #DIV/0!

## 模板
日期：2024-11-22 |  | 环境温度：℃ |  | 环境湿度：%
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃) | 反向压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 温度(℃)
26*9mm-b |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | 800 |  |  | #DIV/0! | 800
| 1500 | #DIV/0! |  |  | 1500 | #DIV/0!
26*8mm-b |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | 800 |  |  | #DIV/0! | 800
| 1500 | #DIV/0! |  |  | 1500 | #DIV/0!
28*8mm-b |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | 800 |  |  | #DIV/0! | 800
| 1500 | #DIV/0! |  |  | 1500 | #DIV/0!
24*10mm-b |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | 800 |  |  | #DIV/0! | 800
| 1500 | #DIV/0! |  |  | 1500 | #DIV/0!