## 月工时统计表
真健康--在研项目2023年10月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2023-10-01 |  |  |  | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2023-10-02 |  |  |  | (空白) |  | 2023-10-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2023-10-03 |  |  |  | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 104 | 2023-10-02 | D-TH-02肺活量计
2023-10-04 |  |  |  | D-TH-02肺活量计 | 24 | 2023-10-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2023-10-05 |  |  |  | HZJK-01一次性使用导向系统 | 8 | 2023-10-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2023-10-06 |  |  |  | 总计 | 136 | 2023-10-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2023-10-07 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 设计并讨论三代新版软件架构和软件运行流程 |  |  | 2023-10-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2023-10-08 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 讨论鼻吸式流量传感器使用细节，探寻后续发展路线 |  |  | 2023-10-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2023-10-09 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试解决三代运动不到位问题 |  |  | 2023-10-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2023-10-10 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试电位器间隙，结构优化后电位器滞回减小到0.03mm |  |  | 2023-10-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2023-10-11 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 开会与系统组讨论三代新方案，测试SN码闪烁原因 |  |  | 2023-10-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2023-10-12 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写软件通信协议文档 |  |  | 2023-10-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2023-10-13 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 调研呼吸产品优化方案 |  |  | 2023-10-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2023-10-14 | [5 empty] | 2023-10-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2023-10-15 | [5 empty] | 2023-10-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2023-10-16 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试解决三代位置数值不正确问题 |  |  | 2023-10-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2023-10-17 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代停止功能有时失效问题 |  |  | 2023-10-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2023-10-18 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代有时堵转不报问题，讨论绝对值编码器问题 |  |  | 2023-10-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2023-10-19 | [5 empty] | 2023-10-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2023-10-20 | [5 empty] | 2023-10-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2023-10-21 | [5 empty] | 2023-10-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2023-10-22 | [5 empty] | 2023-10-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2023-10-23 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代频繁操作后有时不再运动问题 |  |  | 2023-10-22 | WD-02-01射频消融仪
2023-10-24 | HZJK-01一次性使用导向系统 | 8 | 安全芯片选型，讨论控制板硬件改版方案 |  |  | 2023-10-23 | WD-02-02射频消融针
2023-10-25 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 控制方式改为控制板进行编码器位置反馈控制 |  |  | 2023-10-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2023-10-26 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写新版设计方案 |  |  | 2023-10-25 | WD-03-02微波消融针
2023-10-27 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 调试优化位置反馈程序，位置死区改为0.001mm |  |  | 2023-10-26
2023-10-28 | [5 empty] | 2023-10-27
2023-10-29 | [5 empty] | 2023-10-28
2023-10-30 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代100装置电位计无效范围 |  |  | 2023-10-29
2023-10-31 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 创建新版设计stm32h743基于HAL库的工程模版 |  |  | 2023-10-30
2023-10-31

## 月度工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 | 产品开发部 | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 总结月份 | 2023-10
工作总结
项目进度评估 | 项目名称 |  | 完成情况描述 |  | 成果输出 |  | 工时 | 自评分
| D-TH-01穿刺手术导航定位系统 |  | 1.测试电位器间隙，结构优化后电位器滞回减小到0.03mm。 2.测试SN码闪烁原因，目前定位是上位机通信处理问题。 3.测试解决三代运动不到位问题。 4.测试三代位置数值不正确问题，首先结构位置有干涉，电位器金属触点位置可能顶到机壳，造成短路和位置走不到位，结构削掉一部分机壳，短路问题解决。后续测试在某些状态下位置仍有不正确问题，修改堵转清除逻辑后解决一部分。拍急停后仍有位置信息不更新问题，上位机需修改串口通信逻辑。 5.测试三代停止功能有时失效问题，发现给张大头驱动板发送位置指令大概100ms后再发送停止指令才可生效。 6.测试三代有时堵转不报问题，在待机等其它状态也添加堵转状态监测，之前未添加。 7.测试三代频繁操作后有时不再运动问题，解决开机初始化位置更新不及时问题，报警增加10次判断后再报警。目前频繁向驱动板发送位置指令会导致驱动板异常，决定监测编码器位置自己实现位置闭环控制，发送速度指令。测试速度模式最快响应周期约16ms，位置反馈用编码器，向驱动板发送速度指令，经测试堵转和失控问题不再发生，上位机频繁操作也不会失控。 8.测试新100装置，有些机械卡顿，反复运行并重新校准。 9.新100装置去掉限位。 10.优化校准程序，现在会以0.1步进寻找起始点位置。 11.调试优化位置反馈程序，位置死区改为0.001mm，最低转速0.1%。 12.测试新装100装置堵转问题。 13.创建新版设计stm32h743基于HAL库的工程模版。 |  | 1.修改优化原硬件版本软件、控制逻辑，基本已达到使用张大头驱动板的极限。 2.建立新硬件版本的软件工程。 |  | 104
| D-TH-02肺活量计 |  | 1.咨询鼻吸式流量传感器使用细节。目前看来，鼻息式带鼻氧管呼吸测量难以实现，但此压差式流量传感器通径较大，且传感器探头可自行设计，可解决戴面罩呼吸困难问题。 2.编写新版呼吸流量计设计方案，总结现状和未来优化方向。 |  | 1.编写新版呼吸流量计设计方案 |  | 24
| HZJK-01一次性使用导向系统 |  | 1.安全芯片选型，凌科芯安，LCS2110R，单片1.5元，I2C接口，内置E2，16kb。申请样片。 2.讨论控制板硬件改版方案，去掉电源隔离，电池检测接单片机adc，控制板增加E2，增加一路灯光控制，usb接口用Type-c，增加oled显示信息，讨论灯带柔性PCB连接方式用免卡扣式直插。 |  |  |  | 8
| 小计 | [5 empty] | 136 | 0
收获与不足 | 个人成长与收获：本月主要对三代的控制逻辑进行优化，明确很多控制细节，另外梳理总结了呼吸流量计和体表定位带的改进方案。
个人差距与不足：对是stm32h743的hal库驱动仍需进一步熟悉
自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  | 自评日期：2023/10/31
Note on B4: truehealth: 下拉菜单选择项目
Note on D4: truehealth: 参照月初的个人工作计划工作对比完成情况进行结果描述
Note on H4: truehealth: 成果列举
Note on J4: truehealth: 根据完成的项目工作节点实际占用的工时
Note on K4: truehealth: 每个项目满分为100分

## 自我评价
个人评价表
指标要素 |  |  | 权重 | 自我评分
一、专业技能 |  |  | 30 | 29
1 | 熟练掌握本岗位需要的专业知识与技能 |  | 10 | 10
2 | 能够迅速理解并把握关键问题，具有较强的解决问题的能力 |  | 10 | 10
3 | 工作中能不断提出新想法、新措施、注意规避风险 |  | 10 | 9
二、执行能力 |  |  | 25 | 23
1 | 能够按照计划严格执行，并确保在细节上减少差错 |  | 5 | 5
2 | 能够充分利用时间和资源，完成任务速度快，质量高 |  | 5 | 4
3 | 具有极强的自我管理能力，通过有效的计划提高工作效率 |  | 5 | 5
4 | 具有很强的坚韧性，遇到困难时能够迎难而上，主动寻找解决方法 |  | 5 | 4
5 | 能够长期严格遵守工作规定与标准，有非常强的自觉性和纪律性 |  | 5 | 5
三、团队合作 |  |  | 25 | 23
1 | 愿意与他人合作共事，相互支持，充分发挥各自的优势，保持良好的团队工作氛围 |  | 5 | 5
2 | 容易与他人建立可信赖的积极发展的长期关系 |  | 5 | 4
3 | 易于与他人沟通，积极促进团队协作，在团队中是自然的核心人物，并能引导团队达到组织目标 |  | 5 | 4
4 | 愿意帮助其他成员解决问题，或无保留地将自己所掌握的技能传授给其他成员 |  | 5 | 5
5 | 对他人较关心，体谅他人，善于领会他人的请求，并付之于适当的言行 |  | 5 | 5
四、学习能力 |  |  | 20 | 19
1 | 能够坚持学习业务知识、工作技能 |  | 5 | 5
2 | 具有较强的逻辑思维能力 |  | 5 | 5
3 | 具有较强的分析与总结能力 |  | 5 | 5
4 | 能够认识到自己的不足，具有较强的主动学习、主动提高的意识和能力 |  | 5 | 4
五、综合素质
1 | 个人认为在以下方面的技能比较突出请打√（可多选） | □领导决策能力 □分析判断能力 □组织协调能力 □沟通协调能力 □语言表达能力 □文字表达能力 □理解执行能力 □学习成长能力 □开拓创新能力 □社会活动能力
2 | 个人认为在以下方面的意识比较突出请打√（可多选） | □团队合作意识 □保密意识 □钻研精神 □服务意识 □坚持学习意识 □责任意识
六、其他优势或突出技能
合计 |  |  | 100 | 94
自评人：陈卓哲 |  | 自评日期： | 2023-10-31

## 个人发展规划与意见&建议
个人发展规划与意见&建议
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 | 产品开发部 | 职位 | 嵌入式软件工程师 |  | 月份 | 2023-10
发展规划内容 |  | 个人发展规划
目前接触了三代，呼吸，体表定位带三个项目，后续会逐渐将几个产品优化完善，三代提高控制精度及稳定性，优化控制逻辑，呼吸和定位带做出更成熟好用的产品。
序号 | 意见&建议
| 意见&建议方向 |  | 内容
1 | 对产品/项目意见建议 |  | 无
2 | 对部门意见建议 |  | 无
3 | 对公司意见建议 |  | 无
4 | 其他方面意见建议 |  | 无
需协助配合工作 | 协作与配合
无
员工签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  | 日期： | 2023-10-31