## 月工时统计表
真健康--在研项目2023年12月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2023-12-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 1.优化adc芯片spi通信功能，使用dma提升运行效率 2.调试60装置 | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2023-12-02 |  |  |  | (空白) |  | 2023-12-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2023-12-03 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 6 | 体表定位带讨论会，讨论定位带现状及后续设计方案 | D-TH-03医学图像处理软件 | 8 | 2023-12-02 | D-TH-02肺活量计
2023-12-04 | D-TH-03医学图像处理软件 | 8 | 光谱仪新电路板程序移植、测试 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 166 | 2023-12-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2023-12-05 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代V2版本控制板：测试步进电机驱动，默认电流1A较大，超过电机额定电流，调为0.5A较为合适 | 总计 | 174 | 2023-12-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2023-12-06 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代V2版本控制板：测试编码器驱动，电机旋转时波动较大，且采集数据不线性，查找原因 |  |  | 2023-12-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2023-12-07 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代V2版本控制板：测试电位器采集 |  |  | 2023-12-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2023-12-08 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代V2版本控制板：调整电机控制逻辑 |  |  | 2023-12-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2023-12-09 | [5 empty] | 2023-12-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2023-12-10 | [5 empty] | 2023-12-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2023-12-11 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代V2版本控制板：编写测试E2驱动，编写E2分页写数据功能 |  |  | 2023-12-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2023-12-12 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代V2版本控制板：测试E2驱动、测试完善电位器校准功能 |  |  | 2023-12-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2023-12-13 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代V2版本控制板：测试完善电位器校准功能 |  |  | 2023-12-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2023-12-14 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代V2版本控制板：提高编码器采集频率，每ms采集20次并进行均值滤波。经测试电机运行中编码器采集值仍然抖动 |  |  | 2023-12-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2023-12-15 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 体表定位带：讨论小灯故障报警方案，更改设计，增加五个报警灯，替换电源指示灯 |  |  | 2023-12-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2023-12-16 | [5 empty] | 2023-12-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2023-12-17 | [5 empty] | 2023-12-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2023-12-18 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代V2版本控制板：测试并解决编码器采集值跳动问题 |  |  | 2023-12-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2023-12-19 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 体表定位带测试：1.测试报警灯功能。2.测试180欧姆电阻下，电池电量变化,1.5m距离可使用2小时 |  |  | 2023-12-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2023-12-20 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 体表定位带测试：试62欧姆电阻下，电池电量变化2.4m距离使用10分钟，继续测试1.8m距离使用40分钟 |  |  | 2023-12-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2023-12-21 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试新电位计和拉线传感器精度，拉线传感器移动过程不线性，有弹性，可用性较低。新电位计精度较高，误差低于9um，且基本没有滞回，后续建议全部更换新电位计 |  |  | 2023-12-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2023-12-22 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 体表定位带测试：测试91欧姆电阻下，电池电量变化，2m距离使用40分钟，但发现随灯亮度减小，ndi上位置出现0.6mm偏差 |  |  | 2023-12-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2023-12-23 | [5 empty] | 2023-12-22 | WD-02-01射频消融仪
2023-12-24 | [5 empty] | 2023-12-23 | WD-02-02射频消融针
2023-12-25 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 体表定位带设计优化：1.考虑增加升压芯片，使小灯电流稳定输出，同时最大程度消耗掉电池电量。2.升压芯片选型，TPS61023，协助设计电路 |  |  | 2023-12-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2023-12-26 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 调试V2版本电路板新装100装置：调试校准及堵转判断逻辑，测试堵转问题，更换电机后解决 |  |  | 2023-12-25 | WD-03-02微波消融针
2023-12-27 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 添加位置规划算法，使4个电机同时启停，运动过程中不会左右摆动，延直线运动 |  |  | 2023-12-26 | 生命科学
2023-12-28 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 调试V2版本电路板新装100装置：添加老化测试程序，开机自动循环四个点，并使用串口打印循环次数，电机状态等信息 |  |  | 2023-12-27 | 光谱项目
2023-12-29 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 调试V2版本电路板新装100装置：测试老化实验堵转问题，包括结构卡顿及线路问题 |  |  | 2023-12-28
2023-12-30 | [5 empty] | 2023-12-29
2023-12-31 | [5 empty] | 2023-12-30
2023-12-31

## 本月月度工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 | 产品开发部 | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 12 月份
工作总结
项目进度评估 | 项目名称 |  | 完成情况描述 |  | 成果输出 |  | 工时
| D-TH-01穿刺手术导航定位系统 |  | 三代： 1.校准功能调试完成。 编写测试E2PROM驱动程序。 编写测试E2PROM分页写数据功能。 编写测试E2PROM收发数据CRC-8校验功能，保证数据读写的安全性。 完善电位计校准功能，优化校准逻辑，校准完成后将数据写入E2，每次开机时读取。 2.V2版本控制板调试完成。 优化adc芯片spi通信功能，使用dma提升运行效率，减少CPU资源占用。 调整驱动芯片输出电流，符合电机额定指标。 解决编码器采集值抖动问题，提高编码器采集频率。 优化电机控制逻辑，优化堵转检测及电机状态切换逻辑，增加停机、清堵转等软件接口。 3.V2版本控制板100装置整机联调完成。 测试并解决堵转问题。尝试更换线缆和编码器电路板，后更换电机解决。 对电位计进行校准，调整校准逻辑。 修改通信逻辑bug。 4.V2版本控制板100装置持续运行测试。 编写自动测试程序，开机自动运行，通过串口实时打印测试信息，可连接电脑使用串口助手查看。 跟进运行测试，协助解决测试中遇到的问题，目前仍有堵转现象。 5.增加电机路径控制算法。 增加算法，通过控制每个电机的运行速度，保证所有电机同时启停，且运动路径保持直线。避免运动过程中与外壳产生无法预知的碰撞。 6.完成150mm新电位计精度测试。 测试新电位计和拉线传感器精度，拉线传感器性能较差，新电位计精度高，误差低于9um，且基本没有滞回现象。 体表定位带： 1.完成第一版定位带性能测试。 分别测试限流电阻180、62、91欧情况下定位带使用时间和不同距离下NDI是否识别，并记录数据。 2.完成下一版本定位带设计。 故障灯硬件方案设计，测试故障灯功能可以实现。 根据测试结果提出升压电路方案，升压芯片选型TPS61023。 |  | 三代： 1.V2版本代码持续在svn上更新。 2.对每台设备电位计进行校准，校准数据写入E2。 3.提供老化测试用代码。 体表定位带： 1.记录测试数据。 2.升压芯片选型。 |  | 166
| D-TH-03医学图像处理软件 |  | 1.完成光谱仪下位机软件的开发、测试和联调（基于开发板）。 主要功能包括： 以太网TCP通信服务端，通信数据解析及数据打包发送，IO控制led、卤素灯及光谱仪，DAC控制，脚蹬状态采集。 联调TCP通信，及各个设备的控制，制定通信协议以结构体为接口，4字节对齐。 2.新电路板移植测试（自制电路板）。 新电路板到货后移植程序并测试TCP通信，各外设控制等功能。测试通过后交予硬件安装。 |  | 1.通信协议。 2.基于开发板的下位机软件代码。 3.基于自制电路板的下位机软件代码。 |  | 8
| 小计 | [5 empty] | 174
收获与不足 | 本月工作突出表现自评： 1.快速完成新版三代的开发和调试，为后续老化测试等其它工作提供新版机器。 2.快速解决测试中遇到的问题。 3.推动定位带的设计，为现有问题提出新的设计思路和解决方案。
本月工作未完成项及解决方案： 测试报告未整理，后续整理上传。
意见&建议 | 意见&建议方向 |  | 意见&建议内容
| 对产品/项目意见建议 |  | 无
| 对部门意见建议 |  | 无
| 对公司意见建议 |  | 无
| 其他方面意见建议 |  | 无
需协助配合工作 | 需协作与配合事项
无
自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  | 自评日期：2023/12/29
Note on B4: truehealth: 下拉菜单选择项目
Note on D4: truehealth: 参照月初的个人工作计划工作对比完成情况进行结果描述
Note on H4: truehealth: 1、工作输出成果 2、输出的文件 3、输出结果存储位置
Note on J4: truehealth: 根据完成的项目工作节点实际占用的工时