## 月工时统计表
真健康--在研项目2024年06月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2024-06-01 |  |  |  | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2024-06-02 |  |  |  | (空白) |  | 2024-06-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2024-06-03 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试国产压差传感器WPAS13，其采集频率、数值波动、精度、零点偏移指标均差于盛思睿SDP33 | 生命科学 | 35 | 2024-06-02 | D-TH-02肺活量计
2024-06-04 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写呼吸产品设计方案及需求 | D-TH-02肺活量计 | 153 | 2024-06-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2024-06-05 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 编写呼吸产品设计方案及需求，当前需求主要延续前代产品功能以及满足1438标准，其他需求如肺活量测量及上位机需求需外部提供 | 总计 | 188 | 2024-06-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2024-06-06 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试国产压差传感器WPAS13，与厂家沟通中，后续可能会对其进行改进 |  |  | 2024-06-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2024-06-07 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 讨论硬件设计主要功能，主要器件选型，及mcu引脚配置 |  |  | 2024-06-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2024-06-08 | [5 empty] | 2024-06-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2024-06-09 | [5 empty] | 2024-06-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2024-06-10 | [5 empty] | 2024-06-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2024-06-11 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写呼吸产品底层驱动,讨论硬件设计方案，原理图及PCB设计 |  |  | 2024-06-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2024-06-12 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 编写移植呼吸产品串口驱动程序 |  |  | 2024-06-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2024-06-13 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写移植呼吸产品i2c驱动 |  |  | 2024-06-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2024-06-14 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写移植呼吸产品sdp33传感器驱动 |  |  | 2024-06-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2024-06-15 | D-TH-02肺活量计 | 12 | 编写驱动程序及数据采集处理滤波程序 |  |  | 2024-06-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2024-06-16 | [5 empty] | 2024-06-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2024-06-17 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写wifi模块通信功能程序 |  |  | 2024-06-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2024-06-18 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 构建wifi通信状态机，包括wifi连接，MQTT构建，TCP连接，持续发送几个状态 |  |  | 2024-06-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2024-06-19 | 生命科学 | 11 | 测试蠕动泵485通信功能，通过485通信实现旋转，使能，速度反馈等功能 |  |  | 2024-06-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2024-06-20 | 生命科学 | 8 | 在原程序基础上，添加单独模块，编写串口驱动，调试串口DMA功能，解决通信异常问题 |  |  | 2024-06-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2024-06-21 | 生命科学 | 8 | 编写蠕动泵控制程序，实现使能，速度控制，速度反馈，报警状态反馈功能。将速度控制及反馈功能接入串口屏数据接口，实现串口屏电机速度控制及实时速度显示。 |  |  | 2024-06-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2024-06-22 | [5 empty] | 2024-06-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2024-06-23 | D-TH-02肺活量计 | 12 | 创建呼吸实验平台工程，移植sdp33和串口涡轮驱动及控制程序 |  |  | 2024-06-22 | WD-02-01射频消融仪
2024-06-24 | 生命科学 | 8 | 优化测试串口屏控制电机程序逻辑，由于屏上没有使能控制按钮，加入自动使能逻辑，速度指令不为0时自动使能电机 |  |  | 2024-06-23 | WD-02-02射频消融针
2024-06-25 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 使用l431开发板搭建流量测试平台，主要器件连接包括pc调试串口，串口控制涡轮，四个i2c流量传感器sfm3300，一个i2c压差传感器sdp33，配合硬件焊线并连接到开发板上 |  |  | 2024-06-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2024-06-26 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 审查硬件原理图并做修改，Type-c接口添加swd调试引脚，重新绘制mcu原理图封装，完善引脚功能细节，增加旧传感器兼容设计 |  |  | 2024-06-25 | WD-03-02微波消融针
2024-06-27 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写测试sfm3300驱动程序，由于i2c外设不够，编写软件i2c驱动替代硬件i2c，两个使用硬件两个软件 |  |  | 2024-06-26 | 生命科学
2024-06-28 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写涡轮流量pid反馈控制功能，通过串口输入目标流量，解析指令，并使用pid输入流量误差控制电机转速，自动控制流量输出 |  |  | 2024-06-27 | 光谱项目
2024-06-29 | [5 empty] | 2024-06-28
2024-06-30 | [5 empty] | 2024-06-29
2024-06-30

## 本月工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 |  | 产品开发部 |  | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 6月份
工作总结
开发进度与成果输出 | 组件名称 | 月度计划 |  | 相关工作 |  | 输出成果 |  | 完成时间 | 实际工时
| 压差式气体流量计 | 1.根据临床需求形成初版肺功能仪的硬件方案 2.根据设计需求输入，开始PCB原理图设计 3.嵌入式程序编写 |  | 设计方案： 1.编写呼吸产品设计方案及需求，当前需求主要延续前代产品功能以及满足1438标准，其他需求如肺活量测量及上位机需求需外部提供。 硬件设计： 1.讨论硬件设计主要功能，主要器件选型，及mcu引脚配置。 2.审查硬件原理图并做修改，Type-c接口添加swd调试引脚，重新绘制mcu原理图封装，完善引脚功能细节，增加旧传感器兼容设计。 嵌入式软件设计： 1.编写驱动程序及数据采集处理滤波程序。 2.完成wifi模块通信功能程序编写，构建wifi通信状态机，包括wifi连接，MQTT构建，TCP连接，持续发送几个状态。 3.添加一阶线性查表程序，通过线性差值表查表法将压差值转换为流量值。 |  | 1.编写完成《呼吸产品设计方案》文档。 2.向硬件提供修改后的原理图及mcu原理图封装。 3.软件增加wifi、数据处理等功能，同步至svn。 |  | 进行中 | 66
| 呼吸产品实验平台 | 1.呼吸产品验证平台硬件设计 2.呼吸产品验证平台嵌入式软件设计 3.压差式传感器原理验证 |  | 硬件： 1.测试国产压差传感器WPAS13，其采集频率、数值波动、精度、零点偏移指标均差于盛思睿SDP33，目前与厂家沟通中，后续可能会对其进行改进。 2.使用stm32l431开发板搭建流量测试平台，主要器件连接包括pc调试串口，串口控制涡轮，四个i2c流量传感器sfm3300，一个i2c压差传感器sdp33，配合硬件焊线并连接到开发板上。 软件： 1.创建呼吸实验平台工程，移植sdp33和串口涡轮驱动及控制程序。 2.编写测试sfm3300硬件i2c驱动程序，由于杜邦线连接不稳定问题，有时会通信崩溃。 3.由于i2c外设不够，编写软件i2c驱动驱动sfm3300，两个使用硬件两个软件，调试软件i2c并解决通信问题。 4.编写涡轮流量pid反馈控制功能，通过串口输入目标流量，解析指令，并使用pid输入流量误差控制电机转速，自动控制流量输出。 |  | 1.搭建4个sfm3300流量传感器并联流量测试平台，理论最大可测量1000L/min气体流量。 2.编写呼吸实验平台软件，实现sdp33驱动，4个sfm3300传感器驱动，串口涡轮驱动，涡轮流量pid控制功能。同步至svn。 |  | 进行中 | 87
| 301断肢 | 蠕动泵及相关传感器驱动程序编写与调试 |  | 1.测试蠕动泵485通信功能，通过485通信实现旋转，使能，速度反馈等功能。 2.在原程序基础上，添加单独模块，编写串口驱动，调试串口DMA功能，解决通信异常问题。 3.编写蠕动泵控制程序，实现使能，速度控制，速度反馈，报警状态反馈功能。 4.将速度控制及反馈功能接入串口屏数据接口，实现串口屏电机速度控制及实时速度显示。 5.优化测试串口屏控制电机程序逻辑，由于屏上没有使能控制按钮，加入自动使能逻辑，速度指令不为0时自动使能电机。 |  | 1.在原嵌入式软件基础上，编写485蠕动泵驱动和控制程序，以及串口屏控制功能。 |  | 2024-06-24 | 35
| 累计工时 | [7 empty] | 188
配合工作 | 配合事项 具体工作 |  | 具体工作 |  | 完成情况 |  | 完成时间 |  | 实际工时
| 累计工时 | [7 empty] | 0
| 本月总工时 | [7 empty] | 188
未完成工作及说明
| 自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  |  | 自评日期： | 2024-07-03