## 月工时统计表
真健康--在研项目2024年07月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2024-07-01 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 优化流量数据采集处理，进行第二次测试后发现测试结果更加平滑，但仍有不单调情况存在。 | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2024-07-02 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 优化调整测试流程，每个测试点间隔时间提升为12s，测试结果未有太大改善，根据观察可能需要大大加大每个测试点间隔时间。 | (空白) |  | 2024-07-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2024-07-03 | D-TH-02肺活量计 | 10 | 测试涡轮pid反馈控制，调整pid参数，实现涡轮对输出流量的反馈控制。 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 2024-07-02 | D-TH-02肺活量计
2024-07-04 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写压差流量传感器自动校准程序，使用涡轮控制输出不同的流量值，并在流量稳定后记录此时的压差值与实际流量值。 | D-TH-02肺活量计 | 230 | 2024-07-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2024-07-05 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 优化滤波程序，由于涡轮输出的气体流量波动较大，对压差传感器进行特殊滤波处理，流量上升结束后开始累计压差采集值，并除以采集次数进行累计均值滤波。 | 总计 | 238 | 2024-07-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2024-07-06 | [5 empty] | 2024-07-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2024-07-07 | [5 empty] | 2024-07-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2024-07-08 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试校准程序，目前气路情况下单涡轮输出流量范围为70L/min~680L/min，每隔1L/min测试一次，间隔时间10s，测试结果有不单调的点存在，需继续优化校准程序。后续需多次测试对比验证。 |  |  | 2024-07-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2024-07-09 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 实验平台增加第二个涡轮，连接涡轮，添加并调试串口驱动程序，涡轮串联使用后总流量可超过800L/min。 |  |  | 2024-07-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2024-07-10 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 连接并测试比例阀驱动电路，使用旧电路板上mos电路连接比例阀，测试可实现比例阀控制。 |  |  | 2024-07-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2024-07-11 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 测试4个sfm3300流量传感器一致性，发现4个传感器测得流量有一定偏差，考虑后续需使用vt650先校准4个sfm3300流量传感器，再用4个传感器并联作为测试仪器。默认vt650准确。 |  |  | 2024-07-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2024-07-12 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 查询气体流量类型相关定义，常用类型包括：ATP、ATPD、STP、STPS、STPD、BTPS、BTPD等。根据传感器手册判断，sfm3300流量传感器检测值为STPD20，即20℃，1个大气压，湿度0%时的气体流量，1438标准要求气体流量类型为BTPS。 |  |  | 2024-07-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2024-07-13 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 搭建比例阀气路连接。编写比例阀pwm驱动程序，测试比例阀开度控制 |  |  | 2024-07-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2024-07-14 | [5 empty] | 2024-07-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2024-07-15 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 编写呼吸产品测试平台设计方案。 |  |  | 2024-07-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2024-07-16 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 校准4路sfm3300流量传感器，将4路sfm3300流量传感器串联进气路，测试校准4个传感器，对误差进行补偿 |  |  | 2024-07-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2024-07-17 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 使用校准后的平台测试压差式流量传感器，进行四轮测试，测试其重复性，单调性等 |  |  | 2024-07-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2024-07-18 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 优化校准程序，使其在测试过程中测试数据更稳定，提升测试准确性 |  |  | 2024-07-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2024-07-19 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试所有三代装置，用于老化测试 |  |  | 2024-07-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2024-07-20 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 测试比例阀pid流量反馈控制，其反馈控制目前与涡轮反馈控制会产生冲突，暂时固定涡轮转速控制比例阀 |  |  | 2024-07-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2024-07-21 | [5 empty] | 2024-07-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2024-07-22 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 测试比例阀pid控制 |  |  | 2024-07-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2024-07-23 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 使用测试平台，通过比例阀反馈控制输出小流量，测试0.5L/min~100L/min压差与流量对应关系，多组测试对比 |  |  | 2024-07-22 | WD-02-01射频消融仪
2024-07-24 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试0.5L/min~100L/min压差与流量对应关系，多组测试对比 |  |  | 2024-07-23 | WD-02-02射频消融针
2024-07-25 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 组装新版呼吸控制电路板，去掉r17，焊接弹针，连接电池，下载线，粘贴显示屏，通电正常 |  |  | 2024-07-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2024-07-26 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 优化比例阀pid控制程序，缓解比例阀控制抖动问题 |  |  | 2024-07-25 | WD-03-02微波消融针
2024-07-27 | [5 empty] | 2024-07-26 | 生命科学
2024-07-28 | [5 empty] | 2024-07-27 | 光谱项目
2024-07-29 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 呼吸新控制板程序移植，驱动程序调试 |  |  | 2024-07-28
2024-07-30 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 调试I2C驱动程序及传感器驱动 |  |  | 2024-07-29
2024-07-31 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 调试串口wifi串口驱动 |  |  | 2024-07-30
2024-07-31

## 本月工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 |  | 产品开发部 |  | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 7月份
工作总结
开发进度与成果输出 | 组件名称 | 月度计划 |  | 相关工作 |  | 输出成果 |  | 完成时间 | 实际工时
| 压差式气体流量计 | 1.完成底层驱动程序 2.完成传感器数据处理算法 3.完成与上位机通信 4.相关测试代码同步至FTP |  | 硬件： 1.配合硬件组装新版呼吸控制电路板，去掉r17，焊接弹针，连接电池，下载线，粘贴显示屏，通电正常。 软件： 1.呼吸新控制板程序移植，调试IO驱动、传感器硬件I2C驱动、压差传感器sdp33驱动、pc串口及wifi串口驱动驱动程序。 2.测试修改wifi-mqtt连接功能，添加数据填充程序，连接上位机显示流量数据。 3.调试数据处理，增加校准数据转换，将校准数据加入代码，计算流量值，增加潮气量计算。 |  | 1.6套新版呼吸控制板。 2.控制板程序实现底层驱动、传感器数据处理、wifi通信功能，代码已上传svn。 |  |  | 46
| 呼吸产品实验平台 | 1.呼吸产品验证平台硬件搭建及硬件原理图PCB设计 2.呼吸产品验证平台嵌入式软件开发与测试 3.通过实验平台测试验证流量传感器 |  | 硬件： 1.涡轮增加散热处理，避免测试中过热。 2.使用旧电路板上mos电路连接比例阀，实现比例阀控制。搭建比例阀气路连接。 3.流量传感器重新焊接打胶，解决通信经常崩溃问题。 4.实验平台增加第二个涡轮，连接涡轮，添加并调试串口驱动程序，涡轮串联使用后总流量可超过800L/min。 软件： 1.优化流量数据采集处理程序，进行第二次测试后发现测试结果更加平滑，但仍有不单调情况存在。 2.编写压差流量传感器自动校准程序，使用涡轮控制输出不同的流量值，并在流量稳定后记录此时的压差值与实际流量值。 3.优化滤波程序，由于涡轮输出的气体流量波动较大，对压差传感器进行特殊滤波处理，流量上升结束后开始累计压差采集值，并除以采集次数进行累计均值滤波。 4.测试涡轮pid反馈控制，调整pid参数，实现涡轮对输出流量的反馈控制。 5.编写比例阀pwm驱动程序，测试比例阀开度控制。 6.测试比例阀pid流量反馈控制，其反馈控制与涡轮反馈控制会产生冲突，固定涡轮转速控制比例阀，调整pid参数，缓解比例阀控制抖动问题。 7.优化校准程序，使其在测试过程中测试数据更稳定，提升测试准确性。 8.优化比例阀pid控制程序，缓解比例阀控制抖动问题。 测试： 1.编写《呼吸产品测试平台设计方案》。 2.查询气体流量类型相关定义，常用类型包括：ATP、ATPD、STP、STPS、STPD、BTPS、BTPD等。根据传感器手册判断，sfm3300流量传感器检测值为STPD20，即20℃，1个大气压，湿度0%时的气体流量，1438标准要求气体流量类型为BTPS。 3.测试4个sfm3300流量传感器一致性，发现4个传感器测得流量有一定偏差，校准4路sfm3300流量传感器，将4路sfm3300流量传感器串联进气路，测试校准4个传感器，对误差进行补偿。将补偿加入采集程序，并联4个传感器作为测试仪器。 4.调试校准程序，优化调整测试流程，延长单点测试时间，保证测试数据稳定情况下尽量减少测试时间，尝试10s、12s、30s、40s、60s等时间，并观察各个流量情况下测试数据波形，最终单涡轮测试时间定为50s，加比例阀后定为60s。 5.校准压差式流量传感器，使用单涡轮输出流量范围为70L/min~680L/min，使用比例阀输出流量范围0L/min~100L/min，每隔1L/min测试一次，间隔时间50s，经多次测试对比，解决测试数据不单调问题。最终输出全流量下压差值与流量值对应表，用于压差式流量传感器的流量解算。使用校准后的平台测试压差式流量传感器，共进行七轮测试，测试其重复性，单调性等，最终测试结果传感器单调性重复性可满足基本需求，仍有波动较大问题，通过软件滤波处理。具体测试数据记录于《呼吸平台测试数据》在线文档。详细数据分析及测试开发过程记录见《呼吸产品开发过程记录》在线文档。 |  | 1.完善测试平台，实现0~800L/min气源的控制，涡轮增加散热处理，大流量串联双涡轮实现，小流量串联比例阀实现。 2.呼吸产品验证平台嵌入式软件代码，包含涡轮控制、比例阀控制、流量及压差传感器采集、数据处理、数据滤波、传感器自动校准、数据打印等功能，已上传至svn。 3.编写《呼吸产品测试平台设计方案》文档，已同步到企业微信在线文档。 4.编写《呼吸平台测试数据》文档，实时记录测试数据，后续新数据实时更新。已同步到企业微信在线文档。 5.编写《呼吸产品开发过程记录》文档，实时记录测试过程、数据分析和产品开发过程，后续实时更新。已同步到企业微信在线文档。 |  |  | 184
| 三代 |  |  | 测试现有所有三代的40、60、100执行装置，确保正常使用，用于老化测试。 |  | 准备多台三代的40、60、100执行装置，用于老化测试已发出。 |  |  | 8
| 累计工时 | [7 empty] | 238
配合工作 | 配合事项 具体工作 |  | 具体工作 |  | 完成情况 |  | 完成时间 |  | 实际工时
| 累计工时 | [7 empty] | 0
| 本月总工时 | [7 empty] | 238
未完成工作及说明
| 自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  |  | 自评日期： | 2024-08-02