## 月工时统计表
真健康--在研项目2024年1月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2024-01-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试新电路板60装置，重新校准 | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2024-01-02 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试定位带升压电路使用纽扣电池后失效问题 | (空白) |  | 2024-01-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2024-01-03 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 修改定位带控制盒原理图 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 176 | 2024-01-02 | D-TH-02肺活量计
2024-01-04 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药） | 8 | 编写测试支地自动化测试程序 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药） | 8 | 2024-01-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2024-01-05 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 调试新电路板60装置，修改修改部分电机状态机逻辑 | 总计 | 184 | 2024-01-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2024-01-06 | [5 empty] | 2024-01-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2024-01-07 | [5 empty] | 2024-01-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2024-01-08 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试新版100和60装置2号电机堵转问题 |  |  | 2024-01-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2024-01-09 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试定位带升压电路，经讨论需更换电池 |  |  | 2024-01-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2024-01-10 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 修改供电方案，使用LIR1632电池，并配合降压电路使用 |  |  | 2024-01-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2024-01-11 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试150电位计45度加热后的精度，添加循环运行程序 |  |  | 2024-01-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2024-01-12 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 完善并与上位机核对通信协议 |  |  | 2024-01-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2024-01-13 | [5 empty] | 2024-01-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2024-01-14 | [5 empty] | 2024-01-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2024-01-15 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试锂电池LIR1632加降压方案 |  |  | 2024-01-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2024-01-16 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试150电位计多次运动后的精度，测试新装60装置 |  |  | 2024-01-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2024-01-17 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写新通信协议，测试定位带不同距离下识别情况 |  |  | 2024-01-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2024-01-18 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写并测试新通信协议，测试串口E2数据读写功能 |  |  | 2024-01-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2024-01-19 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 100装置修改导程，编写测试程序 |  |  | 2024-01-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2024-01-20 | [5 empty] | 2024-01-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2024-01-21 | [5 empty] | 2024-01-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2024-01-22 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写堵转自动恢复程序，增加单个电机堵转次数统计 |  |  | 2024-01-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2024-01-23 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试修改通信协议 |  |  | 2024-01-22 | WD-02-01射频消融仪
2024-01-24 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试并解决60装置通信故障 |  |  | 2024-01-23 | WD-02-02射频消融针
2024-01-25 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试通信协议bug，测试堵转自动恢复程序 |  |  | 2024-01-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2024-01-26 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试新版定位带，修改限流电阻 |  |  | 2024-01-25 | WD-03-02微波消融针
2024-01-27 | [5 empty] | 2024-01-26 | 生命科学
2024-01-28 | [5 empty] | 2024-01-27 | 光谱项目
2024-01-29 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试100装置前后间隙，为算法测试提供数据 |  |  | 2024-01-28
2024-01-30 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试定位带报警灯功能正常，亮度合适 |  |  | 2024-01-29
2024-01-31 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写40控制板程序 |  |  | 2024-01-30
2024-01-31

## 本月月度工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 | 产品开发部 | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 1月份
工作总结
项目进度评估 | 项目名称 |  | 完成情况描述 |  | 成果输出 |  | 工时
| D-TH-01穿刺手术导航定位系统 |  | 三代： 1.测试多台新装装置 （1）测试3台60装置，2台100装置，均使用2.0版本硬件，分别校准电位计并解决部分堵转问题。 2.测试堵转问题，并设计堵转自恢复程序，可解决轻微或偶发的堵转。 （1）测试100装置电机堵转问题，发现电机快到指定位置时由于电机转速过低导致力矩不够，使得无法旋转到指定位置。提高最小转速限制值，并使其仍然低于最小位置误差与控制周期的比值3倍，避免电机在目标位置附近反复抖动。 （2）结构安装T型连接件，100装置修改导程，编写测试程序，经测试不能解决堵转问题。 （3）编写并测试堵转自动恢复程序，堵转后断开电机使能再重新使能，为避免使能过程中的电机抖动，此过程持续200ms，当5s内连续发生15次堵转时停止自恢复功能并报出堵转故障。增加单个电机堵转次数统计功能，并在测试模式下实时打印。经长期测试基本解决偶发性轻微堵转。 3.修改完善控制逻辑 （1）修改堵转后仍能接收运动指令问题，修改部分电机状态机运行逻辑。 （2）增加自恢复状态用于堵转自恢复功能。 4.设计新通信协议，增加新功能，编写程序并与上位机联调。 （1）完善通信协议，并与上位机核对补充修改协议。 （2）编写并测试串口E2数据存储功能。 （3）根据新通信协议编写通信模块程序，原协议依然备份，使用串口助手测试通信功能正常。 5.150mm新电位计测试，新电位计明显性能由于现有电位计 （1）测试150电位计45度加热后的精度。测试结果表明45度下电位计精度满足要求。 （2）编写循环运行程序，使150测试工装反复运行，运行三天后测试多次运动后的精度满足要求。 6.协助算法测试电机前后间隙 测试100和60装置前后间隙，为算法测试提供数据。 |  | 1.提供5台2.0版本新装置。使用期间配合测试更改程序。 2.增加堵转自恢复功能，并增加恢复次数打印。 3.为上位机提供一台新协议样机进行测试。 4.为算法提供机械间隙测试数据。 |  | 176
| D-TH-01穿刺手术导航定位系统 |  | LED体表定位带： 1.测试升压电路方案 测试升压电路使用纽扣电池后失效问题，示波器观察电池两端压降不稳定。经讨论考虑CR1632纽扣电池电流输出能力不够，需更换电池。 2.设计新供电方案并进行测试 （1）修改供电方案，使用LIR1632电池，并配合降压电路使用，降压芯片选型TPS62A01A。降压电路输出电压定为1.7v，略高于报警灯工作电压1.6v。 （2）测试NDI在3m距离稳定看到led时需保持的最小电流为4.11mA，由此确定led恒流电流为5mA，限流电阻为91欧姆。 （3）测试锂电池LIR1632加降压方案，led恒流5mA，保证在NDI距离3米位置可以看清。经测试锂电池充满电到使光持续时间约1小时30分。由于锂电池出厂一般充电60%左右，测试电池不充电直接使用时间约1小时，依然满足要求。 （4）测试不同距离下定位带在NDI下的识别情况，led电流不变的情况下，各个距离均能识别，但距离较近时NDI会报饱和状态，是否影响需进一步确认。 （5）测试大厂的红外led亮度，发现亮度更高，3.1mA可识别，所以修改led恒流电流为3.5mA。 （6）测试新版（V1.1）定位带，新版定位带使用锂电池加降压电路方案，并使用大厂红外led灯，led亮度与之前测试不符，增大led电流为4.5mA后正常识别，考虑可能是led批次问题导致，经测试可维持1小时30分钟。且NDI坐标无明显变化。测试报警灯功能正常，亮度合适。 （7）测试新买大厂电池性能，定位带使用时间延长15分钟左右。 （8）通过与厂家沟通电池特性问题，锂电池出厂充电约60%为行规，且电池每月掉电约5%，后续考虑更换大容量电池，保证定位带寿命。 3.设计控制盒型号 辅助硬件修改控制盒原理图，包括确定芯片引脚定义，充放电接口设计，防反二极管选型等。 |  | 1.编写新版（V1.1）测试报告. 2.提供新版定位带。
| D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药） |  | 编写测试支地自动化测试程序，IO控制支地每10s动作一次，并使用E2记录动作次数。 |  | 自动化测试程序 |  | 8
| 小计 | [5 empty] | 184
收获与不足 | 本月工作突出表现自评： 1.积极配合硬件结构解决三代电机堵转问题，并提供软件解决方案，大大降低了堵转次数。 2.主动制定新通信协议，不仅为新功能提供协议，还提高了电机位置数据的传输精度。 3.推进led定位带的设计实现，发现问题并提供解决方案。
本月工作未完成项及解决方案： 无
意见&建议 | 意见&建议方向 |  | 意见&建议内容
| 对产品/项目意见建议 |  | 无
| 对部门意见建议 |  | 无
| 对公司意见建议 |  | 无
| 其他方面意见建议 |  | 无
需协助配合工作 | 需协作与配合事项
无
自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  | 自评日期：2024/2/1
Note on B4: truehealth: 下拉菜单选择项目
Note on D4: truehealth: 参照月初的个人工作计划工作对比完成情况进行结果描述
Note on H4: truehealth: 1、工作输出成果 2、输出的文件 3、输出结果存储位置
Note on J4: truehealth: 根据完成的项目工作节点实际占用的工时