## 月工时统计表
真健康--在研项目2024年11月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2024-11-01 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 准备两台旧版肺活量计，烧录整改程序并测试，用于型检测试，准备测试相关工具配件。 | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2024-11-02 |  |  |  | (空白) |  | 2024-11-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2024-11-03 |  |  |  | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 40 | 2024-11-02 | D-TH-02肺活量计
2024-11-04 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 研究呼吸产品种类，规划呼吸产品开发方向，编写策划文档 | D-TH-02肺活量计 | 123 | 2024-11-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2024-11-05 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 旧版肺活量计型检，与水木讨论检测方法，完成线性度等检测，由于产品无法满足检测仪器量程，删除频率响应指标 | 总计 | 163 | 2024-11-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2024-11-06 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 使用定标桶进行潮气量检测，摸底测试精度后带去水木检测，完成潮气量精度及其他功能检测 |  |  | 2024-11-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2024-11-07 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 初步测试旁路结构流量传感器特性 |  |  | 2024-11-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2024-11-08 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 探究MEMS热式流量传感器原理，编写策划文档 |  |  | 2024-11-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2024-11-09 | [5 empty] | 2024-11-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2024-11-10 | [5 empty] | 2024-11-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2024-11-11 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试V2.4版本机加工流量探头，共四个型号分别两种材料 |  |  | 2024-11-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2024-11-12 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试V2.4版本机加工流量探头 |  |  | 2024-11-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2024-11-13 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 重复测试，重复测试26*8mm探头，验证重复性。编写整理测试报告 |  |  | 2024-11-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2024-11-14 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写测试整理报告，初步分析目前直径最小的26*8mm探头比较稳定 |  |  | 2024-11-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2024-11-15 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 正反向一致性测试，测试探头反向效果，目前一致性较差 |  |  | 2024-11-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2024-11-16 | [5 empty] | 2024-11-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2024-11-17 | [5 empty] | 2024-11-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2024-11-18 | [5 empty] | 2024-11-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2024-11-19 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 开项目会讨论近期测试结果，目前主要关注重复性一致性测试，新加工几款内圈直径更小的探头 |  |  | 2024-11-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2024-11-20 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试机加工探头一致性，四种机加工探头将两端连接件粘上，持续测试其一致性 |  |  | 2024-11-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2024-11-21 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 审核并配合修改肺活量计注册文档，反复修改讨论注册相关文档，增加测试用例 |  |  | 2024-11-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2024-11-22 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 三代讨论生产工具校准流程，增加校准相关通信协议。审核体表定位带测试工装控制板原理图 |  |  | 2024-11-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2024-11-23 | [5 empty] | 2024-11-22 | WD-02-01射频消融仪
2024-11-24 | [5 empty] | 2024-11-23 | WD-02-02射频消融针
2024-11-25 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 测试四种机加工探头一致性，整理测试数据编写测试报告 |  |  | 2024-11-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2024-11-26 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 调试云台电机，测试三环控制及CAN总线通信，发现电流环为开环控制，拆机发现没有电流采样电阻 |  |  | 2024-11-25 | WD-03-02微波消融针
2024-11-27 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 与博士讨论电机选型需求，主要需要电流环闭环控制及编码器反馈，根据需求重新选型采购MG4010E-i10电机 |  |  | 2024-11-26 | 生命科学
2024-11-28 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写并调试校准上位机通信程序，与上位机联调并解决电位计校准数据通信传输问题 |  |  | 2024-11-27 | 光谱项目
2024-11-29 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写校准设计方案文档 |  |  | 2024-11-28
2024-11-30 | [5 empty] | 2024-11-29
2024-11-30

## 本月工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 |  | 产品开发部 |  | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 11月份
工作总结
开发进度与成果输出 | 组件名称 | 月度计划 |  | 相关工作 |  | 输出成果 |  | 完成时间 | 实际工时
| 呼吸 | 1.流量探头原理研究 2.测试并改进探头结构设计 |  | 压差式流量传感器： 1.测试V2.4版本机加工流量探头，共四个型号分别两种材料共8种，测试流量范围100L/min~750L/min，测试点间隔50L/min，每种探头分别测试正反向特性。 2.编写测试整理报告，初步分析目前4种探头中，直径最小的26*8mm探头比较稳定，由此推断探头直径越小效果越好。 另外发现由于机加工探头的表面光滑度更高，同样尺寸的探头，机加工探头比3D打印探头的测量范围更大，又因为直径越小效果越好，选择直径更小的探头24*7mm，26*7mm和26*6mm尺寸加工测试。 3.正反向一致性测试，测试对比探头反向效果，反向与正向一致性较低，暂未找到原因，若无法解决则需正反向分别校准。 4.固定探头两端转换接头，由于探头插入角度对测试结果有较大影响，将四种机加工探头将两端连接件使用热熔胶粘上，保证测试结果不会被连接件晃动干扰。 5.重复性测试，重复测试4种探头，测试流量范围100L/min~750L/min，测试点间隔50L/min，验证重复性，测试间隔1天，记录压差、流量、温度、室温等数据。 6.整理重复测试数据，编写整理测试报告。重复性测试有效数据共测试七组，每组间隔1天以上时间，包括每个探头的正反向测试。对比测试结果明显发现探头直径越小重复性越高，尤其是内圈直径对测试结果影响十分明显。 呼吸产品研究： 1.研究呼吸产品种类，规划呼吸产品开发方向，编写策划文档。 2.初步测试旁路结构流量传感器特性。 3.探究MEMS热式流量传感器原理。 4.开项目会讨论近期测试结果，目前主要关注重复性一致性测试，最终确定新加工几款内圈直径更小的探头。后续主要进行长期重复性测试，验证传感器重复性性能。 |  | 1.编写完善《压差式流量流量探头测试报告》。 2.初步编写《呼吸产品策划》文档。 3.根据测试结果选择26*7mm，26*6mm，24*7mm三种探头加工。 |  |  | 91
| 旧版肺活量计配合注册 | 配合旧版肺活量计注册 |  | 1.准备两台旧版肺活量计，烧录整改程序并测试，用于型检测试，准备测试相关工具配件。 2.旧版肺活量计型检，去水木进行1438和对比产品型检，与水木讨论检测方法，完成线性度等检测，由于产品无法满足检测仪器量程，删除频率响应指标。 3.使用定标桶进行潮气量检测，在公司摸底测试精度后带去水木检测，完成潮气量精度及其他功能检测。 4.审核肺活量计注册文档，配合注册要求反复讨论并修改注册相关文档，增加测试用例。 |  | 1.添加潮气量测量程序功能的两台旧版肺活量计。 2.完成型检。 3.修改完善注册文档。 |  |  | 32
| 三代 | 实现校准功能通信控制，并联调 |  | 1.讨论生产工具校准流程，增加校准相关通信协议。包括校准控制，校准状态，校准数据传输。 2.编写并调试校准上位机通信程序并测试。 3.与上位机联调并解决电位计校准数据通信传输问题。完成通信功能。 4.编写《三代执行装置校准设计方案》文档，详细描述校准原理和校准实现方法。 5.讨论板卡测试方案，初步确定先单独编写一套板卡测试程序。 |  | 1.修改三代《软件通信协议》。 2.完成校准通信程序。 3.编写《三代执行装置校准设计方案》文档。 |  |  | 24
| 主从 | 电机选型测试 |  | 1.了解新选型电机，调试MS4010电机，测试三环控制及CAN总线通信，发现电流环为开环控制，拆机发现没有电流采样电阻。 2.与博士讨论电机选型需求，主要需要电流环闭环控制及编码器反馈，根据需求重新选型采购MG4010E-i10电机。 |  | 1.电机选型。 |  |  | 8
| 累计工时 | [7 empty] | 155
配合工作 | 配合事项 具体工作 |  | 具体工作 |  | 完成情况 |  | 完成时间 |  | 实际工时
| UR5e机械臂收回问题 |  | 讨论单片机控制机械臂收回方案，目前考虑需要单片机编译socket问题。 |  | 讨论结果发现必须在单片机上编译c++库，还未尝试编译 |  |  |  | 4
| 体表定位带测试工装 |  | 审核体表定位带测试工装控制板原理图。提出串口通信及红外灯驱动问题。 |  | 向硬件反馈问题并修改解决。 |  |  |  | 4
| 累计工时 | [7 empty] | 8
| 本月总工时 | [7 empty] | 163
未完成工作及说明
| 自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  |  | 自评日期： | 2024-12-03