## 月工时统计表
真健康--在研项目2024年2月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2024-02-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试60装置前后间隙，为算法测试提供数据 | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2024-02-02 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写40控制板程序 | (空白) |  | 2024-02-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2024-02-03 |  |  |  | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 128 | 2024-02-02 | D-TH-02肺活量计
2024-02-04 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试新电池性能，使用时间延长15分钟左右 | 总计 | 128 | 2024-02-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2024-02-05 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试并解决60装置堵转问题，磁铁脱落，接口板故障 |  |  | 2024-02-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2024-02-06 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 自动测试程序增加不同角度的四个测试点 |  |  | 2024-02-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2024-02-07 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试电位计不准确问题 |  |  | 2024-02-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2024-02-08 | [5 empty] | 2024-02-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2024-02-09 | [5 empty] | 2024-02-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2024-02-10 | [5 empty] | 2024-02-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2024-02-11 | [5 empty] | 2024-02-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2024-02-12 | [5 empty] | 2024-02-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2024-02-13 | [5 empty] | 2024-02-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2024-02-14 | [5 empty] | 2024-02-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2024-02-15 | [5 empty] | 2024-02-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2024-02-16 | [5 empty] | 2024-02-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2024-02-17 | [5 empty] | 2024-02-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2024-02-18 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 确认定位带技术要求，补充技术资料 |  |  | 2024-02-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2024-02-19 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 调试100装置，更新新通信协议，测试上位机崩溃原因 |  |  | 2024-02-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2024-02-20 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 调试韩国电机，编写控制程序 |  |  | 2024-02-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2024-02-21 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写韩国电机通信程序 |  |  | 2024-02-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2024-02-22 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 解决上位机崩溃问题，参数固定发120字节 |  |  | 2024-02-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2024-02-23 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试韩国电机通信协议 |  |  | 2024-02-22 | WD-02-01射频消融仪
2024-02-24 | [5 empty] | 2024-02-23 | WD-02-02射频消融针
2024-02-25 | [5 empty] | 2024-02-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2024-02-26 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试串口通信故障问题，同时收发时会发生溢出错误 |  |  | 2024-02-25 | WD-03-02微波消融针
2024-02-27 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 解决串口通信故障问题 |  |  | 2024-02-26 | 生命科学
2024-02-28 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写体表定位带电池参数文档，演示下载程序流程，设计下载线。 |  |  | 2024-02-27 | 光谱项目
2024-02-29 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 查找使用时间更长的电池，查找使用时间更长的电池，包括CR2，ER13150，锂锰软包电池等 |  |  | 2024-02-28
2024-02-29

## 本月月度工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 | 产品开发部 | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 2月份
工作总结
项目进度评估 | 项目名称 |  | 完成情况描述 |  | 成果输出 |  | 工时
| D-TH-01穿刺手术导航定位系统 |  | 三代V1.1： 1.调试100装置，更新新通信协议，测试上位机崩溃原因，暂时将校准参数固定发120字节解决问题。 2.确定生产程序烧录方式。 （1）讨论生产流程，测试使用ST-LINK方式烧录程序。 （2）演示下载程序流程，设计下载线连接方式。 三代V1.1（40）： 1.编写40版本下位机软件 （1）编写底层驱动程序，测试6路485通信同时使用DMA收发。 （2）根据韩国电机通信协议，编写电机通信程序，并测试。 （3）编写韩国电机控制程序，测试并修改控制逻辑。 （4）测试并串口通信故障问题，频繁发送指令会导致串口崩溃，发现485通信有时会同时收发时会发生溢出错误。但延长收发数据间隔后仍有可能崩溃，添加接收异常后重新初始化串口，暂时解决串口问题。 2.调试韩国电机 （1）调试通信协议，测试软件的通信时间间隔为30ms。 （2）调试控制参数，其中位置校准参数默认不为零，怀疑其与电机位置反馈不准确有关。 （3）测试旧版本电机总行程只有35mm原因，其标称行程为41mm，除可修改的位置校准参数以外，存在一组不可修改的位置校准参数，为出厂参数，怀疑此参数导致的行程不准确。新控版本电机行程准确可以到达40mm，后续均使用新版。 LED体表定位带： 1.确认技术要求内容，补充技术资料。 2.编写体表定位带电池参数文档，列出现有电池参数及使用时间，和其它电池替代方案。 3.查找使用时间更长的电池，包括CR2，ER13150，锂锰软包电池等一系列一次性锂电池，与硬件结构讨论优化方案。 |  | 1.完成40版本控制板程序。 2.补充定位带技术资料，编写体表定位带电池参数及其他电池选型。 |  | 128
| 小计 | [5 empty] | 128
收获与不足 | 本月工作突出表现自评： 1.完成40版本控制板程序，接手韩国电机，解决遗留问题。 2.选型多种锂电池，并列出每种电池特性。
本月工作未完成项及解决方案： 无
意见&建议 | 意见&建议方向 |  | 意见&建议内容
| 对产品/项目意见建议 |  | 无
| 对部门意见建议 |  | 无
| 对公司意见建议 |  | 无
| 其他方面意见建议 |  | 无
需协助配合工作 | 需协作与配合事项
无
自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  | 自评日期：2024/3/1
Note on B4: truehealth: 下拉菜单选择项目
Note on D4: truehealth: 参照月初的个人工作计划工作对比完成情况进行结果描述
Note on H4: truehealth: 1、工作输出成果 2、输出的文件 3、输出结果存储位置
Note on J4: truehealth: 根据完成的项目工作节点实际占用的工时