## 月工时统计表
真健康--在研项目2024年3月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2024-03-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 编写体表定位带电池参数文档，列出现有电池参数及使用时间，和其它电池替代方案,与硬件结构讨论优化方案 | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2024-03-02 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 13 | 测试foc功能代码，测试电机成功实现速度模式 | (空白) |  | 2024-03-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2024-03-03 |  |  |  | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 103 | 2024-03-02 | D-TH-02肺活量计
2024-03-04 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 11 | 编写三代报警、自检模块功能代码 | D-TH-02肺活量计 | 131 | 2024-03-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2024-03-05 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 修改堵转自恢复方式为驱动芯片断电后重新上电。 | 总计 | 234 | 2024-03-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2024-03-06 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 10 | 测试LIR1654电池性能，不充电使用时间约6小时 |  |  | 2024-03-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2024-03-07 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 10 | 测试foc功能代码，控制不同电机旋转 |  |  | 2024-03-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2024-03-08 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试三代报警功能 |  |  | 2024-03-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2024-03-09 | [5 empty] | 2024-03-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2024-03-10 | [5 empty] | 2024-03-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2024-03-11 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 评判是否可使用1804标准替代1438使用，1804标准参数要求更严格，现有呼吸流量计无法满足。 |  |  | 2024-03-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2024-03-12 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 根据算法提供的数据，修改40装置长度数据解析因子 |  |  | 2024-03-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2024-03-13 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 设计主要硬件组成，选择低功耗MCU，stm32l431，采购现成模块，wifi和oled用于软件开发 |  |  | 2024-03-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2024-03-14 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 建立stm32l431工程模版 |  |  | 2024-03-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2024-03-15 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 分析1438检验方法，需上位机提供波形缩放及数据显示功能，或直接显示每个周期的PEF |  |  | 2024-03-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2024-03-16 | D-TH-02肺活量计 | 13 | 测试wifi模块功能 |  |  | 2024-03-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2024-03-17 | [5 empty] | 2024-03-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2024-03-18 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 沟通上位机添加PEF和PIF参数，用于检测，测试新增加的PEF参数，满足检测要求 |  |  | 2024-03-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2024-03-19 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 讨论新款设计方案 |  |  | 2024-03-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2024-03-20 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写新版肺活量计设计方案 |  |  | 2024-03-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2024-03-21 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 旧版呼吸按照YY/T-1438标准去水木摸底测试 |  |  | 2024-03-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2024-03-22 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 计算整理测试数据，编写摸底测试报告，其中气流阻力和频率响应不通过 |  |  | 2024-03-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2024-03-23 | D-TH-02肺活量计 | 9 | 编写新版肺活量计底层驱动 |  |  | 2024-03-22 | WD-02-01射频消融仪
2024-03-24 | [5 empty] | 2024-03-23 | WD-02-02射频消融针
2024-03-25 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 搭建测试模块，连接传感器、oled、wifi模块到控制板 |  |  | 2024-03-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2024-03-26 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 查找800L/min流量的气源和气流检测设备，备选方案为，使用大流量涡轮作为气源，检测可使用气路并联方式实现，流量检测仪器四川中测仪器科技有限公司，涡轮选择Boreasa（贝丰）公司涡轮 |  |  | 2024-03-25 | WD-03-02微波消融针
2024-03-27 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 11 | 修改张大头版本程序，将通信协议改为新版本，增加算法参数读写功能，测试后收不到上位机位置指令 |  |  | 2024-03-26 | 生命科学
2024-03-28 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试新装新版40、60、100装置 |  |  | 2024-03-27 | 光谱项目
2024-03-29 | D-TH-02肺活量计 | 8 | stm32l431芯片编写I2C驱动，SPI驱动，串口驱动， |  |  | 2024-03-28
2024-03-30 | D-TH-02肺活量计 | 12 | 测试SDP31压差传感器，I2C驱动，解决通信无法识别ACK问题 |  |  | 2024-03-29
2024-03-31 | [5 empty] | 2024-03-30
2024-03-31

## 本月月度工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 | 产品开发部 | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 3月份
工作总结
项目进度评估 | 项目名称 |  | 完成情况描述 |  | 成果输出 |  | 工时
| D-TH-01穿刺手术导航定位系统 |  | 三代： 1.修改堵转自恢复方式为驱动芯片断电后重新上电，重启驱动芯片避免芯片故障。 2.编写测试报警、自检模块功能代码。 3.修改张大头版本程序，将通信协议改为新版本，增加算法参数读写功能，测试后算法参数读取有问题，导致无法控制电机运动。 4.测试新装新版40、60、100装置，与上位机联调成功。 三代（40）： 根据算法提供的数据，修改40装置长度数据解析因子，但有些电机长度仍然有偏差，电机一致性较差。 LED体表定位带： 1.优化原版使用时长 （1）编写体表定位带电池参数文档，列出现有电池参数及使用时间，和其它电池替代方案。 （2）查找使用时间更长的电池，包括CR2，ER13150，锂锰软包电池等一系列一次性锂电池，与硬件结构讨论优化方案。 （3）测试LIR1654电池性能，不充电使用时间约5.7小时。 2.设计不同结构的新版 （1）讨论新版定位带设计，增加两个型号，均使用干电池，并增加电量状态指示。 （2）评审原理图，沟通电源设计方案。 FOC： 1.熟悉FOC原理。 2.调用ST官方FOC电机库实现foc功能代码，测试电机成功实现速度模式控制。 |  | 1.编写《体表定位带电池参数》文档。 2.三代优化后的代码。 |  | 103
| D-TH-02肺活量计 |  | 热式肺功能仪（旧版）： 1.送检摸底 （1）评判是否可使用1804标准替代1438使用，1804标准性能参数要求更严格，现有呼吸流量计无法满足，建议使用1438。 （2）分析1438检验方法，其主要通过测试PEF（呼气峰值流量）来判断产品的性能，需上位机提供波形缩放及数据显示功能，或直接显示每个周期的PEF。 （3）沟通上位机添加PEF和PIF参数，用于检测。 （4）测试新增加的PEF参数，满足检测要求。 （5）按照YY/T-1438标准去水木摸底测试。 （6）计算整理测试数据，编写《肺活量计摸底测试报告﻿》，其中气流阻力和频率响应不通过。 （7）讨论摸底测试结果，计划支持旧版送检的同时，设计验证基于压差式流量传感器的新版。 压差式肺功能仪（新版）： 1.原理验证 （1）调研气源和流量检测设备，根据标准要求，新版肺功能仪需要能够测量800L/min以上的流量，为设计验证传感器，需要800L/min以上的气源和气流检测设备。 （2）气源目前没有合适成品，选择涡轮风机作为气源实现流量控制，涡轮选择Boreasa（贝丰）公司涡轮，正在询价。 （3）气流检测设备目前找到四川中测仪器科技有限公司的一款设备RG833，次公司为水木检测1438设备的生产厂家，RG833属于自研设备，报价27万。 2.设计开发 （1）设计主要硬件组成，选择低功耗MCU，stm32l431，采购现成wifi、oled和传感器模块用于软件开发。 （2）建立stm32l431工程模版。 （3）测试ESP-12Fwifi模块功能，构建TCP通信串口透传等。 （4）编写新版呼吸设计方案《肺功能仪设计方案﻿》。 （5）搭建测试模块，连接传感器、oled、wifi模块到控制板。 （6）为各个外设分配引脚，编写《肺功能仪控制板引脚分配》。 （7）使用stm32l431芯片编写I2C驱动，SPI驱动，串口驱动。 （8）测试SDP31压差传感器，I2C驱动，解决通信无法识别ACK问题，通信正常。 |  | 1.编写《肺活量计摸底测试报告﻿》文档。 2.编写《肺功能仪设计方案﻿》文档。 3.新版肺功能仪原始工程代码。 4.编写《肺功能仪控制板引脚分配》文档。 |  | 131
| 小计 | [5 empty] | 234
收获与不足 | 本月工作突出表现自评： 1.跟进优化三代功能。 2.电池选型，推进定位带设计开发。 3.为肺活量计注册提供技术支持，提出改进方法 4.设计新款呼吸产品，提出设计方案和原理验证方法。 5.预研FOC算法。
本月工作未完成项及解决方案： 无
意见&建议 | 意见&建议方向 |  | 意见&建议内容
| 对产品/项目意见建议 |  | 无
| 对部门意见建议 |  | 无
| 对公司意见建议 |  | 无
| 其他方面意见建议 |  | 无
需协助配合工作 | 需协作与配合事项
无
自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  | 自评日期：2024/4/1
Note on B4: truehealth: 下拉菜单选择项目
Note on D4: truehealth: 参照月初的个人工作计划工作对比完成情况进行结果描述
Note on H4: truehealth: 1、工作输出成果 2、输出的文件 3、输出结果存储位置
Note on J4: truehealth: 根据完成的项目工作节点实际占用的工时