## 月工时统计表
真健康--在研项目2024年4月份工时日志统计表
日期 | 项目代码及名称 | 工时 | 工作内容 | 工时汇总：鼠标光标放在下表任意位置，右键点击刷 新即可汇总工时，并填至《工作总结表》中 |  | 日期：只需在下表更改第一行月份，下拉及可调整日期 | 项目名称：下表不用任何操作
2024-04-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试并校准一台新装100装置，3号电机缺相 | 行标签 | 求和项:工时 | 日期 | 项目代号&项目名称
2024-04-02 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 8 | 测试40、60、100装置各一台 | (空白) |  | 2024-04-01 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统
2024-04-03 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 10 | 测试8根下载调试线均能正常使用，测试装置上位机功能 | D-TH-01穿刺手术导航定位系统 | 26 | 2024-04-02 | D-TH-02肺活量计
2024-04-04 |  |  |  | D-TH-02肺活量计 | 204 | 2024-04-03 | D-TH-03医学图像处理软件
2024-04-05 |  |  |  | 总计 | 230 | 2024-04-04 | D-TH-04导航定位引导陡脉冲治疗系统（牡丹）
2024-04-06 | [5 empty] | 2024-04-05 | D-TH-05导航定位引导微波消融系统（芍药）
2024-04-07 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 编写调试SDP31压差传感器驱动，连续获取压差值和温度值，并打印 |  |  | 2024-04-06 | D-TH-06导航定位引导射频消融系统
2024-04-08 | D-TH-02肺活量计 | 10 | 测试串口驱动，实现串口透传功能 |  |  | 2024-04-07 | D-TH-10肝部消融TPS系统
2024-04-09 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 调试wifi模块，实现TCP通信，解决通信异常导致的串口外设崩溃问题 |  |  | 2024-04-08 | HZJK-01一次性使用导向系统
2024-04-10 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 调试wifi模块，实现MQTT通信，能够与旧版呼吸的上位机通信 |  |  | 2024-04-09 | HZJK-02一次性使用CT定位消融系统
2024-04-11 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 编写wifi模块控制代码 |  |  | 2024-04-10 | K-TH-01基于临床场景的医用机器人医工转化平台（专项经费）
2024-04-12 | D-TH-02肺活量计 | 10 | 测试wifi模块控制代码 |  |  | 2024-04-11 | K-TH-02基于临床场景的医用机器人医工转化平台（自筹经费）
2024-04-13 | [5 empty] | 2024-04-12 | K-TH-03CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（专项经费）
2024-04-14 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 搭建环境，调试涡轮风机 |  |  | 2024-04-13 | K-TH-04CT 引导下肝脏肿瘤消融治疗手术辅助系统的研发（自筹经费）
2024-04-15 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 联系厂家技术调试风机驱动，涡轮最大电流8A目前驱动板最多输出5A，驱动板不匹配，需更换 |  |  | 2024-04-14 | K-TH-05肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（专项经费）
2024-04-16 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 搭建环境，使用开发板连接风机，编写FOC驱动程序 |  |  | 2024-04-15 | K-TH-06肺部等软组织穿刺手术机器人的工程化开发（自筹经费）
2024-04-17 | D-TH-02肺活量计 | 10 | 调试FOC驱动程序，目前可输出最大电流3A |  |  | 2024-04-16 | K-TH-07肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（专项经费）
2024-04-18 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 调试FOC驱动程序，更改电流滤波，目前可输出最大电流5A |  |  | 2024-04-17 | K-TH-08肺部等软组织影像处理与机器人术中导航技术（自筹经费）
2024-04-19 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试压差传感器样品，目前能够测到最大流量为210lpm |  |  | 2024-04-18 | K-TH-09肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（专项经费）
2024-04-20 | D-TH-02肺活量计 | 12 | 优化FOC驱动程序，更改电流滤波，目前可输出最大电流6.2A |  |  | 2024-04-19 | K-TH-10肺部等软组织穿刺机器人产品研发与示范应用（自筹经费）
2024-04-21 | [5 empty] | 2024-04-20 | WD-01-01陡脉冲治疗仪
2024-04-22 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 编写压力采集一阶滤波并使用串口打印波形，用于传感器测试 |  |  | 2024-04-21 | WD-01-02陡脉冲电极针
2024-04-23 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试第一版3D打印流量探头 |  |  | 2024-04-22 | WD-02-01射频消融仪
2024-04-24 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 根据标准的气阻要求选择压差较大的压差传感器，型号SDP33压差1.5kPa |  |  | 2024-04-23 | WD-02-02射频消融针
2024-04-25 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 查找类似传感器相关文献并与结构讨论 |  |  | 2024-04-24 | WD-03-01微波消融治疗仪
2024-04-26 | D-TH-02肺活量计 | 10 | 调试涡轮电流采集处理程序，增加涡轮输出功率 |  |  | 2024-04-25 | WD-03-02微波消融针
2024-04-27 | [5 empty] | 2024-04-26 | 生命科学
2024-04-28 | D-TH-02肺活量计 | 11 | 涡轮风机厂家新驱动器到货，搭建环境并测试新驱动器 |  |  | 2024-04-27 | 光谱项目
2024-04-29 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 测试新驱动器，可达到涡轮最大功率，需要串口通信控制，且涡轮转速不能提升太快否则会停转 |  |  | 2024-04-28
2024-04-30 | D-TH-02肺活量计 | 8 | 使用开发板编写驱动器串口控制程序 |  |  | 2024-04-29
2024-04-30

## 本月月度工作总结
个人月度工作总结
姓名 | 陈卓哲 |  | 部门 | 产品开发部 | 职位 | 嵌入式软件工程师 | 4月份
工作总结
项目进度评估 | 项目名称 |  | 完成情况描述 |  | 成果输出 |  | 工时
| D-TH-01穿刺手术导航定位系统 |  | 1.测试并校准一台新装100装置，发现3号电机缺相。 2.测试40、60、100装置各一台，测试上位机功能。 3.测试8根新做下载调试线均能正常使用。 |  | 测试并校准后提考样机的40、60、100装置各一台，已发送至珠海。 |  | 26
| D-TH-02肺活量计 |  | 气源： 1.由于C95涡轮停产，重新选型C85MS1，最大流量900L/min，包括驱动板等配件报价2476，采购两套。 2.调试涡轮风机，联系厂家技术调试风机驱动，涡轮最大电流8A目前驱动板最多输出5A，驱动板不匹配，需更换。 3.搭建环境，使用开发板连接风机，调试FOC驱动程序，目前可输出最大电流6.2A。 4.调试涡轮电流采集处理程序，增加涡轮输出功率。 5.涡轮风机厂家新驱动器到货，搭建环境并测试新驱动器，可达到涡轮最大功率，需要串口通信控制，且涡轮转速不能提升太快否则会停转。 6.使用开发板编写驱动器串口控制程序，驱动涡轮转速平滑上升，且对转速精准控制。 传感器： 1.编写调试SDP31压差传感器驱动，连续获取压差值和温度值，并打印。 2.编写压力采集一阶滤波并使用串口打印波形，用于传感器测试。 3.测试压差传感器样品，目前能够测到最大流量为210lpm，后续使用结构新做探头测试。 4.测试第一版3D打印流量探头，主要有以下几点问题。 （1）小流量（50lpm以下）压差很小测不到数据。 （2）大流量时压差波动很大。 （3）流量不变情况下连接处旋转不同角度压差会有较大变化。 （4）压差值不稳定，受湍流影响较大。 5.根据标准的气阻要求选择压差较大的压差传感器，型号SDP33压差1.5kPa，提高小流量测量精度，且便于结构优化设计。由于SDP33没有配套套件，需设计电路板用于测试。 6.查找类似传感器相关文献并与结构讨论，肺功能仪的流量传感器功能指标与我们的需求较为相似，研究类似产品和相关文献，其他厂家使用透气薄膜，增加气容等方式设计。 控制板： 1.测试串口驱动，实现串口透传功能。 2.调试wifi模块，实现TCP通信，解决通信异常导致的串口外设崩溃问题。 3.调试wifi模块，实现MQTT通信，能够与旧版呼吸的上位机通信。 4.编写wifi模块控制代码。 |  | 1.搭建气源：三套涡轮风机驱动，涡轮标称最大电流为8A，对空输出900L/min流量。 （1）第一套为原厂驱动板D30/7.5/E2，由于与涡轮匹配性不好只能输出5A电流。 （2）第二套使用开发板配合FOC软件驱动库自制驱动，目前只能输出6.2A电流。 （3）第三套为涡轮厂家重新选配驱动器D30/15/4q-E1，可正常输出8A电流，需串口控制转速，控制板控制程序正在优化调试。 2.原版和自研第一版流量探头测试，原版最大流量210L/min流量较小，自研3D打印第一版主要有四个方面问题，在总结中详细列出，根据测试结果及查阅文献与结构讨论设计第二版自研探头。 3.呼吸控制板程序中加入I2C驱动、压差传感器采集、数据一阶低通滤波、串口打印程序，已上传至svn。 4.使用涡轮厂家驱动的串口涡轮控制程序，已上传至svn。 |  | 204
| 小计 | [5 empty] | 230
收获与不足 | 本月工作突出表现自评： 1.完成气源的搭建和调试。 2.推进压差式流量传感器的设计测试。
本月工作未完成项及解决方案： 无
意见&建议 | 意见&建议方向 |  | 意见&建议内容
| 对产品/项目意见建议 |  | 无
| 对部门意见建议 |  | 无
| 对公司意见建议 |  | 无
| 其他方面意见建议 |  | 无
需协助配合工作 | 需协作与配合事项
无
自评人签名： |  | 陈卓哲 |  |  |  | 自评日期：2024/5/1
Note on B4: truehealth: 下拉菜单选择项目
Note on D4: truehealth: 参照月初的个人工作计划工作对比完成情况进行结果描述
Note on H4: truehealth: 1、工作输出成果 2、输出的文件 3、输出结果存储位置
Note on J4: truehealth: 根据完成的项目工作节点实际占用的工时