## 10-12
型号 | 压差正 | 压差反 | 流量 | Q²/P |  |  | 气阻 | 斜率变化 | 流量(L/min) | 直径(mm) | 流速(m/s)
22mm | 25.23 | -25.85 | 100 | 19.9086 | 19.6684 | 0.15339 | 0.015138 | -0.031338 | 800 | 25 | 27.1762
22mm | 60.5 | -62.3 | 150 | 19.2847 | 19.0041 | 0.13554 | 0.0242 | -0.015194 | 800 | 60 | 4.7181
22mm | 110.9 | -116.5 | 200 | 18.9917 | 18.5296 | 0.12894 | 0.03327 | -0.019929
22mm | 180.4 | -190.3 | 250 | 18.6132 | 18.1226 | 0.12805 | 0.043296 | -0.0017737
22mm | 260.7 | -286.6 | 300 | 18.5802 | 17.7208 | 0.11009 | 0.05214
22mm |  |  | 700 | [5 empty] | 流量(L/min) | 管径(mm) | 截流直径(mm) | 压差(Pa)
22mm |  |  | 735 | [5 empty] | 800 | 26 | 8.8401 | 113.4081
22mm |  |  | 800 | [5 empty] | 800 | 24 | 8.3966 | 167.3594
[9 empty] | 800 | 26 | 15 | 507.6423
24mm | 21.36 | -22.26 | 100 | 21.6371 | 21.1952 | 0.055712 | 0.012816 | -0.041392
24mm | 52.3 | -54.5 | 150 | 20.7415 | 20.3186 | 0.06501 | 0.02092 | -0.018928
24mm | 96.6 | -102.9 | 200 | 20.3489 | 19.7162 | 0.048654 | 0.02898 | -0.020433 | 流量(L/min) | 管截面积(mm²) | 截流截面积(mm²) | 压差(Pa)
24mm | 157.3 | -167.8 | 250 | 19.9331 | 19.2994 | 0.040687 | 0.037752 | -0.011898 | 800 | 530.66 | 61.345 | 113.4081
24mm | 232 | -245.3 | 300 | 19.696 | 19.1546 | 0.052155 | 0.0464 |  | 800 | 530.66 | 61.345 | 113.4081
24mm | 1150 |  | 700 | 20.6419 |  | 0.078261 | 0.098571
24mm |  |  | 735 |  |  |  | 0 |  | 流量(L/min) | 管径(mm) | 截流截面积(mm²) | 压差(Pa)
24mm | 1502.0408 |  | 800 |  |  |  | 0.11265 |  | 800 | 26 | 61.345 | 113.4081
[9 empty] | 800 | 26 | 111.585 | 245.7136
26mm | 20.17 | -19.8 | 100 | 22.2662 | 22.4733 |  | 0.012102 | -0.036637 | 800 | 26 | 86.9674 | 175.2721
26mm | 48.9 | -47.5 | 150 | 21.4505 | 21.7643 |  | 0.01956 | -0.027397
26mm | 91.9 | -89.85 | 200 | 20.8628 | 21.0994 |  | 0.02757 | -0.024509
26mm | 150.9 | -146.6 | 250 | 20.3515 | 20.6478 |  | 0.036216 | -0.0059385
26mm | 219.9 | -215 | 300 | 20.2306 | 20.4598 |  | 0.04398
26mm | 1060 |  | 700 | 21.5003 |  |  | 0.090857 | -0.013149
26mm | 1200 |  | 735 | 21.2176 |  |  | 0.097959
26mm | 1384.4898 |  | 800 |  |  |  | 0.10384

## 10-22
型号 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P | 反向 | 压差(Pa) | 流量(L/min) | Q/根号P
26*9mm | 16.1344 | 99.8952 | 24.8696 |  | -16.4235 | 99.9234 | 24.6567
| 39.3957 | 149.96 | 23.8919 |  | -39.8709 | 149.9628 | 23.7495
| 75.2425 | 199.9865 | 23.0552 |  | -75.9887 | 199.9672 | 22.9395
| 124.7112 | 250.0211 | 22.3884 |  | -125.7981 | 249.9848 | 22.2883
| 184.8491 | 299.9995 | 22.0654 |  | -186.3261 | 299.9818 | 21.9765
| 255.1693 | 350.0197 | 21.9118 |  | -257.572 | 349.9924 | 21.8077
| 340.5237 | 399.9883 | 21.6757 |  | -342.3197 | 399.9959 | 21.6192
| 433.6778 | 449.9956 | 21.6085 |  | -430.798 | 449.9892 | 21.6803
| 535.5723 | 500.0084 | 21.6057 |  | -523.0744 | 500.0265 | 21.8631
| 640.4048 | 550.0164 | 21.7344 |  | -609.7777 | 549.971 | 22.2717
| 746.1736 | 600.0424 | 21.9666 |  | -703.2919 | 600.0099 | 22.6251
| 865.8198 | 650.0402 | 22.0916 |  | -812.2128 | 649.9415 | 22.8055
| 990.4733 | 699.9681 | 22.2411 |  | -932.9146 | 699.9695 | 22.917
| 1110.1609 | 741.2516 | 22.2471 |  | -1022.6472 | 735.5598 | 23.0014
| 1293.1075 | 800 |  |  | 1209.6783 | 800
| 1500 | 861.625 |  |  | 1500 | 890.842
26*8mm | 19.2831 | 99.9108 | 22.7522 |  | -19.6399 | 99.9178 | 22.5462
| 46.8112 | 149.9694 | 21.9194 |  | -48.1088 | 149.9574 | 21.62
| 88.0586 | 199.9935 | 21.3123 |  | -91.5812 | 199.9746 | 20.8964
| 144.0453 | 249.9871 | 20.829 |  | -150.5083 | 250.0069 | 20.3785
| 210.7 | 300.0011 | 20.6676 |  | -222.3494 | 299.9776 | 20.1174
| 288.0974 | 350.0104 | 20.6211 |  | -302.5639 | 350.0179 | 20.1225
| 379.6988 | 399.9734 | 20.5263 |  | -393.344 | 399.9698 | 20.167
| 476.6945 | 449.9551 | 20.6086 |  | -487.2951 | 449.9622 | 20.3836
| 583.1967 | 499.9534 | 20.7025 |  | -580.9421 | 499.9875 | 20.744
| 689.5384 | 549.9467 | 20.9431 |  | -671.666 | 549.9861 | 21.2215
| 799.8768 | 599.9232 | 21.2121 |  | -773.7986 | 599.9785 | 21.5686
| 935.3179 | 649.9951 | 21.2535 |  | -889.3295 | 649.9381 | 21.7942
| 1080.3464 | 699.9441 | 21.2952 |  | -1006.6425 | 700.0406 | 22.0641
| 1198.8678 | 737.6288 | 21.3036 |  | -1117.7942 | 740.4243 | 22.1462
| 1410.1833 | 800 |  |  | 1304.91 | 800
| 1500 | 825.0834 |  |  | 1500 | 857.7196
26*7mm | 21.1057 | 99.9391 | 21.7538 |  | -21.2112 | 99.9177 | 21.695
| 51.5664 | 149.9531 | 20.882 |  | -51.6257 | 149.953 | 20.87
| 97.0959 | 199.9784 | 20.2947 |  | -96.3091 | 199.9879 | 20.3784
| 159.2029 | 250.0107 | 19.8145 |  | -157.8465 | 250.0012 | 19.8987
| 232.0276 | 299.9959 | 19.6945 |  | -234.3876 | 299.9839 | 19.5943
| 318.1872 | 349.9991 | 19.6212 |  | -324.4538 | 349.9742 | 19.4294
| 425.598 | 399.9896 | 19.3887 |  | -436.8616 | 399.978 | 19.1366
| 547.9412 | 450.004 | 19.2243 |  | -563.5883 | 450.0002 | 18.9553
| 671.2647 | 499.9531 | 19.2967 |  | -692.1054 | 499.948 | 19.0037
| 787.5953 | 549.9572 | 19.5964 |  | -832.6597 | 549.9948 | 19.0601
| 926.6689 | 600.0264 | 19.711 |  | -953.9424 | 599.9699 | 19.4253
| 1070.2601 | 649.9444 | 19.867 |  | -1073.3361 | 649.9872 | 19.8398
| 1216.4806 | 699.9197 | 20.0676 |  | -1213.7883 | 699.9919 | 20.0919
| 1347.8981 | 740.5358 | 20.1705 |  | -1322.7489 | 738.7521 | 20.3123
| 1573.0585 | 800 |  |  | 1551.1717 | 800
| 1500 | 781.2017 |  |  | 1500 | 786.6937
26*6mm | 23.4517 | 99.9437 | 20.638 |  | -24.0577 | 99.9519 | 20.3781
| 58.0322 | 149.9507 | 19.684 |  | -59.5625 | 149.9511 | 19.4296
| 108.2194 | 199.9864 | 19.2242 |  | -110.2181 | 200.018 | 19.0521
| 175.9098 | 250.0115 | 18.8502 |  | -179.8017 | 249.9927 | 18.6436
| 255.8607 | 300.0113 | 18.7558 |  | -265.7744 | 300.0035 | 18.4022
| 351.9568 | 350.0092 | 18.6567 |  | -368.2928 | 349.9899 | 18.2372
| 474.0377 | 400.0211 | 18.3728 |  | -502.0755 | 399.9747 | 17.8504
| 614.3177 | 449.9669 | 18.1545 |  | -640.646 | 450.0001 | 17.7788
| 755.347 | 499.9837 | 18.1921 |  | -784.6488 | 499.9809 | 17.8491
| 905.0666 | 549.9631 | 18.2807 |  | -919.8722 | 549.9607 | 18.1329
| 1058.3654 | 599.9685 | 18.4421 |  | -1047.5073 | 599.9961 | 18.5383
| 1214.3276 | 649.9536 | 18.6515 |  | -1190.2849 | 649.9766 | 18.8396
| 1385.9847 | 700.0007 | 18.8027 |  | -1323.9586 | 700.0185 | 19.2385
| 1539.2632 | 738.2899 | 18.8179 |  | -1457.6509 | 739.6478 | 19.3731
| 1807.3363 | 800 |  |  | 1705.2322 | 800
| 1500 | 728.813 |  |  | 1500 | 750.3154
28*9mm | 15.1175 | 99.8727 | 25.6867 |  | -15.6569 | 99.9615 | 25.2627
| 37.1857 | 149.9641 | 24.5923 |  | -38.407 | 149.9513 | 24.1961
| 70.7531 | 199.9818 | 23.7748 |  | -73.4692 | 199.9828 | 23.3314
| 115.3837 | 250.0304 | 23.2767 |  | -121.4364 | 250.0006 | 22.6865
| 170.3575 | 300.0211 | 22.9864 |  | -182.2481 | 299.993 | 22.2218
| 233.9849 | 349.9806 | 22.8797 |  | -251.8393 | 349.9825 | 22.0539
| 310.9722 | 399.9991 | 22.6829 |  | -331.9947 | 399.9904 | 21.9525
| 391.598 | 450.0043 | 22.7403 |  | -413.3494 | 449.9954 | 22.1335
| 475.4434 | 499.9501 | 22.9286 |  | -493.709 | 499.9907 | 22.5023
| 554.3808 | 550.0033 | 23.3594 |  | -577.3419 | 549.9639 | 22.8885
| 653.4908 | 599.9869 | 23.4705 |  | -665.6684 | 599.9481 | 23.2533
| 760.6022 | 650.0032 | 23.5688 |  | -765.6296 | 649.9492 | 23.4893
| 883.14 | 699.9348 | 23.5528 |  | -881.8604 | 700.0535 | 23.5739
| 1002.6848 | 741.1375 | 23.4054 |  | -984.6104 | 739.9598 | 23.5817
| 1168.2797 | 800 |  |  | 1150.875 | 800
| 1500 | 906.4883 |  |  | 1500 | 913.317
28*8mm | 17.6292 | 99.9257 | 23.7991 |  | -17.6221 | 99.8875 | 23.7948
| 43.4924 | 149.9654 | 22.7397 |  | -43.0056 | 149.9472 | 22.8652
| 82.1515 | 199.9756 | 22.0632 |  | -82.0802 | 199.9925 | 22.0747
| 134.5256 | 250.0011 | 21.5546 |  | -135.5079 | 249.9704 | 21.4737
| 199.1058 | 299.9922 | 21.2602 |  | -202.7338 | 300.0078 | 21.0702
| 275.1439 | 349.9821 | 21.0992 |  | -280.1535 | 350.0085 | 20.9113
| 369.0526 | 399.9933 | 20.8213 |  | -370.5982 | 399.9638 | 20.7763
| 467.6541 | 449.9767 | 20.8079 |  | -467.8938 | 449.9547 | 20.8015
| 565.6934 | 499.9899 | 21.0218 |  | -566.918 | 500.0074 | 20.9999
| 654.6845 | 549.9463 | 21.4934 |  | -662.3621 | 549.981 | 21.3698
| 758.5666 | 599.9744 | 21.7839 |  | -753.287 | 599.9402 | 21.8589
| 882.4782 | 649.9643 | 21.8795 |  | -864.1291 | 650.0269 | 22.1127
| 1019.5595 | 699.9938 | 21.9224 |  | -975.1938 | 699.9989 | 22.4157
| 1137.4109 | 738.6035 | 21.9004 |  | -1069.355 | 737.7105 | 22.5593
| 1334.3649 | 800 |  |  | 1257.5635 | 800
| 1500 | 848.2001 |  |  | 1500 | 873.7167
28*7mm | 19.8717 | 99.9129 | 22.4132 |  | -20.0572 | 99.8907 | 22.3044
| 48.9852 | 149.961 | 21.4262 |  | -49.8058 | 149.973 | 21.2507
| 93.0137 | 199.9993 | 20.7374 |  | -94.0145 | 199.9942 | 20.6262
| 153.2413 | 250.0171 | 20.1968 |  | -154.8971 | 249.9844 | 20.0859
| 223.0317 | 300.0052 | 20.0884 |  | -232.971 | 300.0105 | 19.6556
| 306.0001 | 350.0078 | 20.0086 |  | -322.0069 | 350.0006 | 19.5046
| 408.707 | 399.9887 | 19.7853 |  | -426.7356 | 399.9706 | 19.3619
| 525.589 | 449.9554 | 19.6267 |  | -540.3251 | 450.0084 | 19.3595
| 648.3633 | 499.9847 | 19.6358 |  | -643.2697 | 499.958 | 19.7123
| 762.6681 | 550.0039 | 19.9158 |  | -754.8381 | 549.9526 | 20.017
| 895.239 | 599.9222 | 20.0505 |  | -879.4643 | 600.0104 | 20.2325
| 1035.4443 | 649.9803 | 20.1993 |  | -995.6501 | 649.9839 | 20.5991
| 1185.5547 | 699.9631 | 20.3289 |  | -1122.9995 | 700.0597 | 20.8903
| 1306.0635 | 736.6874 | 20.3845 |  | -1236.0219 | 737.8881 | 20.9883
| 1540.2024 | 800 |  |  | 1452.8644 | 800
| 1500 | 789.4902 |  |  | 1500 | 812.8737
28*6mm | 23.515 | 99.9274 | 20.6069 |  | -23.4019 | 99.9106 | 20.6532
| 58.5972 | 149.9629 | 19.5905 |  | -57.632 | 149.9587 | 19.7533
| 109.0654 | 199.9861 | 19.1495 |  | -107.0786 | 200.0074 | 19.3283
| 177.5937 | 249.98 | 18.7582 |  | -174.8281 | 250.0049 | 18.9079
| 261.1929 | 299.991 | 18.5621 |  | -256.9934 | 299.9716 | 18.712
| 361.9179 | 349.9893 | 18.3971 |  | -353.5869 | 349.9932 | 18.6128
| 491.236 | 399.9767 | 18.0464 |  | -479.651 | 399.9572 | 18.2621
| 638.6782 | 449.9797 | 17.8054 |  | -620.6191 | 449.9896 | 18.063
| 781.5779 | 499.9607 | 17.8834 |  | -777.2141 | 500.0044 | 17.9351
| 920.7723 | 549.9759 | 18.1246 |  | -945.1949 | 549.9622 | 17.8884
| 1068.8895 | 599.9511 | 18.3506 |  | -1094.9824 | 599.9264 | 18.1299
| 1226.1196 | 649.9346 | 18.5611 |  | -1229.1937 | 649.9999 | 18.5397
| 1406.8809 | 699.9781 | 18.6619 |  | -1387.7039 | 699.9124 | 18.7886
| 1563.0802 | 737.42 | 18.652 |  | -1541.0287 | 737.7875 | 18.7943
| 1839.634 | 800 |  |  | 1811.8746 | 800
| 1500 | 722.387 |  |  | 1500 | 727.8997